## 102221_TurbidityInterference_Lo
KorEXO MEASUREMENT DATA FILE EXPORT
FILE CREATED: | 2021-10-22 14:54
|  |  | MEAN VALUE: | 0.74 | 3.04 | 12.742 | 4.3 | 1.93 | 96.7 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 458.69 | NA | -75.3 | 24.768 | 5.44
|  |  | STANDARD DEVIATION: | 0.02 | 0.09 | 1.806 | 4.92 | 1.8 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0.083 | 362.69 | 0.03 | 1.7 | 0.238 | 0.05
|  |  | SENSOR SERIAL NUMBER: | 20L103666 | 20L103666 | 15M102340 | 20L103704 | 20L103704 | 19K103838 | 19K103838 | 20G104577 | 20G104577 | 19K103867 | 21F103511 | 21F103511 | 20G104577 | 16B101593
Date (MM/DD/YYYY) | Time (HH:mm:ss) | Time (Fract. Sec) | Site Name | Chlorophyll RFU | Chlorophyll ug/L | Depth m | fDOM QSU | fDOM RFU | ODO % sat | ODO mg/L | Sal psu | SpCond mS/cm | Turbidity FNU | pH | pH mV | Temp °C | Battery V | Avg Turb (FNU) | Avg Chl (RFU) | Avg fDOM (QSU)
2021-10-22 | 7:46 | 0 | Default | 0.67 | 2.74 | 21.617 | 13.55 | 5.3 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.36 | 8 | -76.6 | 25.212 | 5.53 | 2.3362 | 2.3362 | 13.5751
2021-10-22 | 7:46 | 0 | Default | 0.67 | 2.75 | 21.584 | 13.54 | 5.3 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.35 | 8 | -76.6 | 25.211 | 5.53
2021-10-22 | 7:46 | 0 | Default | 0.68 | 2.79 | 21.544 | 13.54 | 5.3 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.3 | 8 | -76.6 | 25.211 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.68 | 2.79 | 21.505 | 13.55 | 5.3 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.3 | 8 | -76.6 | 25.211 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 21.455 | 13.55 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.3 | 8 | -76.6 | 25.211 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 21.39 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.31 | 8 | -76.6 | 25.21 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 20.909 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.34 | 8 | -76.6 | 25.21 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 20.623 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.34 | 8 | -76.7 | 25.209 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 21.107 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.209 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 20.881 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.209 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 20.8 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.39 | 8 | -76.7 | 25.208 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 20.923 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.41 | 8 | -76.7 | 25.208 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 21.157 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.4 | 8 | -76.7 | 25.207 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 20.541 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.39 | 8 | -76.7 | 25.207 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 21.036 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.41 | 8 | -76.7 | 25.207 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 20.654 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.41 | 8 | -76.7 | 25.206 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 19.513 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.42 | 8 | -76.7 | 25.206 | 5.52
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 20.889 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.42 | 8 | -76.7 | 25.205 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 20.232 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.4 | 8 | -76.7 | 25.205 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 20.029 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.4 | 8 | -76.7 | 25.205 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 20.548 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.41 | 8 | -76.7 | 25.204 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 20.488 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.4 | 8 | -76.7 | 25.204 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 20.242 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.41 | 8 | -76.7 | 25.204 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 20.088 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.82 | 28.36 | 43.994 | 2.39 | 8 | -76.7 | 25.203 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 19.827 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.4 | 8 | -76.7 | 25.203 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 19.933 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.82 | 28.36 | 43.994 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.203 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 19.896 | 13.55 | 5.31 | 97.2 | 6.82 | 28.36 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.7 | 25.203 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 19.965 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.203 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 19.927 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.82 | 28.36 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.202 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 19.914 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.82 | 28.36 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.202 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 19.895 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.82 | 28.36 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.7 | 25.202 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 19.868 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.82 | 28.36 | 43.996 | 2.35 | 8 | -76.7 | 25.202 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 19.84 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.996 | 2.33 | 8 | -76.7 | 25.202 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 19.804 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.82 | 28.36 | 43.996 | 2.33 | 8 | -76.7 | 25.201 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 19.772 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.82 | 28.37 | 43.996 | 2.33 | 8 | -76.7 | 25.201 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 19.737 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.34 | 8 | -76.7 | 25.201 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 19.706 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.32 | 8 | -76.7 | 25.2 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 19.665 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.32 | 8 | -76.7 | 25.2 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 16.895 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.7 | 25.2 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 17.072 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.7 | 25.2 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 16.458 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.31 | 8 | -76.7 | 25.199 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 16.795 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.31 | 8 | -76.7 | 25.199 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 16.851 | 13.58 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.32 | 8 | -76.7 | 25.198 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 16.889 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.31 | 8 | -76.7 | 25.198 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 16.919 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.7 | 25.198 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 16.951 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.34 | 8 | -76.7 | 25.198 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 18.245 | 13.58 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.197 | 5.53
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 19.302 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.197 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 19.769 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.197 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 19.692 | 13.58 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.7 | 25.196 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 19.914 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.196 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 20.256 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.996 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.195 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 20.436 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.996 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.195 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 20.563 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.195 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 20.646 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.195 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 20.705 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.195 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 21.631 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.194 | 5.51
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 21.489 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.39 | 8 | -76.7 | 25.194 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 21.587 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.194 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 21.363 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.194 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 21.34 | 13.61 | 5.33 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.39 | 8 | -76.7 | 25.193 | 5.54
2021-10-22 | 7:47 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 21.271 | 13.61 | 5.33 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.193 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 21.214 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.193 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 21.153 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.192 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 21.09 | 13.61 | 5.33 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.38 | 8 | -76.7 | 25.192 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 20.326 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.38 | 8 | -76.7 | 25.192 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 20.899 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.38 | 8 | -76.7 | 25.191 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 20.616 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.191 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 20.639 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.38 | 8 | -76.7 | 25.19 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 20.729 | 13.61 | 5.33 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.19 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 20.698 | 13.62 | 5.33 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.37 | 8 | -76.7 | 25.19 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 20.611 | 13.62 | 5.33 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.36 | 8 | -76.7 | 25.189 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 19.858 | 13.61 | 5.33 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.33 | 8 | -76.7 | 25.189 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 20.067 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.7 | 25.189 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 19.67 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.34 | 8 | -76.7 | 25.189 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 19.824 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.31 | 8 | -76.7 | 25.188 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 19.661 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.31 | 8 | -76.7 | 25.188 | 5.53
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 19.444 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.996 | 2.33 | 8 | -76.7 | 25.188 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 19.536 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.7 | 25.188 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 19.829 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.34 | 8 | -76.7 | 25.187 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 19.148 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.35 | 8 | -76.7 | 25.187 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 18.975 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.34 | 8 | -76.7 | 25.187 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 18.905 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.34 | 8 | -76.7 | 25.187 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 18.69 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.33 | 8 | -76.7 | 25.186 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 18.406 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.32 | 8 | -76.7 | 25.186 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 19.665 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.31 | 8 | -76.7 | 25.186 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 19.93 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.7 | 25.186 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 19.869 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.3 | 8 | -76.7 | 25.185 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 19.211 | 13.6 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.31 | 8 | -76.7 | 25.185 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 19.236 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.31 | 8 | -76.7 | 25.185 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 19.203 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.32 | 8 | -76.7 | 25.185 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 19.109 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.33 | 8 | -76.7 | 25.184 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 19.429 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.31 | 8 | -76.7 | 25.184 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 19.342 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.7 | 25.184 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.68 | 2.8 | 19.157 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.7 | 25.184 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 19.146 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.3 | 8 | -76.7 | 25.184 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.68 | 2.8 | 20.012 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.8 | 25.184 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.68 | 2.79 | 19.35 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.29 | 8 | -76.8 | 25.183 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 19.748 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.8 | 25.183 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.69 | 2.82 | 19.755 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.183 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 19.425 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.33 | 8 | -76.8 | 25.183 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 18.62 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.8 | 25.183 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 19.634 | 13.58 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.182 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 19.517 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.182 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 18.996 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.182 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 18.715 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.181 | 5.54
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 18.694 | 13.58 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.33 | 8 | -76.8 | 25.181 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 19.374 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.181 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 19.661 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.18 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 19.076 | 13.59 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.18 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 17.135 | 13.59 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.18 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 18.118 | 13.59 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.37 | 8 | -76.8 | 25.18 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 19.159 | 13.59 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.39 | 8 | -76.8 | 25.179 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 18.076 | 13.59 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.38 | 8 | -76.8 | 25.179 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 19.088 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.36 | 8 | -76.8 | 25.179 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 19.241 | 13.58 | 5.32 | 97.2 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.178 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 18.335 | 13.58 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.8 | 25.178 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 19.175 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.37 | 8 | -76.8 | 25.178 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 18.925 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.178 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 18.482 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.177 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 18.47 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.37 | 8 | -76.8 | 25.177 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 18.544 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.37 | 8 | -76.8 | 25.177 | 5.52
2021-10-22 | 7:48 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 18.698 | 13.57 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.36 | 8 | -76.8 | 25.177 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 19.005 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.36 | 8 | -76.8 | 25.177 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 18.52 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.176 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 19.666 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.176 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 19.198 | 13.55 | 5.3 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.176 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 19.3 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.175 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 18.286 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.175 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 20.424 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.36 | 8 | -76.8 | 25.175 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 19.272 | 13.56 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.38 | 8 | -76.8 | 25.174 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 18.068 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.38 | 8 | -76.8 | 25.174 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 18.05 | 13.55 | 5.31 | 97.2 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.39 | 8 | -76.8 | 25.174 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 18.898 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.4 | 8 | -76.8 | 25.174 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 18.636 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.4 | 8 | -76.8 | 25.173 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 18.354 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.37 | 8 | -76.8 | 25.173 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 18.784 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.37 | 8 | -76.8 | 25.173 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 18.973 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.172 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 18.981 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.172 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 19.052 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.36 | 8 | -76.8 | 25.172 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 18.237 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.172 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 18.339 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.37 | 8 | -76.8 | 25.171 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 15.651 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.8 | 25.171 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 18.582 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.36 | 8 | -76.8 | 25.171 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 17.927 | 13.59 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.33 | 8 | -76.8 | 25.17 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 18.28 | 13.59 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.17 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 18.784 | 13.59 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.33 | 8 | -76.8 | 25.17 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 18.319 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.33 | 8 | -76.8 | 25.17 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 18.37 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.169 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 18.384 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.31 | 8 | -76.8 | 25.169 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 18.957 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.169 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 16.497 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.169 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 18.526 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.35 | 8 | -76.8 | 25.169 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 18.467 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.33 | 8 | -76.8 | 25.168 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 18.409 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.168 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 18.362 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.34 | 8 | -76.8 | 25.168 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 18.281 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.168 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 18.09 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.168 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 18.402 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.167 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 18.164 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.31 | 8 | -76.8 | 25.167 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 18.217 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.167 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 18.256 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.29 | 8 | -76.8 | 25.167 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 18.276 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.27 | 8 | -76.8 | 25.166 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 18.584 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.29 | 8 | -76.8 | 25.166 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 18.735 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.27 | 8 | -76.8 | 25.166 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 18.331 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.28 | 8 | -76.8 | 25.166 | 5.51
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 18.227 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.28 | 8 | -76.8 | 25.166 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 18.169 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.28 | 8 | -76.8 | 25.166 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 18.185 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.165 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 18.175 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.165 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 18.165 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.31 | 8 | -76.8 | 25.165 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 18.135 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.29 | 8 | -76.8 | 25.165 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 18.136 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.165 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 18.118 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.164 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 18.106 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.164 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 18.087 | 13.55 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.163 | 5.53
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 17.35 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.31 | 8 | -76.8 | 25.163 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 17.247 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.163 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 14.568 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.994 | 2.31 | 8 | -76.8 | 25.162 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 15.736 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.29 | 8 | -76.8 | 25.162 | 5.52
2021-10-22 | 7:49 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 14.689 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.161 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.836 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.161 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 14.945 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.33 | 8 | -76.8 | 25.161 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 15.067 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.3 | 8 | -76.8 | 25.16 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 15.132 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.8 | 25.16 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 15.251 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.31 | 8 | -76.8 | 25.16 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 15.364 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.159 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 15.437 | 13.55 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.159 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 15.469 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.159 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 16.403 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.33 | 8 | -76.8 | 25.158 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 16.82 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.31 | 8 | -76.8 | 25.158 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 17.163 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.32 | 8 | -76.8 | 25.158 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 17.639 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.31 | 8 | -76.8 | 25.157 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 17.607 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.33 | 8 | -76.8 | 25.157 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 17.552 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.34 | 8 | -76.9 | 25.157 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 17.5 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.9 | 25.157 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 17.469 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.9 | 25.156 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 17.452 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.156 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 17.427 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.3 | 8 | -76.9 | 25.156 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 17.444 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.32 | 8 | -76.9 | 25.156 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 17.46 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.155 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 17.45 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.155 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 17.438 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.28 | 8 | -76.9 | 25.155 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 17.412 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.27 | 8 | -76.9 | 25.155 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 17.397 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.28 | 8 | -76.9 | 25.154 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.69 | 2.83 | 17.399 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.154 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 17.395 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.154 | 5.53
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 17.39 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.26 | 8 | -76.9 | 25.154 | 5.53
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 17.373 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.153 | 5.53
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 17.359 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.153 | 5.53
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 17.334 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.25 | 8 | -76.9 | 25.153 | 5.53
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 16.711 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.26 | 8 | -76.9 | 25.153 | 5.53 | 9.1573 | 0.72649 | 13.0494
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 17.168 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.25 | 8 | -76.9 | 25.152 | 5.53
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 16.615 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.152 | 5.53
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 16.803 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.152 | 5.53
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 16.998 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.151 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 17.229 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.151 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 17.139 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.22 | 8 | -76.9 | 25.151 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 17.087 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.151 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.68 | 2.8 | 17.023 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.151 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.67 | 2.76 | 16.985 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.15 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.67 | 2.77 | 16.982 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.15 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.67 | 2.75 | 16.975 | 13.55 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.22 | 8 | -76.9 | 25.15 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.69 | 2.85 | 16.943 | 13.55 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.149 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.68 | 2.81 | 16.91 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.22 | 8 | -76.9 | 25.149 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.68 | 2.79 | 16.881 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.22 | 8 | -76.9 | 25.149 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.68 | 2.8 | 16.847 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.148 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 16.811 | 13.55 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.148 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 16.781 | 13.55 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.148 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 16.76 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.22 | 8 | -76.9 | 25.147 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 16.745 | 13.55 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.25 | 8 | -76.9 | 25.147 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 16.736 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.25 | 8 | -76.9 | 25.147 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 16.726 | 13.55 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.25 | 8 | -76.9 | 25.147 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 16.707 | 13.53 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.26 | 8 | -76.9 | 25.147 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 16.692 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.27 | 8 | -76.9 | 25.146 | 5.51
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 16.68 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.146 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 16.665 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.146 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 16.649 | 13.53 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.31 | 8 | -76.9 | 25.146 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 16.631 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.3 | 8 | -76.9 | 25.146 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 16.612 | 13.54 | 5.3 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.146 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 16.591 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.28 | 8 | -76.9 | 25.145 | 5.52
2021-10-22 | 7:50 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 16.571 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.27 | 8 | -76.9 | 25.145 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 16.547 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.145 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 16.532 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.28 | 8 | -76.9 | 25.145 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 16.514 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.29 | 8 | -76.9 | 25.144 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 16.498 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.26 | 8 | -76.9 | 25.144 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 15.952 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.26 | 8 | -76.9 | 25.144 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 15.345 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.26 | 8 | -76.9 | 25.143 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 15.563 | 13.58 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.143 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 15.899 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.22 | 8 | -76.9 | 25.143 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 15.895 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.142 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 15.897 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.142 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 15.931 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.19 | 8 | -76.9 | 25.142 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 15.969 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.18 | 8 | -76.9 | 25.141 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 15.963 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.19 | 8 | -76.9 | 25.141 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 15.992 | 13.58 | 5.32 | 97.1 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.14 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 15.98 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.14 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 15.999 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.14 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 15.991 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.14 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 15.608 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.18 | 8 | -76.9 | 25.139 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 15.592 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.993 | 2.19 | 8 | -76.9 | 25.139 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 15.66 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.19 | 8 | -76.9 | 25.139 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 15.724 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.18 | 8 | -76.9 | 25.138 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 15.785 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.138 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 15.773 | 13.56 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.138 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.69 | 2.82 | 15.763 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.138 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 15.752 | 13.55 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.19 | 8 | -76.9 | 25.138 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 15.723 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.138 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.69 | 2.85 | 15.681 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.138 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.69 | 2.85 | 15.633 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.18 | 8 | -76.9 | 25.137 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 15.617 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.137 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 15.605 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.137 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.68 | 2.8 | 15.601 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.137 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.69 | 2.83 | 15.586 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.19 | 8 | -76.9 | 25.137 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 15.567 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.137 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 15.562 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.136 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 15.548 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -76.9 | 25.136 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 15.544 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.21 | 8 | -76.9 | 25.136 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 15.54 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -76.9 | 25.135 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 15.536 | 13.59 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.24 | 8 | -76.9 | 25.135 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 15.539 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.135 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 15.541 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.24 | 8 | -76.9 | 25.134 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 15.544 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.25 | 8 | -76.9 | 25.134 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 15.547 | 13.59 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.25 | 8 | -76.9 | 25.134 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 15.546 | 13.59 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.133 | 5.52
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 15.542 | 13.59 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.133 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 15.543 | 13.59 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.24 | 8 | -76.9 | 25.133 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 15.541 | 13.59 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.26 | 8 | -76.9 | 25.132 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 15.535 | 13.6 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.27 | 8 | -76.9 | 25.132 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 15.53 | 13.6 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.27 | 8 | -76.9 | 25.132 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 15.52 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.26 | 8 | -76.9 | 25.132 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 15.507 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.24 | 8 | -76.9 | 25.131 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 15.498 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.27 | 8 | -76.9 | 25.131 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 15.498 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.26 | 8 | -76.9 | 25.131 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 15.498 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.23 | 8 | -76.9 | 25.131 | 5.51
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 15.501 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.22 | 8 | -76.9 | 25.13 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 15.501 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.13 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 15.502 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.21 | 8 | -77 | 25.13 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 15.501 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.21 | 8 | -77 | 25.13 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 15.5 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.2 | 8 | -77 | 25.129 | 5.5
2021-10-22 | 7:51 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 15.487 | 13.57 | 5.31 | 97.1 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.2 | 8 | -77 | 25.129 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 15.478 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.19 | 8 | -77 | 25.129 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 15.468 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.17 | 8 | -77 | 25.128 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 15.459 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.15 | 8 | -77 | 25.128 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 15.45 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.14 | 8 | -77 | 25.128 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 15.44 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.13 | 8 | -77 | 25.128 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 15.436 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.13 | 8 | -77 | 25.128 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 15.431 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.13 | 8 | -77 | 25.128 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 15.421 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.14 | 8 | -77 | 25.128 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 15.408 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.15 | 8 | -77 | 25.127 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 15.392 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.15 | 8 | -77 | 25.127 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 15.084 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.14 | 8 | -77 | 25.127 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.645 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.15 | 8 | -77 | 25.127 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 14.885 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.16 | 8 | -77 | 25.127 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 14.768 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.18 | 8 | -77 | 25.126 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 14.832 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.2 | 8 | -77 | 25.126 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 15.106 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.99 | 2.2 | 8 | -77 | 25.126 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 15.462 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.99 | 2.2 | 8 | -77 | 25.125 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 15.449 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.99 | 2.21 | 8 | -77 | 25.125 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 15.439 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.23 | 8 | -77 | 25.124 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 15.038 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.24 | 8 | -77 | 25.124 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 15.006 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.24 | 8 | -77 | 25.124 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 15.453 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.24 | 8 | -77 | 25.123 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 15.5 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.21 | 8 | -77 | 25.123 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 15.479 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.23 | 8 | -77 | 25.122 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 15.356 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.23 | 8 | -77 | 25.122 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 15.276 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.22 | 8 | -77 | 25.122 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 15.279 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.23 | 8 | -77 | 25.122 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 15.259 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.21 | 8 | -77 | 25.122 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 15.228 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.19 | 8 | -77 | 25.121 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 15.062 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.18 | 8 | -77 | 25.121 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 14.502 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.17 | 8 | -77 | 25.121 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.182 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.18 | 8 | -77 | 25.121 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 14.391 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.19 | 8 | -77 | 25.12 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 14.633 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.19 | 8 | -77 | 25.12 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.69 | 2.83 | 13.404 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.19 | 8 | -77 | 25.12 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.68 | 2.8 | 13.431 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.18 | 8 | -77 | 25.119 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 14.012 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.19 | 8 | -77 | 25.119 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 13.673 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.18 | 8 | -76.9 | 25.119 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 13.681 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.2 | 8 | -76.9 | 25.118 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 13.69 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.19 | 8 | -76.9 | 25.118 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 13.698 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.22 | 8 | -77 | 25.118 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 13.693 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.23 | 8 | -77 | 25.117 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 13.723 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.24 | 8 | -77 | 25.117 | 5.5
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.738 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.24 | 8 | -77 | 25.116 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 13.769 | 13.59 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.24 | 8 | -77 | 25.116 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 13.79 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.24 | 8 | -77 | 25.116 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 13.814 | 13.58 | 5.32 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.22 | 8 | -77 | 25.115 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 13.828 | 13.58 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 2.23 | 8 | -77 | 25.115 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 13.843 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.25 | 8 | -77 | 25.115 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 13.857 | 13.57 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.26 | 8 | -77 | 25.114 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.862 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.25 | 8 | -77 | 25.114 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 13.862 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 2.24 | 8 | -77 | 25.114 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 13.86 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.25 | 8 | -77 | 25.114 | 5.52
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.854 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.25 | 8 | -77 | 25.114 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 13.854 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.27 | 8 | -77 | 25.114 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 13.851 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 2.25 | 8 | -77 | 25.113 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 13.864 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.24 | 8 | -77 | 25.113 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.722 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -77 | 25.113 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 14.941 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.23 | 8 | -77 | 25.113 | 5.51
2021-10-22 | 7:52 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 14.928 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.23 | 8 | -77 | 25.113 | 5.51
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 14.96 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.23 | 8 | -77 | 25.112 | 5.51
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 14.985 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.23 | 8 | -77 | 25.112 | 5.51
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 15.015 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.992 | 2.23 | 8 | -77 | 25.112 | 5.51
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 15.034 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.23 | 8 | -77 | 25.112 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 15.042 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.21 | 8 | -77 | 25.112 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 15.049 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.2 | 8 | -77 | 25.112 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 15.051 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.2 | 8 | -77 | 25.112 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 15.03 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.18 | 8 | -77 | 25.111 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 15.014 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.17 | 8 | -77 | 25.111 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 14.997 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.16 | 8 | -77 | 25.111 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 14.994 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -77 | 25.111 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 14.987 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.23 | 8 | -77 | 25.111 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 14.967 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -77 | 25.111 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 14.944 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.21 | 8 | -77 | 25.111 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 14.92 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -77 | 25.11 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 14.896 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -77 | 25.11 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 14.882 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -77 | 25.11 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.871 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.23 | 8 | -77 | 25.109 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.861 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.21 | 8 | -77 | 25.109 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 14.85 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.21 | 8 | -77 | 25.109 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 14.838 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.21 | 8 | -77 | 25.108 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 14.829 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -77 | 25.108 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 14.81 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.21 | 8 | -77 | 25.108 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 14.797 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.23 | 8 | -77 | 25.107 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 14.783 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.22 | 8 | -77 | 25.107 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 14.771 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.14 | 8 | -77 | 25.106 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 14.757 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.14 | 8 | -77 | 25.106 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 14.745 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.15 | 8 | -77 | 25.105 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 14.736 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.15 | 8 | -77 | 25.105 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 14.722 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.13 | 8 | -77 | 25.105 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.189 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.13 | 8 | -77 | 25.104 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.079 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.1 | 8 | -77 | 25.104 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 14.056 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.15 | 8 | -77 | 25.104 | 5.52
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 13.867 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.17 | 8 | -77 | 25.104 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 13.968 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.18 | 8 | -77 | 25.103 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 14.054 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.18 | 8 | -77 | 25.103 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 14.086 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.18 | 8 | -77 | 25.103 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 14.09 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 2.19 | 8 | -77 | 25.102 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.69 | 2.85 | 14.077 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.19 | 8 | -77 | 25.102 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 14.076 | 13.55 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.19 | 8 | -77 | 25.102 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 14.061 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.19 | 8 | -77 | 25.102 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.05 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.18 | 8 | -77 | 25.102 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 14.055 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.18 | 8 | -77 | 25.102 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 14.067 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.18 | 8 | -77 | 25.102 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 14.08 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.991 | 2.19 | 8 | -77 | 25.102 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 14.087 | 13.56 | 5.31 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.18 | 8 | -77 | 25.102 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 14.097 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.36 | 43.991 | 2.18 | 8 | -77 | 25.101 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 14.104 | 13.55 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.14 | 8 | -77 | 25.101 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 14.113 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.991 | 2.13 | 8 | -77 | 25.101 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 14.115 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.991 | 2.13 | 8 | -77 | 25.1 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 14.11 | 13.54 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.13 | 8 | -77 | 25.1 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 14.099 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.14 | 8 | -77 | 25.099 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 14.088 | 13.53 | 5.3 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.16 | 8 | -77 | 25.099 | 5.5
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.79 | 3.24 | 14.088 | 13.53 | 5.3 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.16 | 8 | -77.1 | 25.099 | 5.51
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.8 | 3.27 | 14.091 | 13.54 | 5.3 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 2.18 | 8 | -77.1 | 25.098 | 5.51
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.8 | 3.27 | 14.094 | 13.54 | 5.3 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.18 | 8 | -77.1 | 25.098 | 5.51
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 14.095 | 13.46 | 5.27 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 2.68 | 8 | -77.1 | 25.098 | 5.51
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 14.096 | 13.38 | 5.24 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 5.72 | 8 | -77 | 25.097 | 5.51
2021-10-22 | 7:53 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 14.1 | 13.32 | 5.22 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 6.86 | 8 | -77 | 25.097 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 14.102 | 13.2 | 5.18 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 7.91 | 8 | -77 | 25.097 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 14.104 | 13.03 | 5.11 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 10.77 | 8 | -77 | 25.097 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 14.113 | 12.83 | 5.04 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 62.71 | 8 | -77 | 25.096 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 14.116 | 12.68 | 4.99 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 57.16 | 8 | -77 | 25.096 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 14.117 | 12.53 | 4.93 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 36.8 | 8 | -77 | 25.096 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 14.121 | 12.4 | 4.89 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 39.44 | 8 | -77 | 25.096 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 14.126 | 12.28 | 4.84 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 41.7 | 8 | -77 | 25.095 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.125 | 12.15 | 4.79 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 77.49 | 8 | -77 | 25.095 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 14.127 | 12.04 | 4.75 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 33.27 | 8 | -77 | 25.095 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.69 | 2.85 | 14.131 | 11.92 | 4.71 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 31.52 | 8 | -77 | 25.094 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.69 | 2.85 | 14.137 | 11.83 | 4.68 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.15 | 8 | -77 | 25.094 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.68 | 2.81 | 14.139 | 11.73 | 4.64 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 30.21 | 8 | -77 | 25.093 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.69 | 2.86 | 14.139 | 11.66 | 4.61 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 30.79 | 8 | -77 | 25.093 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.69 | 2.82 | 14.139 | 11.57 | 4.58 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 30.61 | 8 | -77 | 25.093 | 5.51
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.69 | 2.86 | 14.138 | 11.49 | 4.55 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 29.62 | 8 | -77 | 25.092 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 14.142 | 11.38 | 4.51 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 28.58 | 8 | -77 | 25.092 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.146 | 11.35 | 4.5 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 27.33 | 8 | -77 | 25.092 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 14.151 | 11.41 | 4.52 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 26.5 | 8 | -77 | 25.091 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 14.154 | 11.41 | 4.52 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 25.91 | 8 | -77 | 25.091 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.158 | 11.38 | 4.51 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 25.55 | 8 | -77 | 25.091 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 14.163 | 11.42 | 4.53 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 25.36 | 8 | -77 | 25.091 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 14.169 | 11.52 | 4.56 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 25.23 | 8 | -77 | 25.09 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 14.168 | 11.61 | 4.6 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 25.1 | 8 | -77 | 25.09 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 14.166 | 11.68 | 4.62 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 24.85 | 8 | -77 | 25.09 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.163 | 11.72 | 4.64 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 24.6 | 8 | -77 | 25.09 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 14.158 | 11.74 | 4.65 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 24.47 | 8 | -77 | 25.09 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 14.153 | 11.78 | 4.66 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 23.93 | 8 | -77 | 25.089 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 14.147 | 11.82 | 4.67 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 23.32 | 8 | -77 | 25.089 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 14.144 | 11.85 | 4.68 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.96 | 8 | -77 | 25.089 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.145 | 11.86 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.5 | 8 | -77 | 25.088 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.15 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.72 | 8 | -77 | 25.088 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 14.154 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.81 | 8 | -77 | 25.088 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.156 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.78 | 8 | -77 | 25.087 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 14.151 | 11.88 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.8 | 8 | -77 | 25.087 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 14.147 | 11.88 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.71 | 8 | -77 | 25.087 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.146 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.69 | 8 | -77 | 25.086 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 14.143 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.62 | 8 | -77 | 25.086 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 14.139 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.57 | 8 | -77 | 25.086 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 14.142 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.72 | 8 | -77 | 25.086 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 14.135 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.73 | 8 | -77 | 25.086 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 14.129 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.53 | 8 | -77 | 25.086 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 14.125 | 11.86 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 22.49 | 8 | -77 | 25.086 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 14.124 | 11.85 | 4.68 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 22.43 | 8 | -77 | 25.085 | 5.5
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 14.114 | 11.85 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 22.47 | 8 | -77 | 25.085 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 14.105 | 11.85 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 22.48 | 8 | -77 | 25.085 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 14.096 | 11.85 | 4.68 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 22.52 | 8 | -77 | 25.085 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 14.089 | 11.86 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 22.47 | 8 | -77 | 25.084 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 14.081 | 11.85 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.51 | 8 | -77 | 25.084 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 14.077 | 11.85 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.22 | 8 | -77 | 25.084 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.073 | 11.86 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.19 | 8 | -77 | 25.084 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 14.07 | 11.86 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.05 | 8 | -77 | 25.084 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 14.065 | 11.86 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.12 | 8 | -77 | 25.083 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 14.057 | 11.85 | 4.68 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.05 | 8 | -77 | 25.083 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 14.044 | 11.85 | 4.68 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.03 | 8 | -77 | 25.083 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 14.037 | 11.86 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.14 | 8 | -77 | 25.082 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 14.026 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.13 | 8 | -77 | 25.082 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 14.019 | 11.87 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.33 | 8 | -77 | 25.082 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 14.015 | 11.88 | 4.69 | 97 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.36 | 8 | -77 | 25.081 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 14.006 | 11.88 | 4.69 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.47 | 8 | -77 | 25.081 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 13.997 | 11.88 | 4.69 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.44 | 8 | -77 | 25.081 | 5.49
2021-10-22 | 7:54 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 13.991 | 11.88 | 4.7 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.48 | 8 | -77 | 25.081 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 13.979 | 11.89 | 4.7 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.52 | 8 | -77 | 25.081 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 13.971 | 11.89 | 4.7 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.49 | 8 | -77 | 25.081 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 13.96 | 11.89 | 4.7 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.71 | 8 | -77 | 25.08 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 13.949 | 11.89 | 4.7 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.76 | 8 | -77 | 25.08 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 13.937 | 11.89 | 4.7 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.65 | 8 | -77 | 25.08 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 13.68 | 11.89 | 4.7 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.59 | 8 | -77 | 25.08 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 13.544 | 11.89 | 4.7 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.85 | 8 | -77 | 25.079 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 13.758 | 11.88 | 4.7 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.73 | 8 | -77 | 25.079 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 13.666 | 11.87 | 4.69 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.78 | 8 | -77 | 25.079 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 13.63 | 11.88 | 4.69 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.72 | 8 | -77 | 25.079 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.572 | 11.88 | 4.69 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.62 | 8 | -77 | 25.078 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 13.552 | 11.88 | 4.69 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.67 | 8 | -77 | 25.078 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 14.358 | 11.87 | 4.69 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.68 | 8 | -77 | 25.077 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 14.322 | 11.87 | 4.69 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.69 | 8 | -77 | 25.077 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 14.029 | 11.85 | 4.68 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.68 | 8 | -77 | 25.076 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 14.075 | 11.85 | 4.68 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.57 | 8 | -77 | 25.076 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 14.17 | 11.83 | 4.68 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.51 | 8 | -77 | 25.076 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 14.201 | 11.82 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.71 | 8 | -77 | 25.076 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 14.187 | 11.82 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.6 | 8 | -77 | 25.076 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 14.164 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.59 | 8 | -77 | 25.075 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 14.147 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.35 | 8 | -77 | 25.075 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 14.12 | 11.81 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.39 | 8 | -77 | 25.075 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 14.11 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.48 | 8 | -77 | 25.075 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 14.1 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.49 | 8 | -77 | 25.075 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 14.094 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.35 | 8 | -77 | 25.075 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 14.074 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.29 | 8 | -77 | 25.075 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 14.069 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.24 | 8 | -77 | 25.075 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 14.065 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.21 | 8 | -77 | 25.074 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 14.061 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.27 | 8 | -77.1 | 25.074 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 14.044 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.4 | 8 | -77.1 | 25.074 | 5.49 | 51.6166 | 0.74651 | 10.4676
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 14.027 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.54 | 8 | -77.1 | 25.073 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 14.005 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.52 | 8 | -77.1 | 25.073 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 13.994 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.4 | 8 | -77.1 | 25.073 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 13.981 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.44 | 8 | -77.1 | 25.072 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 13.906 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.5 | 8 | -77.1 | 25.072 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 13.869 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.63 | 8 | -77.1 | 25.072 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 13.767 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.77 | 8 | -77.1 | 25.071 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.81 | 3.31 | 13.745 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.61 | 8 | -77.1 | 25.071 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.83 | 3.39 | 13.755 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.6 | 8 | -77.1 | 25.071 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.83 | 3.42 | 13.806 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.62 | 8 | -77.1 | 25.07 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.82 | 3.36 | 13.933 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.62 | 8 | -77.1 | 25.07 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.81 | 3.34 | 13.965 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.56 | 8 | -77.1 | 25.07 | 5.48
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.83 | 3.42 | 13.986 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.59 | 8 | -77.1 | 25.07 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.82 | 3.35 | 13.732 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.61 | 8 | -77.1 | 25.07 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.81 | 3.34 | 13.745 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.49 | 8 | -77.1 | 25.069 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.82 | 3.37 | 13.762 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.42 | 8 | -77.1 | 25.069 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.82 | 3.37 | 13.812 | 11.8 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.36 | 8 | -77.1 | 25.069 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.81 | 3.32 | 13.839 | 11.81 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.48 | 8 | -77.1 | 25.069 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 13.831 | 11.81 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 22.5 | 8 | -77.1 | 25.068 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 13.85 | 11.8 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 22.53 | 8 | -77.1 | 25.068 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 13.859 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 22.36 | 8 | -77.1 | 25.067 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 13.848 | 11.8 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 22.44 | 8 | -77.1 | 25.067 | 5.5
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 13.831 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.43 | 8 | -77.1 | 25.067 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 13.816 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.45 | 8 | -77.1 | 25.067 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 13.796 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 22.43 | 8 | -77.1 | 25.066 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 13.78 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 22.2 | 8 | -77.1 | 25.066 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 13.78 | 11.8 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 22.17 | 8 | -77.1 | 25.066 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 13.776 | 11.8 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 22.05 | 8 | -77.1 | 25.066 | 5.49
2021-10-22 | 7:55 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 13.753 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.88 | 8 | -77.1 | 25.065 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 13.743 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.8 | 8 | -77.1 | 25.065 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 13.519 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.71 | 8 | -77.1 | 25.065 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 13.476 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.73 | 8 | -77.1 | 25.064 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 13.463 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.57 | 8 | -77.1 | 25.064 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 13.683 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.59 | 8 | -77.1 | 25.064 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 13.663 | 11.82 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.62 | 8 | -77.1 | 25.064 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 12.784 | 11.82 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.5 | 8 | -77.1 | 25.063 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 13.565 | 11.81 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.59 | 8 | -77.1 | 25.063 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 13.657 | 11.81 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.53 | 8 | -77.1 | 25.063 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 13.665 | 11.81 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.66 | 8 | -77.1 | 25.063 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 13.661 | 11.82 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.83 | 8 | -77.1 | 25.062 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 13.57 | 11.82 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.93 | 8 | -77.1 | 25.062 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 13.557 | 11.82 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.96 | 8 | -77.1 | 25.061 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 13.601 | 11.83 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.09 | 8 | -77.1 | 25.061 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 13.583 | 11.83 | 4.68 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.16 | 8 | -77.1 | 25.061 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 13.582 | 11.82 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.08 | 8 | -77.1 | 25.06 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 13.568 | 11.82 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.18 | 8 | -77.1 | 25.06 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 13.571 | 11.81 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.15 | 8 | -77.1 | 25.06 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 13.549 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.06 | 8 | -77.1 | 25.06 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 13.559 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.05 | 8 | -77.1 | 25.059 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 13.582 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.96 | 8 | -77.1 | 25.059 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 13.598 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.77 | 8 | -77.1 | 25.059 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 13.611 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.71 | 8 | -77.1 | 25.059 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 13.627 | 11.8 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.64 | 8 | -77.1 | 25.058 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.79 | 3.25 | 13.631 | 11.8 | 4.67 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.48 | 8 | -77.1 | 25.058 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 13.646 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.56 | 8 | -77.1 | 25.058 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 13.65 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.52 | 8 | -77.1 | 25.058 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 13.652 | 11.79 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.58 | 8 | -77.1 | 25.058 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 13.651 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.52 | 8 | -77.1 | 25.057 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 13.645 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.72 | 8 | -77.1 | 25.057 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 13.648 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.83 | 8 | -77.1 | 25.057 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 13.651 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.93 | 8 | -77.1 | 25.056 | 5.49
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 13.648 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.09 | 8 | -77.1 | 25.056 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 13.244 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.01 | 8 | -77.1 | 25.056 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 13.793 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.99 | 8 | -77.1 | 25.056 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 13.829 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.19 | 8 | -77.1 | 25.055 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.792 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.41 | 8 | -77.1 | 25.055 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 13.762 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.53 | 8 | -77.1 | 25.055 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 13.66 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.6 | 8 | -77.1 | 25.055 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 13.607 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.7 | 8 | -77.1 | 25.055 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 13.659 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.61 | 8 | -77.1 | 25.055 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 13.685 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.62 | 8 | -77.1 | 25.054 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 13.233 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 22.62 | 8 | -77.1 | 25.054 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 13.613 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.67 | 8 | -77.1 | 25.054 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.69 | 2.85 | 13.489 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.58 | 8 | -77.1 | 25.054 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 13.478 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.5 | 8 | -77.1 | 25.054 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 13.458 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.37 | 8 | -77.1 | 25.054 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 13.422 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.39 | 8 | -77.1 | 25.053 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 13.214 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.5 | 8 | -77.1 | 25.053 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.559 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.51 | 8 | -77.1 | 25.053 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 13.405 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.33 | 8 | -77.1 | 25.053 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 13.446 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.23 | 8 | -77.1 | 25.053 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 13.526 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.15 | 8 | -77.1 | 25.052 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.503 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.26 | 8 | -77.1 | 25.052 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 13.226 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.31 | 8 | -77.1 | 25.052 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 13.427 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.32 | 8 | -77.1 | 25.051 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 13.409 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.41 | 8 | -77.1 | 25.051 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.644 | 11.74 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.56 | 8 | -77.1 | 25.051 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.875 | 11.74 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.55 | 8 | -77.1 | 25.051 | 5.48
2021-10-22 | 7:56 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 13.136 | 11.74 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.51 | 8 | -77.1 | 25.051 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 13.202 | 11.73 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.34 | 8 | -77.1 | 25.05 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 13.236 | 11.74 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.41 | 8 | -77.1 | 25.05 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 13.381 | 11.74 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.23 | 8 | -77.1 | 25.05 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 13.478 | 11.73 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.2 | 8 | -77.1 | 25.05 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 13.52 | 11.73 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.29 | 8 | -77.1 | 25.049 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 13.311 | 11.74 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.25 | 8 | -77.1 | 25.049 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 13.317 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.11 | 8 | -77.1 | 25.049 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 13.469 | 11.74 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.28 | 8 | -77.1 | 25.049 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 13.448 | 11.74 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.15 | 8 | -77.1 | 25.048 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 13.417 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.07 | 8 | -77.1 | 25.048 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 13.392 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 22.09 | 8 | -77.1 | 25.048 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 13.367 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.04 | 8 | -77.1 | 25.048 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 13.347 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.95 | 8 | -77.1 | 25.047 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 13.307 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.94 | 8 | -77.1 | 25.047 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 13.193 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.99 | 8 | -77.1 | 25.047 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.86 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.09 | 8 | -77.1 | 25.047 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.304 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.08 | 8 | -77.1 | 25.046 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 13.22 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.16 | 8 | -77.1 | 25.046 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.28 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 22.03 | 8 | -77.1 | 25.046 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.47 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.95 | 8 | -77.1 | 25.046 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.22 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 22.04 | 8 | -77.1 | 25.046 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 13.225 | 11.78 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.97 | 8 | -77.1 | 25.045 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 13.223 | 11.77 | 4.66 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.88 | 8 | -77.1 | 25.045 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 13.112 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.94 | 8 | -77.1 | 25.045 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 13.096 | 11.77 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.97 | 8 | -77.1 | 25.044 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 12.866 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.84 | 8 | -77.1 | 25.044 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.542 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.05 | 8 | -77.1 | 25.044 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 12.703 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 24.27 | 8 | -77.1 | 25.044 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.873 | 11.76 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 18.03 | 8 | -77.1 | 25.044 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 13.007 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 20.24 | 8 | -77.1 | 25.043 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 13.094 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 21.78 | 8 | -77.1 | 25.043 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 13.15 | 11.75 | 4.65 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 21.76 | 8 | -77.1 | 25.043 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 13.181 | 11.74 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 21.71 | 8 | -77.1 | 25.042 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 13.187 | 11.73 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 21.83 | 8 | -77.1 | 25.042 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 13.176 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 21.6 | 8 | -77.1 | 25.042 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 13.155 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 21.65 | 8 | -77.1 | 25.041 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 13.136 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 21.62 | 8 | -77.1 | 25.041 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 13.128 | 11.74 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 21.61 | 8 | -77.1 | 25.041 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 13.125 | 11.73 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.57 | 8 | -77.1 | 25.041 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 13.133 | 11.74 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.49 | 8 | -77.1 | 25.041 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 13.13 | 11.73 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.49 | 8 | -77.1 | 25.04 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 13.125 | 11.74 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.43 | 8 | -77.1 | 25.04 | 5.49
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 13.116 | 11.74 | 4.65 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.28 | 8 | -77.1 | 25.04 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 13.119 | 11.75 | 4.65 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.994 | 21.31 | 8 | -77.1 | 25.04 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.11 | 11.74 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.34 | 8 | -77.1 | 25.039 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.143 | 11.73 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.992 | 21.3 | 8 | -77.1 | 25.039 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.414 | 11.72 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.32 | 8 | -77.1 | 25.039 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.978 | 11.73 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.993 | 21.36 | 8 | -77.1 | 25.038 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.992 | 11.72 | 4.64 | 96.9 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.44 | 8 | -77.1 | 25.038 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 13.017 | 11.72 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 25.43 | 8 | -77.1 | 25.038 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 13.023 | 11.72 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 20.4 | 8 | -77.1 | 25.037 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 13.034 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 20.31 | 8 | -77.1 | 25.037 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 13.024 | 11.74 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 19.25 | 8 | -77.1 | 25.037 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 13.01 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.73 | 8 | -77.1 | 25.037 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 13.013 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 21.82 | 8 | -77.1 | 25.036 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 13.009 | 11.74 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.72 | 8.01 | -77.1 | 25.036 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 13.027 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 21.48 | 8.01 | -77.2 | 25.036 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 13.04 | 11.72 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.33 | 8.01 | -77.2 | 25.036 | 5.48
2021-10-22 | 7:57 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 13.04 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.66 | 8.01 | -77.2 | 25.036 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 13.035 | 11.72 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.59 | 8.01 | -77.2 | 25.035 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 13.026 | 11.71 | 4.63 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.47 | 8.01 | -77.2 | 25.035 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 13.035 | 11.71 | 4.63 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.65 | 8.01 | -77.2 | 25.035 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 13.044 | 11.71 | 4.63 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.55 | 8.01 | -77.2 | 25.035 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 13.043 | 11.7 | 4.63 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.52 | 8.01 | -77.2 | 25.035 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 13.037 | 11.71 | 4.63 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.54 | 8.01 | -77.2 | 25.034 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 13.029 | 11.71 | 4.63 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.995 | 21.69 | 8.01 | -77.2 | 25.034 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 13.023 | 11.72 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.7 | 8.01 | -77.2 | 25.034 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 13.015 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.92 | 8.01 | -77.2 | 25.034 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 13.007 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.81 | 8.01 | -77.2 | 25.033 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.999 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.75 | 8.01 | -77.2 | 25.033 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.997 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.86 | 8.01 | -77.2 | 25.033 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.992 | 11.74 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 21.88 | 8.01 | -77.2 | 25.033 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.987 | 11.73 | 4.64 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 21.85 | 8.01 | -77.2 | 25.033 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.984 | 11.64 | 4.61 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.996 | 76.52 | 8.01 | -77.2 | 25.032 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.978 | 11.5 | 4.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 56.52 | 8.01 | -77.2 | 25.032 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.775 | 11.24 | 4.46 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 162.73 | 8.01 | -77.2 | 25.032 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.847 | 10.98 | 4.37 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 204.84 | 8.01 | -77.2 | 25.032 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.109 | 10.69 | 4.26 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.997 | 187.46 | 8 | -77.1 | 25.031 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.164 | 10.45 | 4.17 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 180.54 | 8 | -77.1 | 25.03 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.207 | 10.18 | 4.08 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 173.3 | 8 | -77.1 | 25.03 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.24 | 9.96 | 3.99 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 170.02 | 8 | -77.1 | 25.029 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.266 | 9.72 | 3.91 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 163.27 | 8 | -77.1 | 25.028 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.274 | 9.49 | 3.82 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 157.13 | 8 | -77.1 | 25.028 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.79 | 3.24 | 12.309 | 9.3 | 3.75 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 151.57 | 8 | -77.1 | 25.027 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.81 | 3.31 | 12.331 | 9.13 | 3.69 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 145.97 | 8 | -77.1 | 25.026 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 12.353 | 8.94 | 3.62 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 141.54 | 8 | -77.1 | 25.026 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 12.366 | 8.76 | 3.56 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 136.86 | 8 | -77.1 | 25.025 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 12.376 | 8.61 | 3.5 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.002 | 133.16 | 8 | -77.1 | 25.024 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 12.384 | 8.42 | 3.43 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 129.65 | 8 | -77.1 | 25.023 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.395 | 8.28 | 3.38 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 126.66 | 8 | -77 | 25.023 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.404 | 8.11 | 3.32 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 124.37 | 8 | -77 | 25.022 | 5.48
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.41 | 7.96 | 3.26 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 120.62 | 8 | -77 | 25.022 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.413 | 7.89 | 3.24 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 114.14 | 8 | -77 | 25.022 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.416 | 7.86 | 3.23 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 108.23 | 8 | -77 | 25.022 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.42 | 7.9 | 3.24 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 103.28 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.422 | 8 | 3.28 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 99.08 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.426 | 8.13 | 3.33 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 95.85 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.43 | 8.23 | 3.36 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 92.66 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 12.434 | 8.34 | 3.4 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 90.97 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.438 | 8.43 | 3.44 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 89.48 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.441 | 8.51 | 3.46 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 88.08 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.446 | 8.57 | 3.49 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 87.34 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.448 | 8.63 | 3.51 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 86.67 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.455 | 8.67 | 3.52 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 86.2 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.459 | 8.69 | 3.53 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 85.45 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.465 | 8.71 | 3.54 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 84.37 | 8 | -77 | 25.021 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.469 | 8.71 | 3.54 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 83.95 | 8 | -77 | 25.02 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.473 | 8.73 | 3.54 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 83.72 | 8 | -77 | 25.02 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.478 | 8.73 | 3.55 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 83.48 | 8 | -77 | 25.02 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.483 | 8.73 | 3.54 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.002 | 82.81 | 8 | -77 | 25.02 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.486 | 8.74 | 3.55 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 82.69 | 8 | -77 | 25.02 | 5.49
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.489 | 8.75 | 3.55 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 82.82 | 8 | -77 | 25.019 | 5.5
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.492 | 8.77 | 3.56 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 82.45 | 8 | -77 | 25.019 | 5.5
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.496 | 8.78 | 3.56 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 81.82 | 8 | -77 | 25.019 | 5.5
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.501 | 8.79 | 3.57 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 81.32 | 8 | -77 | 25.019 | 5.5
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.506 | 8.81 | 3.57 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 81.23 | 8 | -77 | 25.019 | 5.5
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.516 | 8.81 | 3.57 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 80.59 | 8 | -77 | 25.019 | 5.5
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.526 | 8.81 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 79.94 | 8 | -77 | 25.018 | 5.5
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.538 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 79.56 | 8 | -77 | 25.018 | 5.5
2021-10-22 | 7:58 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.548 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 79.15 | 8 | -77 | 25.018 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.558 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 78.98 | 8 | -77 | 25.018 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.565 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 78.73 | 8 | -77 | 25.018 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.571 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 78.76 | 8 | -77 | 25.018 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 12.579 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 78.91 | 8 | -77 | 25.017 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.585 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 78.4 | 8 | -77 | 25.017 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 12.591 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 77.53 | 8 | -77 | 25.017 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.596 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 76.89 | 8 | -77 | 25.017 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.598 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 76.42 | 8 | -77 | 25.016 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.602 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 76.48 | 8 | -77 | 25.016 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.606 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 76.11 | 8 | -77 | 25.015 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.612 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.83 | 8 | -77 | 25.015 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.618 | 8.87 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.002 | 75.83 | 8 | -77 | 25.014 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.624 | 8.87 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.51 | 8 | -77 | 25.014 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.628 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.36 | 8 | -77 | 25.014 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.63 | 8.89 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.49 | 8 | -77 | 25.013 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.633 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.5 | 8 | -77 | 25.013 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.636 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.002 | 75.27 | 8 | -77 | 25.013 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.64 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.9 | 8 | -77 | 25.012 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 12.642 | 8.89 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.88 | 8 | -77 | 25.012 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.643 | 8.89 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75.32 | 8 | -77 | 25.012 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.644 | 8.89 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.002 | 75.32 | 8 | -77 | 25.011 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.645 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.3 | 8 | -77 | 25.011 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.65 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 75.58 | 8 | -77 | 25.011 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.654 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 75.69 | 8 | -77 | 25.01 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.653 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 75.58 | 8 | -77 | 25.01 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.653 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 75.19 | 8 | -77 | 25.01 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.65 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.62 | 8 | -77 | 25.01 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.65 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.94 | 8 | -77 | 25.01 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.65 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75.94 | 8 | -77 | 25.01 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.649 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.002 | 75.92 | 8 | -77 | 25.009 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 12.648 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.93 | 8 | -77 | 25.009 | 5.5
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.645 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.002 | 75.51 | 8 | -77 | 25.009 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.642 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75.68 | 8 | -77 | 25.009 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 12.644 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75.36 | 8 | -77 | 25.008 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 12.646 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75.21 | 8 | -77 | 25.008 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.643 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 75.45 | 8 | -77 | 25.008 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.637 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 75.59 | 8 | -77 | 25.008 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.633 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 75.48 | 8 | -77 | 25.007 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.625 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 75.31 | 8 | -77 | 25.007 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.621 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 75.19 | 8 | -77 | 25.007 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.615 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 74.93 | 8 | -77 | 25.006 | 5.49
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.608 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 74.59 | 8 | -77 | 25.006 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 12.602 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 74.48 | 8 | -77 | 25.006 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 12.596 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.31 | 8 | -77 | 25.006 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.591 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.01 | 8 | -77 | 25.005 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.587 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.53 | 8 | -77 | 25.005 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.583 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.72 | 8 | -77 | 25.005 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.578 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.65 | 8 | -77 | 25.004 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.57 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.57 | 8 | -77 | 25.004 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.566 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.35 | 8 | -77 | 25.004 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.56 | 8.87 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.35 | 8 | -77 | 25.003 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.556 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.4 | 8 | -77 | 25.003 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.552 | 8.87 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 74.47 | 8 | -77 | 25.003 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.548 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.57 | 8 | -77 | 25.003 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.541 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.77 | 8 | -77 | 25.003 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.535 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.88 | 8 | -77 | 25.003 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.53 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 75.04 | 8 | -77 | 25.002 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.523 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.8 | 8 | -77 | 25.002 | 5.48
2021-10-22 | 7:59 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.519 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.95 | 8 | -77.1 | 25.002 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.516 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75 | 8 | -77 | 25.002 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.506 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.46 | 8 | -77.1 | 25.001 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.495 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.15 | 8 | -77.1 | 25.002 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.492 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.43 | 8 | -77.1 | 25.001 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.485 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.65 | 8 | -77.1 | 25.001 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 12.48 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.75 | 8 | -77.1 | 25.001 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.472 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.45 | 8 | -77.1 | 25.001 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.468 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.78 | 8 | -77.1 | 25.001 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.465 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.65 | 8 | -77.1 | 25 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.468 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.59 | 8 | -77.1 | 25 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.472 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.66 | 8 | -77.1 | 25 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.477 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.44 | 8 | -77.1 | 24.999 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.479 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 74.56 | 8 | -77.1 | 24.999 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.479 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.64 | 8 | -77.1 | 24.999 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.484 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 74.3 | 8 | -77.1 | 24.999 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.489 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 73.95 | 8 | -77.1 | 24.998 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.496 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 73.81 | 8 | -77.1 | 24.998 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.505 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.71 | 8 | -77.1 | 24.998 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.511 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.34 | 8 | -77.1 | 24.998 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.517 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.28 | 8 | -77.1 | 24.997 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.525 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.21 | 8 | -77.1 | 24.997 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.534 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 72.98 | 8 | -77.1 | 24.996 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.543 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 72.43 | 8 | -77.1 | 24.996 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.55 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.06 | 8 | -77.1 | 24.996 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.557 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.25 | 8 | -77.1 | 24.995 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.564 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.31 | 8 | -77.1 | 24.995 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.575 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.12 | 8 | -77.1 | 24.994 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.584 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.28 | 8 | -77.1 | 24.994 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.592 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.37 | 8 | -77.1 | 24.993 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.6 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 72.8 | 8 | -77.1 | 24.993 | 5.48 | 134.9336 | 0.7439 | 7.32
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.609 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 73.31 | 8 | -77.1 | 24.993 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 12.618 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 73.74 | 8 | -77.1 | 24.992 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.627 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 73.98 | 8 | -77.1 | 24.992 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.636 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.27 | 8 | -77.1 | 24.992 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.647 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.6 | 8 | -77.1 | 24.991 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.664 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75 | 8 | -77.1 | 24.991 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.676 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75.54 | 8 | -77.1 | 24.991 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.684 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 75.83 | 8 | -77.1 | 24.991 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.694 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75.56 | 8 | -77.1 | 24.991 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.703 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 75.27 | 8 | -77.1 | 24.991 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.712 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 75.37 | 8 | -77.1 | 24.991 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.72 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 75.42 | 8 | -77.1 | 24.991 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.733 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 75.14 | 8 | -77.1 | 24.991 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.744 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 75.59 | 8 | -77.1 | 24.99 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.754 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 75.23 | 8 | -77.1 | 24.99 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.76 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 74.64 | 8 | -77.1 | 24.99 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.764 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 74.16 | 8 | -77.1 | 24.989 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.764 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 73.8 | 8 | -77.1 | 24.989 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.762 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 73.31 | 8 | -77.1 | 24.989 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.76 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.95 | 8 | -77.1 | 24.989 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 12.76 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 72.54 | 8 | -77.1 | 24.988 | 5.49
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 12.761 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 72.28 | 8 | -77.1 | 24.988 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 12.761 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 72.44 | 8 | -77.1 | 24.988 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.759 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 72.63 | 8 | -77.1 | 24.987 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.759 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 73.22 | 8 | -77.1 | 24.987 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.76 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.94 | 8 | -77.1 | 24.987 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.76 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.94 | 8 | -77.1 | 24.987 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.758 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.78 | 8 | -77.1 | 24.986 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.754 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.35 | 8 | -77.1 | 24.986 | 5.48
2021-10-22 | 8:00 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.75 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.43 | 8 | -77.1 | 24.986 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.746 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.37 | 8 | -77.1 | 24.986 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.742 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.65 | 8 | -77.1 | 24.985 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.738 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.87 | 8 | -77.1 | 24.985 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.734 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.97 | 8 | -77.1 | 24.985 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.73 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 73.25 | 8 | -77.1 | 24.985 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.726 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 73.44 | 8 | -77.1 | 24.985 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.718 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 73.36 | 8 | -77.1 | 24.984 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.709 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 73.21 | 8 | -77.1 | 24.984 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.702 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 73.19 | 8 | -77.1 | 24.984 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.693 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 72.78 | 8 | -77.1 | 24.984 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.685 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.69 | 8 | -77.1 | 24.983 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.678 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.9 | 8 | -77.1 | 24.983 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.672 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 73 | 8 | -77.1 | 24.983 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.665 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 73.04 | 8 | -77.1 | 24.983 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.657 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.02 | 8 | -77.1 | 24.983 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 12.648 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.06 | 8 | -77.1 | 24.982 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.643 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 73.03 | 8 | -77.1 | 24.982 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.638 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.82 | 8 | -77.1 | 24.982 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.633 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.05 | 8 | -77.1 | 24.982 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.627 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.82 | 8 | -77.1 | 24.982 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.621 | 8.87 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.47 | 8 | -77.1 | 24.981 | 5.49
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.615 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.44 | 8 | -77.1 | 24.981 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.607 | 8.87 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 72.32 | 8 | -77.1 | 24.981 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 12.597 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.26 | 8 | -77.1 | 24.981 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 12.588 | 8.87 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 72.14 | 8 | -77.1 | 24.98 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.579 | 8.87 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 71.9 | 8 | -77.1 | 24.98 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.571 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 72.07 | 8 | -77.1 | 24.98 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.561 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 72.18 | 8 | -77.1 | 24.979 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.549 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.1 | 8 | -77.1 | 24.979 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.534 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 72.23 | 8 | -77.1 | 24.979 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.518 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.004 | 72.31 | 8 | -77.1 | 24.979 | 5.47
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.507 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 72.26 | 8 | -77.1 | 24.979 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.5 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 71.98 | 8 | -77.1 | 24.978 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.486 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 71.88 | 8 | -77.1 | 24.978 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.469 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 71.68 | 8 | -77.1 | 24.978 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.461 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 71.63 | 8 | -77.1 | 24.977 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.45 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 71.68 | 8 | -77.1 | 24.977 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.439 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 71.82 | 8 | -77.1 | 24.977 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 12.423 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 71.95 | 8 | -77.1 | 24.977 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.412 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.2 | 8 | -77.1 | 24.976 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.408 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44.001 | 72.69 | 8 | -77.1 | 24.976 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.403 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.49 | 8 | -77.1 | 24.976 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.392 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.08 | 8 | -77.1 | 24.976 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.377 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 73.28 | 8 | -77.1 | 24.976 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.365 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.11 | 8 | -77.1 | 24.976 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.358 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.06 | 8 | -77.1 | 24.976 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.35 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.66 | 8 | -77.1 | 24.975 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.346 | 8.87 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.69 | 8 | -77.1 | 24.975 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.336 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.72 | 8 | -77.1 | 24.975 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.328 | 8.89 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.91 | 8 | -77.1 | 24.975 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.321 | 8.89 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 73.73 | 8 | -77.1 | 24.975 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.314 | 8.89 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 74.22 | 8 | -77.1 | 24.975 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.309 | 8.89 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 74.14 | 8 | -77.1 | 24.975 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.302 | 8.89 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 73.85 | 8 | -77.1 | 24.975 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.297 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.998 | 73.49 | 8 | -77.1 | 24.974 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.289 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 73.47 | 8 | -77.1 | 24.974 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.277 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 73.06 | 8 | -77.1 | 24.974 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.271 | 8.88 | 3.6 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.9 | 8 | -77.1 | 24.973 | 5.48
2021-10-22 | 8:01 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.267 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.79 | 8 | -77.1 | 24.973 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.261 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.72 | 8 | -77.1 | 24.973 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.257 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.42 | 8 | -77.1 | 24.972 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.258 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.2 | 8 | -77.1 | 24.972 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.258 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.19 | 8 | -77.1 | 24.971 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.255 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.17 | 8 | -77.1 | 24.971 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.259 | 8.84 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.05 | 8 | -77.1 | 24.971 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.263 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.2 | 8 | -77.1 | 24.971 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.263 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 71.72 | 8 | -77.1 | 24.97 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.264 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 71.75 | 8 | -77.1 | 24.97 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.269 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.05 | 8 | -77.1 | 24.97 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.269 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 71.75 | 8 | -77.1 | 24.97 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.264 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 71.7 | 8 | -77.1 | 24.97 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.265 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 71.48 | 8 | -77.1 | 24.969 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.266 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 71.32 | 8 | -77.1 | 24.969 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.26 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 71.26 | 8 | -77.1 | 24.969 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.265 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 71.37 | 8 | -77.1 | 24.969 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.268 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 71.47 | 8 | -77.1 | 24.968 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.271 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 71.81 | 8 | -77.1 | 24.968 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.272 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 71.73 | 8 | -77.1 | 24.968 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.27 | 8.86 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 71.8 | 8 | -77.1 | 24.968 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.27 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 71.75 | 8 | -77.1 | 24.967 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.274 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 71.81 | 8 | -77.1 | 24.967 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.277 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 71.87 | 8 | -77.1 | 24.967 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.279 | 8.87 | 3.6 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 71.85 | 8 | -77.1 | 24.967 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.283 | 8.87 | 3.6 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 71.73 | 8 | -77.1 | 24.966 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 12.287 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 72.12 | 8 | -77.1 | 24.966 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 12.289 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 72.19 | 8 | -77.1 | 24.966 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.289 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.002 | 72.61 | 8 | -77.1 | 24.966 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.29 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.49 | 8 | -77.1 | 24.966 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.289 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.6 | 8 | -77.1 | 24.966 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.288 | 8.85 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.55 | 8 | -77.1 | 24.965 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.292 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.49 | 8 | -77.1 | 24.965 | 5.49
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.298 | 8.84 | 3.59 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.07 | 8 | -77.1 | 24.965 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.305 | 8.84 | 3.58 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.4 | 8 | -77.1 | 24.965 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.312 | 8.83 | 3.58 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.79 | 8 | -77.1 | 24.965 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.319 | 8.82 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.38 | 44 | 72.82 | 8 | -77.1 | 24.964 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.325 | 8.83 | 3.58 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.51 | 8 | -77.1 | 24.964 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 12.332 | 8.83 | 3.58 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 72.41 | 8 | -77.1 | 24.964 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.338 | 8.82 | 3.58 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.28 | 8 | -77.1 | 24.964 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.343 | 8.83 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.27 | 8 | -77.1 | 24.964 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.346 | 8.84 | 3.58 | 96.8 | 6.81 | 28.37 | 44 | 71.88 | 8 | -77.1 | 24.963 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.349 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.16 | 8 | -77.1 | 24.963 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 12.354 | 8.84 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44 | 72.21 | 8 | -77.1 | 24.963 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.353 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44 | 72.25 | 8 | -77.1 | 24.962 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.354 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.54 | 8 | -77.1 | 24.962 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 12.354 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.41 | 8 | -77.1 | 24.962 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.354 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.6 | 8 | -77.1 | 24.961 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.354 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.87 | 8 | -77.1 | 24.961 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.355 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.63 | 8 | -77.1 | 24.961 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.356 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.34 | 8 | -77.1 | 24.961 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.358 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.42 | 8 | -77.1 | 24.961 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.358 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.81 | 8 | -77.1 | 24.96 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.36 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44 | 72.98 | 8 | -77.1 | 24.96 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.361 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44 | 73.2 | 8 | -77.1 | 24.96 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.361 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 43.999 | 73.32 | 8 | -77.1 | 24.96 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.363 | 8.86 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.55 | 8.01 | -77.1 | 24.96 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.365 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 73.26 | 8.01 | -77.1 | 24.96 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 12.364 | 8.84 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44 | 73.14 | 8 | -77.1 | 24.96 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.362 | 8.85 | 3.59 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44 | 73.11 | 8.01 | -77.1 | 24.959 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.361 | 8.84 | 3.58 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.72 | 8.01 | -77.1 | 24.959 | 5.48
2021-10-22 | 8:02 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.359 | 8.83 | 3.58 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.58 | 8.01 | -77.1 | 24.959 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.36 | 8.82 | 3.58 | 96.7 | 6.81 | 28.37 | 44 | 72.61 | 8.01 | -77.1 | 24.959 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.358 | 8.82 | 3.58 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 72.9 | 8.01 | -77.1 | 24.958 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.359 | 8.75 | 3.55 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.001 | 73.02 | 8.01 | -77.1 | 24.958 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.357 | 8.56 | 3.48 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.003 | 169.06 | 8 | -77.1 | 24.958 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.358 | 8.35 | 3.4 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.006 | 202.53 | 8 | -77.1 | 24.957 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.36 | 8.06 | 3.3 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.009 | 388.64 | 8 | -77.1 | 24.957 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.359 | 7.81 | 3.21 | 96.7 | 6.81 | 28.38 | 44.013 | 305.46 | 8 | -77.1 | 24.956 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.361 | 7.53 | 3.11 | 96.7 | 6.81 | 28.39 | 44.017 | 337.87 | 8 | -77.1 | 24.955 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.358 | 7.31 | 3.03 | 96.7 | 6.81 | 28.39 | 44.02 | 338.48 | 8 | -77.1 | 24.955 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.352 | 7.04 | 2.93 | 96.7 | 6.81 | 28.39 | 44.024 | 335.34 | 8 | -77.1 | 24.954 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.342 | 6.81 | 2.84 | 96.7 | 6.81 | 28.39 | 44.026 | 327.2 | 8 | -77.1 | 24.953 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.335 | 6.6 | 2.77 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.03 | 321.42 | 8 | -77.1 | 24.952 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.327 | 6.4 | 2.69 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.033 | 311.55 | 8 | -77 | 24.951 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.316 | 6.07 | 2.57 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.036 | 301.82 | 8 | -77 | 24.95 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.313 | 5.99 | 2.54 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 294.12 | 8 | -77 | 24.949 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 12.303 | 5.81 | 2.48 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 288.06 | 8 | -77 | 24.947 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.298 | 5.57 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 281.88 | 8 | -77 | 24.946 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 12.291 | 5.38 | 2.32 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 276.86 | 8 | -77 | 24.945 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 12.281 | 5.22 | 2.26 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.044 | 272.31 | 8 | -77 | 24.944 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.278 | 5.05 | 2.2 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 267.6 | 8 | -77 | 24.943 | 5.46
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.271 | 4.89 | 2.14 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 262.25 | 8 | -76.9 | 24.943 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.265 | 4.87 | 2.14 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 252.22 | 8 | -76.9 | 24.942 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.261 | 4.89 | 2.14 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 241.62 | 8 | -76.9 | 24.942 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.257 | 4.93 | 2.16 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 233.29 | 8 | -76.9 | 24.942 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.254 | 5.04 | 2.2 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 226.32 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.252 | 5.13 | 2.23 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 217.49 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.249 | 5.22 | 2.26 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 211.44 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 12.246 | 5.31 | 2.29 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 207.75 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.245 | 5.37 | 2.32 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 205.54 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 12.24 | 5.44 | 2.34 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 202.35 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 12.235 | 5.47 | 2.36 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 198.98 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 12.23 | 5.51 | 2.37 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 196.75 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 12.226 | 5.54 | 2.38 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 194.63 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.79 | 3.25 | 12.223 | 5.57 | 2.39 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 192.84 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 12.22 | 5.59 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 191.76 | 8 | -76.9 | 24.941 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 12.217 | 5.58 | 2.39 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 190.73 | 8 | -76.9 | 24.94 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.213 | 5.59 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 190.21 | 8 | -76.9 | 24.94 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.21 | 5.61 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 188.7 | 8 | -76.9 | 24.94 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.213 | 5.62 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 186.03 | 8 | -76.9 | 24.94 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.217 | 5.63 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 185.13 | 8 | -76.9 | 24.94 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.22 | 5.65 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 184.84 | 8 | -76.9 | 24.94 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.224 | 5.65 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 184.59 | 8 | -76.9 | 24.939 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.228 | 5.66 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 182.83 | 8 | -76.9 | 24.939 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.232 | 5.65 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 181.9 | 8 | -76.8 | 24.939 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.238 | 5.64 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 182.29 | 8 | -76.8 | 24.939 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.24 | 5.66 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 182.89 | 8 | -76.8 | 24.939 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.244 | 5.67 | 2.43 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 182.59 | 8 | -76.8 | 24.939 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.248 | 5.66 | 2.43 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 182.87 | 8 | -76.8 | 24.939 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.253 | 5.66 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 184.07 | 8 | -76.8 | 24.938 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.257 | 5.66 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 184.25 | 8 | -76.8 | 24.938 | 5.48
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.26 | 5.67 | 2.43 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 184.11 | 8 | -76.8 | 24.938 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.262 | 5.67 | 2.43 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 185.94 | 8 | -76.8 | 24.938 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.265 | 5.66 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 187.08 | 8 | -76.8 | 24.937 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.269 | 5.66 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 188.57 | 8 | -76.8 | 24.937 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.272 | 5.66 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 188.86 | 8 | -76.8 | 24.937 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 12.277 | 5.66 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 189.9 | 8 | -76.8 | 24.936 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.283 | 5.66 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 190.52 | 8 | -76.8 | 24.936 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.286 | 5.65 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 192.81 | 8 | -76.8 | 24.936 | 5.47
2021-10-22 | 8:03 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 12.29 | 5.65 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 194.24 | 8 | -76.8 | 24.935 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.296 | 5.64 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 194.01 | 8 | -76.8 | 24.935 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.301 | 5.63 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 194.31 | 8 | -76.8 | 24.935 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.305 | 5.62 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 194.35 | 8 | -76.8 | 24.935 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.309 | 5.61 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 194.04 | 8 | -76.8 | 24.935 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.311 | 5.62 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 192.82 | 8 | -76.8 | 24.934 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.314 | 5.62 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 192.43 | 8 | -76.8 | 24.934 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.318 | 5.61 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 192.84 | 8 | -76.8 | 24.934 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.32 | 5.59 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 191.77 | 8 | -76.8 | 24.934 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.324 | 5.59 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 191.94 | 8 | -76.8 | 24.933 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.331 | 5.6 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 191.91 | 8 | -76.8 | 24.933 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 12.336 | 5.6 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 191.53 | 8 | -76.8 | 24.933 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.34 | 5.59 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 191.51 | 8 | -76.8 | 24.933 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.344 | 5.59 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 190.67 | 8 | -76.8 | 24.933 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.349 | 5.6 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 188.86 | 8 | -76.8 | 24.932 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.353 | 5.62 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 187.99 | 8 | -76.8 | 24.932 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.359 | 5.63 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 187.23 | 8 | -76.8 | 24.931 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.363 | 5.62 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 186.58 | 8 | -76.8 | 24.931 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.362 | 5.61 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 186.23 | 8 | -76.8 | 24.93 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.36 | 5.61 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 185.82 | 8 | -76.8 | 24.93 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.357 | 5.61 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 185.03 | 8 | -76.8 | 24.929 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 12.355 | 5.62 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 184.78 | 8 | -76.8 | 24.929 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.353 | 5.63 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 184.04 | 8 | -76.8 | 24.929 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.35 | 5.63 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 184.37 | 8 | -76.8 | 24.928 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.348 | 5.64 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 184.06 | 8 | -76.8 | 24.928 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.69 | 2.85 | 12.345 | 5.63 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 183.59 | 8 | -76.8 | 24.927 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 12.342 | 5.62 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 183.92 | 8 | -76.8 | 24.927 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.34 | 5.63 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 183.74 | 8 | -76.8 | 24.927 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 12.337 | 5.64 | 2.42 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 184.56 | 8 | -76.8 | 24.927 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.334 | 5.64 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 184.56 | 8 | -76.8 | 24.927 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.332 | 5.62 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 184.64 | 8 | -76.8 | 24.927 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.33 | 5.6 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 184.63 | 8 | -76.8 | 24.926 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.328 | 5.61 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 184.75 | 8 | -76.8 | 24.926 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.328 | 5.61 | 2.41 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 185.34 | 8 | -76.8 | 24.926 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.327 | 5.61 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 185.8 | 8 | -76.8 | 24.926 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.326 | 5.6 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 185.08 | 8 | -76.8 | 24.926 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.325 | 5.6 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 184.81 | 8 | -76.8 | 24.925 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.324 | 5.59 | 2.4 | 96.8 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 184.57 | 8 | -76.8 | 24.925 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 12.324 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 184.4 | 8 | -76.8 | 24.925 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 12.324 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 184.37 | 8 | -76.8 | 24.925 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.322 | 5.58 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 184.45 | 8 | -76.8 | 24.924 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.319 | 5.57 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 184.22 | 8 | -76.8 | 24.924 | 5.46
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.318 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 183.91 | 8 | -76.8 | 24.924 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.317 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 183.74 | 8 | -76.8 | 24.924 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.316 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 183.52 | 8 | -76.8 | 24.923 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.315 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 183.89 | 8 | -76.8 | 24.923 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.313 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 183.8 | 8 | -76.8 | 24.923 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.311 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 182.96 | 8 | -76.8 | 24.923 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.309 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.041 | 182.64 | 8 | -76.8 | 24.922 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.307 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 182.26 | 8 | -76.8 | 24.922 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.305 | 5.66 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 182.6 | 8 | -76.8 | 24.922 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.303 | 5.67 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 182.59 | 8 | -76.8 | 24.921 | 5.47
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.3 | 5.67 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 182.42 | 8 | -76.8 | 24.921 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.297 | 5.66 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 182.06 | 8 | -76.8 | 24.921 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.293 | 5.66 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 181.43 | 8 | -76.8 | 24.92 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.288 | 5.67 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 181.18 | 8 | -76.8 | 24.92 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.285 | 5.66 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 180.32 | 8 | -76.8 | 24.92 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.284 | 5.66 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 179.98 | 8 | -76.8 | 24.92 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.283 | 5.65 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 179.71 | 8 | -76.8 | 24.92 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.278 | 5.65 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 179.19 | 8 | -76.8 | 24.919 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.274 | 5.65 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 179.02 | 8 | -76.8 | 24.919 | 5.48
2021-10-22 | 8:04 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.271 | 5.65 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 179.19 | 8 | -76.8 | 24.919 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.267 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 179.62 | 8 | -76.8 | 24.919 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.263 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 179.6 | 8 | -76.8 | 24.918 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.26 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.58 | 8 | -76.8 | 24.918 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 12.256 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.56 | 8 | -76.8 | 24.918 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 12.254 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.47 | 8 | -76.8 | 24.918 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.253 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.28 | 8 | -76.8 | 24.918 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.251 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.59 | 8 | -76.8 | 24.917 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.248 | 5.58 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 178.96 | 8 | -76.8 | 24.917 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 12.244 | 5.57 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 178.94 | 8 | -76.8 | 24.917 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.242 | 5.57 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 179.89 | 8 | -76.8 | 24.917 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 12.239 | 5.57 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.69 | 8 | -76.8 | 24.917 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.233 | 5.58 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.41 | 8 | -76.8 | 24.916 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.231 | 5.58 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.95 | 8 | -76.8 | 24.916 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.226 | 5.57 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.63 | 8 | -76.8 | 24.916 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.222 | 5.58 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.02 | 8 | -76.8 | 24.916 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.221 | 5.58 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.31 | 8 | -76.8 | 24.915 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.219 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 178.92 | 8 | -76.8 | 24.915 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.219 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 178.6 | 8 | -76.8 | 24.915 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.218 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 180.1 | 8 | -76.8 | 24.915 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.217 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.69 | 8 | -76.8 | 24.914 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.217 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 180.33 | 8 | -76.8 | 24.914 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.217 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 180.39 | 8 | -76.8 | 24.914 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.216 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 180.8 | 8 | -76.8 | 24.914 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.216 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 180.79 | 8 | -76.8 | 24.914 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.216 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 179.85 | 8 | -76.8 | 24.913 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.216 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 179.41 | 8 | -76.8 | 24.913 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.216 | 5.65 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 179.5 | 8 | -76.8 | 24.913 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.217 | 5.64 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 179.63 | 8 | -76.8 | 24.913 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.218 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 180.53 | 8 | -76.8 | 24.913 | 5.48
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.219 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 180.22 | 8 | -76.8 | 24.913 | 5.48 | 229.5664 | 0.74599 | 4.8824
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.22 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 179.23 | 8 | -76.8 | 24.913 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.211 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 179.75 | 8 | -76.8 | 24.912 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.204 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.58 | 8 | -76.8 | 24.912 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.194 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 177.91 | 8 | -76.8 | 24.912 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.184 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 177.5 | 8 | -76.8 | 24.912 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 12.175 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.44 | 8 | -76.8 | 24.911 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.79 | 3.25 | 12.166 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.18 | 8 | -76.8 | 24.911 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.81 | 3.34 | 12.16 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.16 | 8 | -76.8 | 24.911 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.81 | 3.34 | 12.153 | 5.58 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.38 | 8 | -76.8 | 24.911 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.81 | 3.33 | 12.147 | 5.58 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.81 | 8 | -76.8 | 24.911 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.82 | 3.38 | 12.139 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 178.09 | 8 | -76.8 | 24.91 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.83 | 3.4 | 12.133 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 178.71 | 8 | -76.8 | 24.91 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.83 | 3.42 | 12.128 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.97 | 8 | -76.8 | 24.91 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.84 | 3.44 | 12.12 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.65 | 8 | -76.8 | 24.909 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.83 | 3.41 | 12.114 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 177.83 | 8 | -76.8 | 24.909 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.83 | 3.41 | 12.11 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 177.47 | 8 | -76.8 | 24.909 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.81 | 3.3 | 12.105 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 177.6 | 8 | -76.8 | 24.909 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 12.1 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 177.62 | 8 | -76.8 | 24.908 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.094 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.76 | 8 | -76.8 | 24.908 | 5.47
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.089 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.59 | 8 | -76.8 | 24.908 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 12.085 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.85 | 8 | -76.8 | 24.907 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.08 | 5.66 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.38 | 8 | -76.8 | 24.907 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.078 | 5.67 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 176.93 | 8 | -76.8 | 24.906 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.072 | 5.68 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 176.66 | 8 | -76.8 | 24.906 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.065 | 5.68 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 176.74 | 8 | -76.8 | 24.906 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.056 | 5.68 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 176.46 | 8 | -76.8 | 24.905 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.05 | 5.67 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 176.29 | 8 | -76.8 | 24.905 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.048 | 5.67 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 176.12 | 8 | -76.8 | 24.905 | 5.46
2021-10-22 | 8:05 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.041 | 5.66 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 176.36 | 8 | -76.8 | 24.904 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.032 | 5.66 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 176.35 | 8 | -76.8 | 24.904 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.024 | 5.67 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 176.81 | 8 | -76.8 | 24.904 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.019 | 5.67 | 2.43 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 177.02 | 8 | -76.8 | 24.904 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.013 | 5.66 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 177.11 | 8 | -76.8 | 24.904 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.006 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 177.36 | 8 | -76.8 | 24.903 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 12 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.25 | 8 | -76.8 | 24.903 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.994 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.77 | 8 | -76.8 | 24.903 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.989 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 178.01 | 8 | -76.8 | 24.903 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.984 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 177.9 | 8 | -76.8 | 24.903 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.983 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.86 | 8 | -76.8 | 24.902 | 5.48
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.989 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.08 | 8 | -76.8 | 24.902 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.994 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.27 | 8 | -76.8 | 24.902 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.999 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 177.74 | 8 | -76.8 | 24.902 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.004 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 177.46 | 8 | -76.8 | 24.902 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.008 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 177.19 | 8 | -76.8 | 24.902 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.013 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 177.16 | 8 | -76.8 | 24.901 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.017 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 177.42 | 8 | -76.8 | 24.901 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.019 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 177.33 | 8 | -76.8 | 24.901 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.022 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 176.93 | 8 | -76.8 | 24.901 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.025 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 176.76 | 8 | -76.8 | 24.9 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.027 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.14 | 8 | -76.8 | 24.9 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.03 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.21 | 8 | -76.8 | 24.9 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.031 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 176.94 | 8 | -76.8 | 24.9 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.031 | 5.65 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 177.26 | 8 | -76.8 | 24.9 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.032 | 5.65 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.1 | 8 | -76.8 | 24.899 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.032 | 5.65 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 178.09 | 8 | -76.8 | 24.899 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.032 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 178.2 | 8 | -76.8 | 24.899 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.031 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 178.47 | 8 | -76.8 | 24.898 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.031 | 5.64 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 178.66 | 8 | -76.8 | 24.898 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.032 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 178.51 | 8 | -76.8 | 24.898 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.033 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 178.41 | 8 | -76.8 | 24.898 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.032 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 177.99 | 8 | -76.8 | 24.898 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.034 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 177.9 | 8 | -76.8 | 24.898 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.035 | 5.64 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 177.83 | 8 | -76.8 | 24.897 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 12.035 | 5.64 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 177.88 | 8 | -76.8 | 24.897 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 12.036 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 177.62 | 8 | -76.8 | 24.897 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.037 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 177.69 | 8 | -76.8 | 24.897 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.036 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 178.31 | 8 | -76.8 | 24.897 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 12.036 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 179.12 | 8 | -76.8 | 24.897 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 12.035 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 179.69 | 8 | -76.8 | 24.897 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 12.033 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 180.09 | 8 | -76.8 | 24.896 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.031 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 179.88 | 8 | -76.8 | 24.896 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.029 | 5.57 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 180.27 | 8 | -76.8 | 24.896 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 12.027 | 5.57 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 180.38 | 8 | -76.8 | 24.896 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 12.025 | 5.57 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 180.9 | 8 | -76.8 | 24.896 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.022 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 181.93 | 8 | -76.8 | 24.896 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.019 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 182.58 | 8 | -76.8 | 24.895 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.016 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 182.86 | 8 | -76.8 | 24.895 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.014 | 5.64 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 183.16 | 8 | -76.8 | 24.895 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.01 | 5.64 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 183.48 | 8 | -76.8 | 24.895 | 5.47
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.007 | 5.64 | 2.42 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 183.68 | 8 | -76.8 | 24.894 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.005 | 5.65 | 2.42 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 183.77 | 8 | -76.8 | 24.894 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.003 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 183.62 | 8 | -76.8 | 24.894 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.001 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 183.15 | 8 | -76.8 | 24.894 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.999 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 183.52 | 8 | -76.8 | 24.893 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 183.72 | 8 | -76.8 | 24.893 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 183.68 | 8 | -76.8 | 24.893 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.998 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 183.45 | 8 | -76.8 | 24.892 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.998 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 184.27 | 8 | -76.8 | 24.892 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.997 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 184.45 | 8 | -76.8 | 24.892 | 5.46
2021-10-22 | 8:06 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.997 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 183.37 | 8 | -76.8 | 24.891 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.999 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 183.19 | 8 | -76.8 | 24.891 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.998 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 183.41 | 8 | -76.8 | 24.891 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.998 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 183.4 | 8 | -76.8 | 24.891 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.998 | 5.58 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 183.28 | 8 | -76.8 | 24.89 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.998 | 5.56 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 183.55 | 8 | -76.8 | 24.89 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.998 | 5.56 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 184 | 8 | -76.8 | 24.89 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.998 | 5.55 | 2.38 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 183.72 | 8 | -76.8 | 24.89 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.997 | 5.54 | 2.38 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 183.27 | 8 | -76.8 | 24.89 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.996 | 5.54 | 2.38 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 182.88 | 8 | -76.8 | 24.889 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.996 | 5.52 | 2.37 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 182.42 | 8 | -76.8 | 24.889 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.993 | 5.52 | 2.37 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 182.92 | 8 | -76.8 | 24.889 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.992 | 5.51 | 2.37 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 181.84 | 8 | -76.8 | 24.889 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.989 | 5.52 | 2.37 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 181.65 | 8 | -76.8 | 24.889 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.987 | 5.51 | 2.37 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 181.66 | 8 | -76.8 | 24.888 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.986 | 5.51 | 2.37 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 182.45 | 8 | -76.8 | 24.888 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.985 | 5.5 | 2.36 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.038 | 182.6 | 8 | -76.8 | 24.888 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.983 | 5.5 | 2.36 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 182.36 | 8 | -76.8 | 24.887 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.983 | 5.5 | 2.36 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 182.33 | 8 | -76.8 | 24.887 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.982 | 5.5 | 2.37 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.039 | 182.3 | 8 | -76.8 | 24.887 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.982 | 5.52 | 2.37 | 96.7 | 6.81 | 28.4 | 44.04 | 182.05 | 8 | -76.8 | 24.886 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.982 | 5.53 | 2.38 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 181.86 | 8 | -76.8 | 24.886 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.983 | 5.55 | 2.38 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 181.92 | 8 | -76.8 | 24.886 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.984 | 5.58 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 180.74 | 8 | -76.8 | 24.885 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.984 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 180.86 | 8 | -76.8 | 24.885 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.986 | 5.59 | 2.4 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 180.13 | 8 | -76.8 | 24.884 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.987 | 5.59 | 2.4 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 180.05 | 8 | -76.8 | 24.884 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.987 | 5.59 | 2.4 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 179.66 | 8 | -76.8 | 24.884 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.987 | 5.59 | 2.4 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 179.48 | 8 | -76.8 | 24.884 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.987 | 5.58 | 2.4 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 178.94 | 8 | -76.8 | 24.883 | 5.46
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.988 | 5.58 | 2.39 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 178.01 | 8 | -76.8 | 24.883 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.988 | 5.59 | 2.4 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 177.63 | 8 | -76.8 | 24.883 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.986 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 177.31 | 8 | -76.8 | 24.882 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.985 | 5.58 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 176.89 | 8 | -76.8 | 24.882 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.983 | 5.58 | 2.39 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 177.04 | 8 | -76.8 | 24.881 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.982 | 5.59 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 176.23 | 8 | -76.8 | 24.881 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.981 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 175.52 | 8 | -76.8 | 24.881 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.979 | 5.6 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 175.29 | 8 | -76.8 | 24.88 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.976 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.044 | 175.56 | 8 | -76.8 | 24.88 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.974 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 175.88 | 8 | -76.8 | 24.88 | 5.47
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.972 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.044 | 176.12 | 8 | -76.8 | 24.88 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.97 | 5.63 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.044 | 176.09 | 8 | -76.8 | 24.879 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.969 | 5.62 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.044 | 176.25 | 8 | -76.8 | 24.879 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.967 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 176 | 8 | -76.8 | 24.879 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.966 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 176.48 | 8 | -76.8 | 24.878 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.964 | 5.61 | 2.4 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 176.87 | 8 | -76.8 | 24.878 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.963 | 5.61 | 2.41 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 177.07 | 8 | -76.8 | 24.878 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.963 | 5.62 | 2.41 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 177.23 | 8 | -76.8 | 24.878 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.962 | 5.61 | 2.41 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 177.19 | 8 | -76.8 | 24.878 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.961 | 5.62 | 2.41 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 177.45 | 8 | -76.8 | 24.878 | 5.45
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.959 | 5.62 | 2.41 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 178.5 | 8 | -76.8 | 24.877 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.959 | 5.62 | 2.41 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 178.85 | 8 | -76.8 | 24.877 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.96 | 5.64 | 2.41 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 178.69 | 8 | -76.8 | 24.877 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.961 | 5.64 | 2.42 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 178.49 | 8 | -76.8 | 24.877 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.962 | 5.66 | 2.42 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 178.02 | 8 | -76.8 | 24.877 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.963 | 5.67 | 2.43 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.89 | 8 | -76.8 | 24.877 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.966 | 5.66 | 2.43 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 177.45 | 8 | -76.8 | 24.877 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.969 | 5.68 | 2.43 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.66 | 8 | -76.8 | 24.876 | 5.48
2021-10-22 | 8:07 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 11.971 | 5.67 | 2.43 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 177.68 | 8 | -76.8 | 24.876 | 5.48
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 11.971 | 5.66 | 2.42 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 177.33 | 8 | -76.8 | 24.876 | 5.48
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.68 | 2.81 | 11.972 | 5.64 | 2.42 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 176.85 | 8 | -76.8 | 24.876 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.68 | 2.79 | 11.972 | 5.64 | 2.42 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 176.49 | 8 | -76.8 | 24.876 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 11.971 | 5.65 | 2.42 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 175.71 | 8 | -76.8 | 24.875 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.969 | 5.66 | 2.42 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 175.64 | 8 | -76.8 | 24.875 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.968 | 5.66 | 2.42 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 174.95 | 8 | -76.8 | 24.875 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.968 | 5.67 | 2.43 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 173.94 | 8 | -76.8 | 24.875 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.969 | 5.67 | 2.43 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 173.41 | 8 | -76.8 | 24.874 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.968 | 5.68 | 2.43 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 173.66 | 8 | -76.8 | 24.874 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.966 | 5.68 | 2.43 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.041 | 173.54 | 8 | -76.8 | 24.874 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.964 | 5.63 | 2.41 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.04 | 173.86 | 8 | -76.8 | 24.873 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.963 | 5.48 | 2.36 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.042 | 379.17 | 8 | -76.8 | 24.873 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.964 | 5.35 | 2.31 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.043 | 496.37 | 8 | -76.8 | 24.872 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.963 | 5.17 | 2.24 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.044 | 586.03 | 8 | -76.8 | 24.872 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.962 | 4.95 | 2.16 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.044 | 588.58 | 8 | -76.8 | 24.872 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.961 | 4.79 | 2.11 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.045 | 568.1 | 8 | -76.7 | 24.871 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.961 | 4.62 | 2.04 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.047 | 533.58 | 8 | -76.7 | 24.871 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.961 | 4.47 | 1.99 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.048 | 502.59 | 8 | -76.7 | 24.87 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.96 | 4.31 | 1.93 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.05 | 476.56 | 8 | -76.7 | 24.87 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.96 | 4.2 | 1.89 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 458.23 | 8 | -76.7 | 24.869 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.959 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.053 | 440.39 | 8 | -76.7 | 24.869 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.958 | 3.97 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 424.59 | 8 | -76.6 | 24.868 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.957 | 3.83 | 1.75 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 410.79 | 8 | -76.6 | 24.867 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.956 | 3.73 | 1.72 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 400.78 | 8 | -76.6 | 24.867 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.955 | 3.62 | 1.68 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 391.67 | 8 | -76.6 | 24.866 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.954 | 3.53 | 1.65 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 384.48 | 8 | -76.6 | 24.866 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.951 | 3.42 | 1.61 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 376.13 | 8 | -76.6 | 24.866 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.948 | 3.32 | 1.57 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 370.07 | 8 | -76.6 | 24.865 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.947 | 3.25 | 1.54 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 356.65 | 8 | -76.6 | 24.865 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.947 | 3.27 | 1.55 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 339.49 | 8 | -76.6 | 24.865 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.943 | 3.33 | 1.57 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 326.3 | 8 | -76.5 | 24.865 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.942 | 3.36 | 1.58 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 316.48 | 7.99 | -76.5 | 24.864 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.939 | 3.43 | 1.61 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 306.28 | 7.99 | -76.5 | 24.864 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.938 | 3.52 | 1.64 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.053 | 298.49 | 7.99 | -76.5 | 24.864 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.936 | 3.6 | 1.67 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 293.29 | 8 | -76.5 | 24.864 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.932 | 3.65 | 1.69 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 289.16 | 8 | -76.5 | 24.865 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.929 | 3.71 | 1.71 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 286.04 | 8 | -76.5 | 24.865 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.926 | 3.75 | 1.73 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 284.45 | 8 | -76.5 | 24.865 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.927 | 3.78 | 1.74 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.05 | 281.83 | 8 | -76.6 | 24.865 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.927 | 3.81 | 1.75 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.05 | 279.44 | 8 | -76.6 | 24.865 | 5.47
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.928 | 3.82 | 1.75 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 277.35 | 8 | -76.6 | 24.864 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.93 | 3.84 | 1.76 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 276.49 | 8 | -76.6 | 24.864 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.929 | 3.83 | 1.76 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 273.1 | 8 | -76.6 | 24.864 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.928 | 3.84 | 1.76 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 270.97 | 8 | -76.6 | 24.864 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.927 | 3.86 | 1.76 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 270.36 | 8 | -76.6 | 24.864 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.926 | 3.87 | 1.77 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 268.94 | 8 | -76.6 | 24.864 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.926 | 3.89 | 1.78 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 268.98 | 8 | -76.6 | 24.864 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.925 | 3.91 | 1.79 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 269.97 | 8 | -76.6 | 24.864 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.926 | 3.92 | 1.79 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 269.73 | 8 | -76.6 | 24.864 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.926 | 3.94 | 1.79 | 96.7 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 269.06 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.45
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.927 | 3.96 | 1.8 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 268.54 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.926 | 4 | 1.82 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 267.67 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.927 | 4.02 | 1.82 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 267.03 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.927 | 4.04 | 1.83 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 266.32 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.927 | 4.06 | 1.84 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 266.1 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.927 | 4.08 | 1.85 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 265.51 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.927 | 4.11 | 1.86 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 265.32 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.928 | 4.13 | 1.86 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 265 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.93 | 4.14 | 1.87 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 264.37 | 8 | -76.6 | 24.863 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.932 | 4.16 | 1.87 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 263 | 8 | -76.6 | 24.862 | 5.46
2021-10-22 | 8:08 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.934 | 4.17 | 1.88 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 263.07 | 8 | -76.6 | 24.862 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.937 | 4.17 | 1.88 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 261.92 | 8 | -76.6 | 24.862 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.939 | 4.2 | 1.89 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 261.98 | 8 | -76.6 | 24.862 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.942 | 4.21 | 1.89 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 260.83 | 8 | -76.6 | 24.861 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.78 | 3.22 | 11.945 | 4.21 | 1.89 | 96.7 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 261.02 | 8 | -76.6 | 24.861 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.946 | 4.21 | 1.89 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 261 | 8 | -76.6 | 24.861 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.949 | 4.22 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 260.77 | 8 | -76.6 | 24.86 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.948 | 4.22 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 260.88 | 8 | -76.6 | 24.86 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.949 | 4.23 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 261.26 | 8 | -76.6 | 24.86 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.949 | 4.22 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.053 | 261.59 | 8 | -76.6 | 24.859 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.95 | 4.22 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 261.82 | 8 | -76.6 | 24.859 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.95 | 4.21 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 261.81 | 8 | -76.6 | 24.858 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.949 | 4.21 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 261.52 | 8 | -76.6 | 24.858 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.95 | 4.22 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 261.13 | 8 | -76.6 | 24.858 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.952 | 4.22 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 260.31 | 8 | -76.6 | 24.857 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.955 | 4.23 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 259.96 | 8 | -76.6 | 24.857 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.954 | 4.23 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.053 | 259.94 | 8 | -76.6 | 24.857 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.952 | 4.24 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 259.31 | 8 | -76.6 | 24.857 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.95 | 4.24 | 1.91 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 260.22 | 8 | -76.6 | 24.856 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.948 | 4.24 | 1.91 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 260.61 | 8 | -76.6 | 24.856 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.949 | 4.24 | 1.91 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 260.55 | 8 | -76.6 | 24.856 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.95 | 4.24 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 261.79 | 8 | -76.6 | 24.855 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.95 | 4.22 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 260.57 | 8 | -76.6 | 24.855 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.95 | 4.22 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 260.68 | 8 | -76.6 | 24.855 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.952 | 4.22 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 260.58 | 8 | -76.6 | 24.855 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.953 | 4.21 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 260.63 | 8 | -76.6 | 24.854 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.954 | 4.21 | 1.89 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 260.92 | 8 | -76.6 | 24.854 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.954 | 4.19 | 1.89 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 261.88 | 8 | -76.6 | 24.854 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.952 | 4.17 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 262.77 | 8 | -76.6 | 24.854 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.952 | 4.16 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 263.6 | 8 | -76.6 | 24.854 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.952 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 263.28 | 8 | -76.6 | 24.854 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.95 | 4.13 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 262.19 | 8 | -76.6 | 24.853 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.951 | 4.11 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 261.28 | 8 | -76.6 | 24.853 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.951 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 260.72 | 8 | -76.6 | 24.853 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.953 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 259.95 | 8 | -76.6 | 24.852 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.953 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 258.78 | 8 | -76.6 | 24.852 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.951 | 4.03 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 258.98 | 8 | -76.6 | 24.852 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.951 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 259.97 | 8 | -76.6 | 24.852 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.951 | 3.99 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 259.42 | 8 | -76.6 | 24.852 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.951 | 3.98 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 258.61 | 8 | -76.6 | 24.851 | 5.45
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.95 | 3.97 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 258.46 | 8 | -76.6 | 24.851 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.95 | 3.97 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 258.32 | 8 | -76.6 | 24.851 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.95 | 3.96 | 1.8 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 258.08 | 8 | -76.6 | 24.85 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.951 | 3.97 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 257.95 | 8 | -76.6 | 24.85 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.951 | 3.97 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 257.26 | 8 | -76.6 | 24.85 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.954 | 3.99 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 257.13 | 8 | -76.6 | 24.85 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.957 | 3.99 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 257.28 | 8 | -76.6 | 24.85 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.958 | 4 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 257.52 | 8 | -76.6 | 24.849 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.959 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 258.03 | 8 | -76.6 | 24.849 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.961 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.05 | 257.8 | 8 | -76.6 | 24.849 | 5.47
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.964 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.051 | 257.55 | 8 | -76.6 | 24.849 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.965 | 4.02 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 256.21 | 8 | -76.6 | 24.848 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.966 | 4.02 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 255.12 | 8 | -76.6 | 24.848 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.967 | 4.03 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 255.09 | 8 | -76.6 | 24.848 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.968 | 4.02 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 255.59 | 8 | -76.6 | 24.848 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.97 | 4.02 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 255.17 | 8 | -76.6 | 24.847 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.971 | 4.02 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 254.51 | 8 | -76.6 | 24.847 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.973 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 253.97 | 8 | -76.6 | 24.847 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.974 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 253.71 | 8 | -76.6 | 24.847 | 5.46
2021-10-22 | 8:09 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.976 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 253.86 | 8 | -76.6 | 24.846 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.978 | 4 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 253.53 | 8 | -76.6 | 24.846 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.979 | 3.99 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 253.87 | 8 | -76.6 | 24.846 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.979 | 3.98 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 253.19 | 8 | -76.6 | 24.845 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.979 | 3.97 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.42 | 8 | -76.6 | 24.845 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.981 | 3.96 | 1.8 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 252.32 | 8 | -76.5 | 24.845 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.983 | 3.95 | 1.8 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.33 | 8 | -76.5 | 24.845 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.984 | 3.94 | 1.8 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 252.33 | 8 | -76.5 | 24.844 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.986 | 3.94 | 1.8 | 96.6 | 6.81 | 28.41 | 44.052 | 252.85 | 8 | -76.5 | 24.844 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | 3.94 | 1.79 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 252.34 | 8 | -76.5 | 24.843 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.99 | 3.94 | 1.79 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 252.64 | 8 | -76.5 | 24.843 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.992 | 3.96 | 1.8 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 253.18 | 8 | -76.5 | 24.843 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.993 | 3.96 | 1.8 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 253.26 | 8 | -76.5 | 24.842 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.993 | 3.99 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 254.39 | 8 | -76.5 | 24.842 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.994 | 3.99 | 1.81 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 254.59 | 8 | -76.5 | 24.842 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.995 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 255.52 | 8 | -76.5 | 24.842 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.996 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 255.37 | 8 | -76.5 | 24.841 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.995 | 4.02 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 254.91 | 8 | -76.5 | 24.841 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.994 | 4.02 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 255.01 | 8 | -76.5 | 24.841 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.994 | 4.02 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 255.6 | 8 | -76.5 | 24.841 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.994 | 4.03 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 255.83 | 8 | -76.5 | 24.841 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.994 | 4.03 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 256.27 | 8 | -76.5 | 24.84 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.993 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 256.69 | 8 | -76.5 | 24.84 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.992 | 4.05 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 256.46 | 8 | -76.5 | 24.84 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.991 | 4.05 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 256.48 | 8 | -76.5 | 24.84 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.991 | 4.05 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 256.27 | 8 | -76.5 | 24.84 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.992 | 4.05 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 255.95 | 8 | -76.5 | 24.84 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.992 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 256.18 | 8 | -76.5 | 24.84 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.992 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 256.48 | 8 | -76.5 | 24.84 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.991 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 257.81 | 8 | -76.5 | 24.839 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.991 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 257.87 | 8 | -76.5 | 24.839 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.991 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 258.3 | 8 | -76.5 | 24.839 | 5.45 | 695.7124 | 0.74666 | 3.3799
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.991 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 258.38 | 8 | -76.5 | 24.839 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.991 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 259.25 | 8 | -76.5 | 24.839 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.991 | 4.05 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 258.64 | 8 | -76.5 | 24.839 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.989 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 258.4 | 8 | -76.5 | 24.839 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.988 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 258.36 | 8 | -76.5 | 24.838 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.988 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 257.92 | 8 | -76.5 | 24.838 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.987 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 257.46 | 8 | -76.5 | 24.838 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.985 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 257.51 | 8 | -76.5 | 24.838 | 5.45
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.984 | 4.11 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 256.95 | 8 | -76.5 | 24.838 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.984 | 4.12 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 256.61 | 8 | -76.5 | 24.837 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.983 | 4.13 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 256.19 | 8 | -76.5 | 24.837 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.982 | 4.13 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 255.5 | 8 | -76.5 | 24.837 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.981 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 255.61 | 8 | -76.5 | 24.837 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.98 | 4.16 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 255.46 | 8 | -76.5 | 24.837 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.977 | 4.16 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 255.65 | 8 | -76.5 | 24.836 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.976 | 4.16 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 255.24 | 8 | -76.5 | 24.836 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.974 | 4.16 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 255.76 | 8 | -76.5 | 24.836 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.972 | 4.16 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 255.82 | 8 | -76.5 | 24.836 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.971 | 4.16 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 255.92 | 8 | -76.5 | 24.835 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.971 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 256.1 | 8 | -76.5 | 24.835 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.971 | 4.13 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 255.9 | 8 | -76.5 | 24.835 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.97 | 4.14 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 256.29 | 8 | -76.5 | 24.835 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.97 | 4.14 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 257.11 | 8 | -76.5 | 24.835 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.971 | 4.12 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 256.73 | 8 | -76.5 | 24.834 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.97 | 4.12 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 256.27 | 8 | -76.5 | 24.834 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.969 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 255.47 | 8 | -76.5 | 24.834 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.969 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 255.2 | 8 | -76.5 | 24.834 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.968 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 254.97 | 8 | -76.5 | 24.834 | 5.47
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.968 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 254.05 | 8 | -76.5 | 24.833 | 5.46
2021-10-22 | 8:10 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.967 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 253.69 | 8 | -76.5 | 24.833 | 5.46
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.966 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 253.08 | 8 | -76.5 | 24.833 | 5.46
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.965 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 252.8 | 8 | -76.5 | 24.833 | 5.46
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.964 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.48 | 8 | -76.5 | 24.832 | 5.46
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.962 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.24 | 8 | -76.5 | 24.832 | 5.46
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.961 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.22 | 8 | -76.5 | 24.832 | 5.46
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.961 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.42 | 8 | -76.5 | 24.831 | 5.46
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.96 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.41 | 8 | -76.5 | 24.831 | 5.46
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.959 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.29 | 8 | -76.6 | 24.83 | 5.46
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.958 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.47 | 8 | -76.6 | 24.83 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.956 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 252.04 | 8 | -76.6 | 24.83 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.955 | 4.11 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 252.34 | 8 | -76.6 | 24.83 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.955 | 4.11 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 252.17 | 8 | -76.6 | 24.829 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.955 | 4.1 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 251.88 | 8 | -76.6 | 24.829 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.955 | 4.11 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 251.35 | 8 | -76.6 | 24.829 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.954 | 4.11 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 251.84 | 8 | -76.6 | 24.829 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.954 | 4.11 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 251.72 | 8 | -76.6 | 24.828 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.954 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 251.48 | 8 | -76.6 | 24.828 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.953 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 251.31 | 8 | -76.6 | 24.828 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.953 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 250.9 | 8 | -76.6 | 24.828 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.953 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 250.56 | 8 | -76.6 | 24.827 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.952 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 250 | 8 | -76.6 | 24.827 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.951 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 249.88 | 8 | -76.6 | 24.827 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.95 | 4.05 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 249.18 | 8 | -76.6 | 24.827 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.95 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 249.18 | 8 | -76.6 | 24.826 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.949 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 250.18 | 8 | -76.6 | 24.826 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.949 | 4.05 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 250.49 | 8 | -76.6 | 24.826 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.948 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 250.72 | 8 | -76.6 | 24.826 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.947 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 250.89 | 8 | -76.6 | 24.825 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.947 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 250.87 | 8 | -76.6 | 24.825 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.946 | 4.05 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 251.14 | 8 | -76.6 | 24.825 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.945 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 251.15 | 8 | -76.6 | 24.825 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.944 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 250.71 | 8 | -76.6 | 24.825 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.943 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 250.42 | 8 | -76.6 | 24.825 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.943 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 250.73 | 8 | -76.6 | 24.824 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.943 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 250.71 | 8 | -76.6 | 24.824 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 11.944 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 250.17 | 8 | -76.6 | 24.824 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.943 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 249.8 | 8 | -76.6 | 24.824 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.942 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 250.16 | 8 | -76.6 | 24.824 | 5.47
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 11.942 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 249.69 | 8 | -76.6 | 24.823 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 11.941 | 4.08 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 248.55 | 8 | -76.6 | 24.823 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.941 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 248.51 | 8 | -76.6 | 24.823 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 11.941 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 248.61 | 8 | -76.6 | 24.822 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.94 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 248.31 | 8 | -76.6 | 24.822 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.939 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 248.25 | 8 | -76.6 | 24.822 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.938 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 248.22 | 8 | -76.6 | 24.822 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.937 | 4.06 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 248.53 | 8 | -76.6 | 24.822 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.937 | 4.05 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 249.34 | 8 | -76.6 | 24.821 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.935 | 4.05 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 249.59 | 8 | -76.6 | 24.821 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.934 | 4.03 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 249.66 | 8 | -76.6 | 24.821 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.935 | 4.02 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 249.97 | 8 | -76.6 | 24.821 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.934 | 4 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 250.81 | 8 | -76.6 | 24.82 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.934 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 250.72 | 8 | -76.6 | 24.82 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.934 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 250.82 | 8 | -76.6 | 24.82 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.934 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 250.28 | 8 | -76.6 | 24.82 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.934 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 251.12 | 8 | -76.6 | 24.82 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.934 | 4.01 | 1.82 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 250.85 | 8 | -76.6 | 24.82 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.934 | 4.03 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 251.07 | 8 | -76.6 | 24.819 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.934 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 251.49 | 8 | -76.6 | 24.819 | 5.45
2021-10-22 | 8:11 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.934 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 251.99 | 8 | -76.6 | 24.819 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.934 | 4.05 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 252.31 | 8 | -76.6 | 24.819 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.934 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 253.18 | 8 | -76.6 | 24.818 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.935 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 252.87 | 8 | -76.6 | 24.818 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.935 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 253.11 | 8 | -76.6 | 24.818 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.935 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 252.84 | 8 | -76.6 | 24.818 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.935 | 4.11 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 253.97 | 8 | -76.6 | 24.818 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.935 | 4.12 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 254.68 | 8 | -76.6 | 24.818 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.936 | 4.13 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 254.68 | 8 | -76.6 | 24.818 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.936 | 4.14 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 254.62 | 8 | -76.6 | 24.818 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.936 | 4.14 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 255.15 | 8 | -76.6 | 24.817 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.936 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 254.96 | 8 | -76.6 | 24.817 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.936 | 4.16 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 255.51 | 8 | -76.6 | 24.817 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.936 | 4.16 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 255.81 | 8 | -76.6 | 24.817 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.936 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 255.07 | 8 | -76.6 | 24.817 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.936 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 254.73 | 8 | -76.6 | 24.817 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.936 | 4.16 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 254.66 | 8 | -76.6 | 24.817 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.78 | 3.22 | 11.936 | 4.17 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 253.85 | 8 | -76.6 | 24.817 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.24 | 11.935 | 4.17 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 253.14 | 8 | -76.6 | 24.816 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.935 | 4.17 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 253.07 | 8 | -76.6 | 24.816 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.935 | 4.17 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.73 | 8 | -76.6 | 24.816 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.935 | 4.17 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 252.6 | 8 | -76.6 | 24.816 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.935 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 251.95 | 8 | -76.6 | 24.815 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.8 | 3.27 | 11.936 | 4.14 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.23 | 8 | -76.6 | 24.815 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.81 | 3.3 | 11.935 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.94 | 8 | -76.6 | 24.815 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.25 | 11.936 | 4.14 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 253.3 | 8 | -76.6 | 24.815 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.936 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.88 | 8 | -76.6 | 24.814 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.935 | 4.13 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.26 | 8 | -76.6 | 24.814 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.935 | 4.12 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.51 | 8 | -76.6 | 24.814 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.934 | 4.13 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 252.55 | 8 | -76.6 | 24.814 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.933 | 4.12 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 252.15 | 8 | -76.6 | 24.813 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.25 | 11.931 | 4.12 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 252.2 | 8 | -76.6 | 24.813 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.93 | 4.12 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.26 | 8 | -76.6 | 24.813 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.929 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.81 | 8 | -76.6 | 24.813 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.928 | 4.1 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.55 | 8 | -76.6 | 24.813 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.78 | 3.22 | 11.926 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.28 | 8 | -76.6 | 24.813 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.926 | 4.09 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.22 | 8 | -76.6 | 24.812 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.79 | 3.25 | 11.927 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 252.67 | 8 | -76.6 | 24.812 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.926 | 4.05 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 251.9 | 8 | -76.6 | 24.812 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.927 | 4.05 | 1.83 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 252.1 | 8 | -76.6 | 24.812 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.926 | 4.03 | 1.83 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 251.02 | 8 | -76.6 | 24.812 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.927 | 4.02 | 1.83 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 250.74 | 8 | -76.6 | 24.811 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.928 | 4.03 | 1.83 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 250 | 8 | -76.6 | 24.811 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.93 | 4.02 | 1.82 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 249.9 | 8 | -76.6 | 24.811 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.931 | 4.03 | 1.83 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 250.03 | 8 | -76.6 | 24.81 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.932 | 4.03 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 250.69 | 8 | -76.6 | 24.81 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.934 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 251.07 | 8 | -76.6 | 24.81 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.935 | 4.04 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 250.89 | 8 | -76.6 | 24.81 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.937 | 4.05 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 250.87 | 8 | -76.6 | 24.809 | 5.46
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.938 | 4.07 | 1.84 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 251.9 | 8 | -76.6 | 24.809 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.939 | 4.08 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 250.63 | 8 | -76.6 | 24.809 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.941 | 4.1 | 1.85 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 249.39 | 8 | -76.6 | 24.808 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 11.942 | 4.13 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 249.5 | 8 | -76.6 | 24.808 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.943 | 4.14 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 248.33 | 8 | -76.6 | 24.808 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.944 | 4.17 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.052 | 248.17 | 8 | -76.6 | 24.807 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.946 | 4.19 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.053 | 248.54 | 8 | -76.6 | 24.807 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.948 | 4.21 | 1.89 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 248.76 | 8 | -76.6 | 24.807 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.947 | 4.23 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 248.81 | 8 | -76.6 | 24.806 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.945 | 4.24 | 1.91 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 248.84 | 8 | -76.6 | 24.806 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.944 | 4.26 | 1.91 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 248.79 | 8 | -76.6 | 24.806 | 5.45
2021-10-22 | 8:12 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.942 | 4.27 | 1.92 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 248.01 | 8 | -76.6 | 24.806 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.941 | 4.27 | 1.92 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.054 | 248.24 | 8 | -76.6 | 24.806 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.94 | 4.28 | 1.92 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 247.77 | 8 | -76.6 | 24.805 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.94 | 4.28 | 1.92 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.055 | 248.04 | 8 | -76.6 | 24.805 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.938 | 4.28 | 1.92 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 247.19 | 8 | -76.6 | 24.805 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.94 | 4.28 | 1.92 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 247.45 | 8 | -76.6 | 24.805 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.941 | 4.28 | 1.92 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 248.07 | 8 | -76.6 | 24.804 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.941 | 4.29 | 1.92 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 248.25 | 8 | -76.6 | 24.804 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.941 | 4.28 | 1.92 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 248.69 | 8 | -76.6 | 24.804 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.942 | 4.26 | 1.91 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 249.36 | 8 | -76.6 | 24.804 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.942 | 4.23 | 1.9 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 250.19 | 8 | -76.6 | 24.804 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.943 | 4.21 | 1.89 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 250.93 | 8 | -76.6 | 24.804 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.943 | 4.2 | 1.89 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 251.16 | 8 | -76.6 | 24.804 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.944 | 4.17 | 1.88 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 250.15 | 8 | -76.6 | 24.803 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.944 | 4.15 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.058 | 249.68 | 8 | -76.6 | 24.803 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.943 | 4.14 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 249.51 | 8 | -76.6 | 24.803 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.943 | 4.13 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 249.43 | 8 | -76.6 | 24.803 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.941 | 4.13 | 1.87 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 249.93 | 8 | -76.6 | 24.803 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.94 | 4.11 | 1.86 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 249.57 | 8 | -76.6 | 24.803 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.938 | 4.03 | 1.83 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.056 | 252.02 | 8 | -76.6 | 24.803 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.936 | 3.9 | 1.78 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.057 | 499.92 | 8 | -76.6 | 24.802 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.934 | 3.74 | 1.72 | 96.6 | 6.81 | 28.42 | 44.059 | 485.59 | 8 | -76.6 | 24.802 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.932 | 3.56 | 1.66 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.059 | 710.08 | 8 | -76.6 | 24.801 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.929 | 3.36 | 1.58 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.061 | 697.07 | 8 | -76.5 | 24.801 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.927 | 3.17 | 1.52 | 96.5 | 6.81 | 28.42 | 44.063 | 687.24 | 8 | -76.5 | 24.8 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.925 | 3.03 | 1.46 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.066 | 654.84 | 7.99 | -76.5 | 24.8 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.924 | 2.87 | 1.4 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.067 | 629.28 | 7.99 | -76.5 | 24.799 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.922 | 2.74 | 1.36 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.069 | 608.08 | 7.99 | -76.5 | 24.798 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.921 | 2.61 | 1.31 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 584.8 | 7.99 | -76.5 | 24.798 | 5.45
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.919 | 2.51 | 1.27 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 568.5 | 7.99 | -76.4 | 24.797 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.919 | 2.4 | 1.23 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 556.94 | 7.99 | -76.4 | 24.796 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.918 | 2.31 | 1.2 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 545.67 | 7.99 | -76.4 | 24.796 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.917 | 2.2 | 1.16 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 538.41 | 7.99 | -76.4 | 24.795 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.915 | 2.11 | 1.13 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 531.18 | 7.99 | -76.4 | 24.795 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.914 | 2.01 | 1.09 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 523.65 | 7.99 | -76.3 | 24.794 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.914 | 1.92 | 1.06 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 517.57 | 7.99 | -76.3 | 24.794 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.917 | 1.82 | 1.02 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 512.83 | 7.99 | -76.3 | 24.794 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.919 | 1.75 | 0.99 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 510.52 | 7.99 | -76.3 | 24.793 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.921 | 1.72 | 0.98 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.075 | 497.05 | 7.99 | -76.3 | 24.793 | 5.43
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.922 | 1.79 | 1.01 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 483.62 | 7.99 | -76.2 | 24.793 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.923 | 1.83 | 1.02 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 473.28 | 7.99 | -76.2 | 24.793 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.923 | 1.87 | 1.04 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 467.05 | 7.99 | -76.2 | 24.793 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.925 | 1.96 | 1.07 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 466.84 | 7.99 | -76.2 | 24.793 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.926 | 2.03 | 1.1 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.069 | 466.34 | 7.99 | -76.2 | 24.793 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.927 | 2.1 | 1.12 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.069 | 463.08 | 7.99 | -76.2 | 24.792 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.79 | 3.24 | 11.928 | 2.15 | 1.14 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.069 | 460.15 | 7.99 | -76.2 | 24.792 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.929 | 2.19 | 1.16 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 455.93 | 7.99 | -76.2 | 24.792 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.929 | 2.23 | 1.17 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 453.17 | 7.99 | -76.2 | 24.792 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.93 | 2.25 | 1.18 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 448.23 | 7.99 | -76.2 | 24.792 | 5.42
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.93 | 2.25 | 1.18 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 445.57 | 7.99 | -76.2 | 24.792 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.93 | 2.27 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 443.81 | 7.99 | -76.2 | 24.792 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.93 | 2.28 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 443.36 | 7.99 | -76.2 | 24.792 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.93 | 2.28 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 439.44 | 7.99 | -76.2 | 24.792 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.931 | 2.28 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 438.91 | 7.99 | -76.2 | 24.791 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.931 | 2.28 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 436.66 | 7.99 | -76.2 | 24.791 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.932 | 2.29 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 434.85 | 7.99 | -76.2 | 24.791 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.933 | 2.29 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 429.47 | 7.99 | -76.2 | 24.791 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.933 | 2.28 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 426.19 | 7.99 | -76.2 | 24.79 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.935 | 2.28 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 423.07 | 7.99 | -76.2 | 24.79 | 5.46
2021-10-22 | 8:13 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.935 | 2.29 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 422.32 | 7.99 | -76.2 | 24.79 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.937 | 2.3 | 1.2 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 421.02 | 7.99 | -76.2 | 24.789 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.938 | 2.32 | 1.2 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 420.54 | 7.99 | -76.2 | 24.789 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.938 | 2.34 | 1.21 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 422.32 | 7.99 | -76.2 | 24.789 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.938 | 2.36 | 1.22 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 422.64 | 7.99 | -76.2 | 24.789 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.939 | 2.38 | 1.23 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 420.45 | 7.99 | -76.2 | 24.788 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.94 | 2.39 | 1.23 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 418.27 | 7.99 | -76.2 | 24.788 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.94 | 2.4 | 1.23 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.071 | 419.2 | 7.99 | -76.1 | 24.788 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.94 | 2.42 | 1.24 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 419.23 | 7.99 | -76.1 | 24.788 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.939 | 2.45 | 1.25 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 419.25 | 7.99 | -76.1 | 24.788 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.939 | 2.46 | 1.26 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 417.82 | 7.99 | -76.1 | 24.788 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.937 | 2.48 | 1.26 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 417.13 | 7.99 | -76.1 | 24.787 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.934 | 2.5 | 1.27 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.07 | 415.22 | 7.99 | -76.1 | 24.787 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.933 | 2.51 | 1.27 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.071 | 414.7 | 7.99 | -76.1 | 24.787 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.933 | 2.51 | 1.27 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 413.57 | 7.99 | -76.1 | 24.786 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.93 | 2.5 | 1.27 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.071 | 413.54 | 7.99 | -76.1 | 24.786 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.928 | 2.49 | 1.27 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 412.65 | 7.99 | -76.1 | 24.786 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.928 | 2.48 | 1.26 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 411.02 | 7.99 | -76.1 | 24.785 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.927 | 2.47 | 1.26 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.072 | 410.64 | 7.99 | -76.1 | 24.785 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.927 | 2.45 | 1.25 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 409.57 | 7.99 | -76.1 | 24.785 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.927 | 2.42 | 1.24 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 410.6 | 7.99 | -76.1 | 24.784 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.927 | 2.41 | 1.24 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 409.32 | 7.99 | -76.1 | 24.784 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.926 | 2.4 | 1.23 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 406.49 | 7.99 | -76.1 | 24.784 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.926 | 2.37 | 1.22 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 404.29 | 7.99 | -76.1 | 24.783 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.926 | 2.34 | 1.21 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 403.18 | 7.99 | -76.1 | 24.783 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.926 | 2.32 | 1.2 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 403.82 | 7.99 | -76.1 | 24.783 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.925 | 2.29 | 1.19 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 403.89 | 7.99 | -76.1 | 24.782 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.926 | 2.28 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 403.82 | 7.99 | -76.1 | 24.782 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.927 | 2.25 | 1.18 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 402.66 | 7.99 | -76.1 | 24.782 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.927 | 2.23 | 1.17 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 403.18 | 7.99 | -76.1 | 24.782 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.926 | 2.22 | 1.17 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 404.82 | 7.99 | -76.1 | 24.781 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.925 | 2.2 | 1.16 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 405.59 | 7.99 | -76.1 | 24.781 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.923 | 2.2 | 1.16 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 407.81 | 7.99 | -76.1 | 24.781 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.923 | 2.2 | 1.16 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 410.59 | 7.99 | -76.1 | 24.781 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.922 | 2.2 | 1.16 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 411.66 | 7.99 | -76.1 | 24.781 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.922 | 2.21 | 1.16 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 410.91 | 7.99 | -76.1 | 24.78 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.922 | 2.21 | 1.16 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 411.25 | 7.99 | -76.1 | 24.78 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.921 | 2.22 | 1.17 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 411.85 | 7.99 | -76.1 | 24.78 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.921 | 2.23 | 1.17 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 413.18 | 7.99 | -76.1 | 24.78 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.92 | 2.26 | 1.18 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.071 | 412.32 | 7.99 | -76.1 | 24.779 | 5.46
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.919 | 2.29 | 1.19 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 411.73 | 7.99 | -76.1 | 24.779 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.919 | 2.32 | 1.2 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 411.52 | 7.99 | -76.1 | 24.779 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.919 | 2.35 | 1.21 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 413.1 | 7.99 | -76.1 | 24.779 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.918 | 2.37 | 1.22 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 415.87 | 7.99 | -76.1 | 24.778 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.918 | 2.4 | 1.23 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 415.21 | 7.99 | -76.1 | 24.778 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.917 | 2.44 | 1.25 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.072 | 413.56 | 7.99 | -76.1 | 24.778 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.917 | 2.47 | 1.26 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 412.68 | 7.99 | -76.1 | 24.778 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.919 | 2.5 | 1.27 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 409.54 | 7.99 | -76.1 | 24.778 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.919 | 2.52 | 1.28 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 407.09 | 7.99 | -76.1 | 24.777 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.921 | 2.55 | 1.29 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 405.93 | 7.99 | -76.1 | 24.777 | 5.44
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.923 | 2.56 | 1.29 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 406.08 | 7.99 | -76.1 | 24.777 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.924 | 2.59 | 1.3 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 405.52 | 7.99 | -76.1 | 24.777 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.923 | 2.6 | 1.3 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 404.99 | 7.99 | -76.1 | 24.777 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.925 | 2.61 | 1.31 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 402.43 | 7.99 | -76.1 | 24.776 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.927 | 2.62 | 1.31 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.072 | 401.18 | 7.99 | -76.1 | 24.776 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.926 | 2.64 | 1.32 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.072 | 401.49 | 7.99 | -76.1 | 24.776 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.929 | 2.66 | 1.33 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 399.85 | 7.99 | -76.1 | 24.776 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.928 | 2.66 | 1.33 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 397.85 | 7.99 | -76.1 | 24.775 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.929 | 2.66 | 1.33 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 395.41 | 7.99 | -76.1 | 24.775 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.929 | 2.66 | 1.33 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 394.98 | 7.99 | -76.1 | 24.775 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.931 | 2.66 | 1.33 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 394.04 | 7.99 | -76.1 | 24.774 | 5.45
2021-10-22 | 8:14 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.931 | 2.67 | 1.33 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 392.95 | 7.99 | -76.1 | 24.774 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.932 | 2.65 | 1.32 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 392.48 | 7.99 | -76.1 | 24.774 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.932 | 2.64 | 1.32 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 392.93 | 7.99 | -76.1 | 24.773 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.932 | 2.62 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 393.48 | 7.99 | -76.1 | 24.773 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.933 | 2.6 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 393.03 | 7.99 | -76.1 | 24.773 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.932 | 2.59 | 1.3 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 392.93 | 7.99 | -76.1 | 24.773 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.934 | 2.59 | 1.3 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 394.17 | 7.99 | -76.1 | 24.773 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.935 | 2.58 | 1.3 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.075 | 394.88 | 7.99 | -76.1 | 24.772 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.938 | 2.56 | 1.29 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.075 | 395.38 | 7.99 | -76.1 | 24.772 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.939 | 2.56 | 1.29 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 395.63 | 7.99 | -76.1 | 24.772 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.941 | 2.54 | 1.29 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 398.33 | 7.99 | -76.1 | 24.772 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.942 | 2.54 | 1.28 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 398.67 | 7.99 | -76.1 | 24.772 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.944 | 2.53 | 1.28 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 398.7 | 7.99 | -76.1 | 24.772 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.945 | 2.54 | 1.28 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 399.56 | 7.99 | -76.1 | 24.772 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.946 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 399.09 | 7.99 | -76.1 | 24.772 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.946 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 398.96 | 7.99 | -76.1 | 24.771 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.947 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 397.5 | 7.99 | -76.1 | 24.771 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.948 | 2.55 | 1.29 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 395.42 | 7.99 | -76 | 24.771 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.949 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 394.97 | 7.99 | -76 | 24.771 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.95 | 2.49 | 1.27 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 395.95 | 7.99 | -76 | 24.771 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.951 | 2.48 | 1.26 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 395.42 | 7.99 | -76 | 24.77 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.953 | 2.48 | 1.26 | 96.6 | 6.81 | 28.43 | 44.073 | 396.09 | 7.99 | -76 | 24.77 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.955 | 2.47 | 1.26 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 397.05 | 7.99 | -76 | 24.77 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.956 | 2.46 | 1.26 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 396.26 | 7.99 | -76 | 24.769 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.956 | 2.45 | 1.25 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 394.81 | 7.99 | -76 | 24.769 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.957 | 2.45 | 1.25 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.072 | 393.79 | 7.99 | -76 | 24.769 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.959 | 2.44 | 1.25 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 393.89 | 7.99 | -76 | 24.768 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.961 | 2.45 | 1.25 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.072 | 393.62 | 7.99 | -76 | 24.768 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.962 | 2.47 | 1.26 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.071 | 394.03 | 7.99 | -76 | 24.768 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.963 | 2.48 | 1.26 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.071 | 394.94 | 7.99 | -76 | 24.768 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.965 | 2.49 | 1.27 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.071 | 395.34 | 7.99 | -76 | 24.768 | 5.43 | 445.5513 | 0.75047 | 2.0877
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.966 | 2.51 | 1.27 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.071 | 396.95 | 7.99 | -76 | 24.768 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.967 | 2.51 | 1.27 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.072 | 397.54 | 7.99 | -76 | 24.767 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.968 | 2.51 | 1.27 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.072 | 396.43 | 7.99 | -76 | 24.767 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.969 | 2.49 | 1.26 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.072 | 395.25 | 7.99 | -76 | 24.767 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.97 | 2.46 | 1.26 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.072 | 396.95 | 7.99 | -76 | 24.767 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.971 | 2.42 | 1.24 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 396.38 | 7.99 | -76 | 24.767 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.972 | 2.42 | 1.24 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.073 | 396.99 | 7.99 | -76 | 24.767 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.972 | 2.42 | 1.24 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 399.89 | 7.99 | -76 | 24.767 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.973 | 2.42 | 1.24 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 400.6 | 7.99 | -76 | 24.766 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.974 | 2.42 | 1.24 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 400.76 | 7.99 | -76 | 24.766 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.976 | 2.41 | 1.24 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.074 | 399.63 | 7.99 | -76 | 24.766 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.976 | 2.43 | 1.24 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.075 | 398.66 | 7.99 | -76 | 24.766 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.977 | 2.44 | 1.25 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 398.17 | 7.99 | -76 | 24.765 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.977 | 2.46 | 1.25 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 398.32 | 7.99 | -76 | 24.765 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.978 | 2.46 | 1.25 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 398.78 | 7.99 | -76 | 24.765 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.979 | 2.46 | 1.25 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 398.57 | 7.99 | -76 | 24.765 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.979 | 2.45 | 1.25 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 399.94 | 7.99 | -76 | 24.764 | 5.45
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.98 | 2.45 | 1.25 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 399.48 | 7.99 | -76 | 24.764 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.981 | 2.43 | 1.24 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 399.52 | 7.99 | -76 | 24.764 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.982 | 2.43 | 1.24 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 397.39 | 7.99 | -76 | 24.764 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.982 | 2.43 | 1.25 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 395.68 | 7.99 | -76 | 24.763 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.983 | 2.43 | 1.24 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 393.91 | 7.99 | -76 | 24.763 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.984 | 2.45 | 1.25 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 392.67 | 7.99 | -76 | 24.763 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.985 | 2.47 | 1.26 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 391.41 | 7.99 | -76 | 24.762 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.986 | 2.5 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 390.59 | 7.99 | -76 | 24.762 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.986 | 2.51 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 390.96 | 7.99 | -76 | 24.762 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.987 | 2.51 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 391.48 | 7.99 | -76 | 24.762 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.987 | 2.52 | 1.28 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 392.16 | 7.99 | -76 | 24.761 | 5.43
2021-10-22 | 8:15 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.987 | 2.53 | 1.28 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 392.13 | 7.99 | -76 | 24.761 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.987 | 2.54 | 1.28 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 390.74 | 7.99 | -76 | 24.761 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.987 | 2.55 | 1.29 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 390.64 | 7.99 | -76 | 24.761 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.987 | 2.56 | 1.29 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 389.48 | 7.99 | -76 | 24.761 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.987 | 2.57 | 1.29 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 389.92 | 7.99 | -76 | 24.76 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.987 | 2.58 | 1.3 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 390.83 | 7.99 | -76 | 24.76 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.987 | 2.61 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 392.29 | 7.99 | -76 | 24.76 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.987 | 2.63 | 1.32 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 391.53 | 7.99 | -76 | 24.76 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.987 | 2.64 | 1.32 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 390.2 | 7.99 | -76 | 24.76 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.987 | 2.63 | 1.32 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 390.03 | 7.99 | -76 | 24.76 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.987 | 2.62 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 391.55 | 7.99 | -76 | 24.759 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.987 | 2.61 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 392.88 | 7.99 | -76 | 24.759 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.987 | 2.58 | 1.3 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 392.65 | 7.99 | -76 | 24.759 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.987 | 2.56 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 392.87 | 7.99 | -76 | 24.759 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.987 | 2.53 | 1.28 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 393.33 | 7.99 | -76 | 24.759 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.987 | 2.52 | 1.28 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 394.64 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.987 | 2.51 | 1.27 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 395.92 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.986 | 2.52 | 1.28 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 397.21 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.986 | 2.52 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 397.13 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.986 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 398.04 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.986 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 396.58 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.986 | 2.54 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 395.7 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.987 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 396.48 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.987 | 2.52 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 396.29 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.987 | 2.5 | 1.27 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 395.5 | 7.99 | -76 | 24.758 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.988 | 2.46 | 1.26 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 392.94 | 7.99 | -76 | 24.757 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.988 | 2.43 | 1.24 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 391.62 | 7.99 | -76 | 24.757 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.988 | 2.42 | 1.24 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 391.43 | 7.99 | -76 | 24.757 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.988 | 2.42 | 1.24 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 389.09 | 7.99 | -76 | 24.757 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.988 | 2.44 | 1.25 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 386.4 | 7.99 | -76 | 24.756 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.988 | 2.47 | 1.26 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 386.15 | 7.99 | -76 | 24.756 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.988 | 2.51 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 384.69 | 7.99 | -76 | 24.756 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.988 | 2.54 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 384.97 | 7.99 | -76 | 24.756 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.988 | 2.59 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 384.57 | 7.99 | -76 | 24.755 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.987 | 2.6 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 384.19 | 7.99 | -76 | 24.755 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.987 | 2.6 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 384.51 | 7.99 | -76 | 24.754 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.987 | 2.59 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 385.2 | 7.99 | -76 | 24.754 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.987 | 2.59 | 1.3 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 385.28 | 7.99 | -76 | 24.754 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.987 | 2.58 | 1.3 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 385.8 | 7.99 | -76 | 24.754 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.987 | 2.58 | 1.3 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 386.79 | 7.99 | -76 | 24.754 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.987 | 2.58 | 1.3 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 387.83 | 7.99 | -76 | 24.753 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.987 | 2.59 | 1.3 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 389.12 | 7.99 | -76 | 24.753 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.987 | 2.6 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 389.86 | 7.99 | -76 | 24.753 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.987 | 2.61 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 391.57 | 7.99 | -76 | 24.753 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.986 | 2.62 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 391.6 | 7.99 | -76 | 24.753 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.986 | 2.61 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 391.27 | 7.99 | -76 | 24.753 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.986 | 2.6 | 1.31 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 390.27 | 7.99 | -76 | 24.752 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.986 | 2.56 | 1.29 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 390.16 | 7.99 | -76 | 24.752 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.986 | 2.52 | 1.28 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 390.84 | 7.99 | -76 | 24.752 | 5.43
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.985 | 2.51 | 1.27 | 96.6 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 390.75 | 7.99 | -76 | 24.752 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.985 | 2.48 | 1.26 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 390.89 | 7.99 | -76 | 24.752 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.984 | 2.46 | 1.25 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 390.67 | 7.99 | -76 | 24.752 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.984 | 2.43 | 1.24 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 390.35 | 7.99 | -76 | 24.752 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.983 | 2.42 | 1.24 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 390.05 | 7.99 | -76 | 24.752 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.983 | 2.44 | 1.25 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 390.33 | 7.99 | -76 | 24.751 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.983 | 2.46 | 1.25 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 390.05 | 7.99 | -76 | 24.751 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.982 | 2.48 | 1.26 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.077 | 390.32 | 7.99 | -76 | 24.751 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.982 | 2.49 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 390.29 | 7.99 | -76 | 24.751 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.981 | 2.5 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 390.28 | 7.99 | -76 | 24.751 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.981 | 2.5 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 390.2 | 7.99 | -76 | 24.75 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.981 | 2.5 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 389.43 | 7.99 | -76 | 24.75 | 5.44
2021-10-22 | 8:16 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.98 | 2.49 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 391.54 | 7.99 | -76 | 24.75 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.79 | 3.24 | 11.98 | 2.48 | 1.26 | 96.5 | 6.81 | 28.43 | 44.076 | 390.58 | 7.99 | -76 | 24.749 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.78 | 3.22 | 11.98 | 2.49 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 389.6 | 7.99 | -76 | 24.749 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.98 | 2.51 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 388.71 | 7.99 | -76 | 24.749 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.8 | 3.27 | 11.98 | 2.55 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 387.85 | 7.99 | -76 | 24.749 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.979 | 2.58 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 388.51 | 7.99 | -76 | 24.748 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.978 | 2.61 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 388.09 | 7.99 | -76 | 24.748 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.977 | 2.62 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 387.78 | 7.99 | -76 | 24.748 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.977 | 2.62 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 387.22 | 7.99 | -76 | 24.747 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.977 | 2.61 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 386.74 | 7.99 | -76 | 24.747 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.977 | 2.61 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 387.16 | 7.99 | -76 | 24.746 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.976 | 2.62 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 388.29 | 7.99 | -76 | 24.746 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.976 | 2.63 | 1.32 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 388.47 | 7.99 | -76 | 24.746 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.976 | 2.62 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 389.66 | 7.99 | -76 | 24.746 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.975 | 2.59 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 389.88 | 7.99 | -76 | 24.746 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.975 | 2.57 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 388.83 | 7.99 | -76 | 24.746 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.974 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 388.13 | 7.99 | -76 | 24.745 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.974 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 388.54 | 7.99 | -76 | 24.745 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.974 | 2.52 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 389.28 | 7.99 | -76 | 24.746 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.974 | 2.51 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.074 | 389.37 | 7.99 | -76 | 24.745 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.974 | 2.52 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 389.18 | 7.99 | -76 | 24.745 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.974 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 389.32 | 7.99 | -76 | 24.745 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.973 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 389.03 | 7.99 | -76 | 24.745 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.972 | 2.54 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 390.16 | 7.99 | -76 | 24.745 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.972 | 2.54 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 390.96 | 7.99 | -76 | 24.744 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.972 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 389.61 | 7.99 | -76 | 24.744 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.971 | 2.52 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 389.01 | 7.99 | -76 | 24.744 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.97 | 2.52 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 388.74 | 7.99 | -76 | 24.744 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.969 | 2.54 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 388.63 | 7.99 | -76 | 24.743 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 11.968 | 2.56 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 388.4 | 7.99 | -76 | 24.743 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.968 | 2.58 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 388.41 | 7.99 | -76 | 24.743 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.968 | 2.58 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 388.8 | 7.99 | -76 | 24.742 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.967 | 2.58 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 388.55 | 7.99 | -76 | 24.742 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.967 | 2.56 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 387.52 | 7.99 | -76 | 24.742 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.966 | 2.55 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.075 | 386.19 | 7.99 | -76 | 24.742 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.966 | 2.56 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 386 | 7.99 | -76 | 24.742 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.966 | 2.57 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 388.1 | 7.99 | -76 | 24.741 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.966 | 2.6 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 387.09 | 7.99 | -76 | 24.741 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.965 | 2.62 | 1.32 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 386.8 | 7.99 | -76 | 24.741 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.965 | 2.62 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 385.76 | 7.99 | -76 | 24.741 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.965 | 2.61 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 385.26 | 7.99 | -76 | 24.741 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.965 | 2.6 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 384.01 | 7.99 | -76 | 24.741 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.965 | 2.54 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 382.56 | 7.99 | -76 | 24.74 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.964 | 2.51 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 382.02 | 7.99 | -76 | 24.74 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.964 | 2.52 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 380.95 | 7.99 | -76 | 24.74 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.964 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.077 | 381.09 | 7.99 | -76 | 24.74 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.964 | 2.55 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.077 | 380.32 | 7.99 | -76 | 24.739 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.964 | 2.54 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.077 | 380.64 | 7.99 | -76 | 24.739 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.964 | 2.52 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.078 | 380.65 | 7.99 | -76 | 24.739 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.964 | 2.49 | 1.27 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.077 | 381.6 | 7.99 | -76 | 24.739 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.964 | 2.48 | 1.26 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.077 | 381.23 | 7.99 | -76 | 24.739 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.964 | 2.47 | 1.26 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 380.12 | 7.99 | -76 | 24.738 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.964 | 2.48 | 1.26 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 379.74 | 7.99 | -76 | 24.738 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.964 | 2.52 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 380.05 | 7.99 | -76 | 24.737 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.964 | 2.55 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.077 | 379.95 | 7.99 | -76 | 24.737 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.964 | 2.57 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.078 | 379.41 | 7.99 | -76 | 24.737 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.964 | 2.57 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.078 | 379.7 | 7.99 | -76 | 24.737 | 5.43
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.964 | 2.54 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.078 | 380.43 | 7.99 | -76 | 24.736 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.963 | 2.53 | 1.28 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.078 | 380.42 | 7.99 | -76 | 24.737 | 5.44
2021-10-22 | 8:17 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.962 | 2.56 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.077 | 381.88 | 7.99 | -76 | 24.736 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.963 | 2.59 | 1.3 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 382.85 | 7.99 | -76 | 24.736 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.965 | 2.62 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 383.9 | 7.99 | -76 | 24.736 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.965 | 2.62 | 1.31 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 384.56 | 7.99 | -76 | 24.736 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.965 | 2.55 | 1.29 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.076 | 391.83 | 7.99 | -76 | 24.736 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.966 | 2.46 | 1.26 | 96.5 | 6.82 | 28.43 | 44.077 | 405.13 | 7.99 | -76 | 24.736 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.966 | 2.37 | 1.22 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.078 | 416.86 | 7.99 | -76 | 24.735 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.967 | 2.29 | 1.19 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.078 | 431.63 | 7.99 | -76 | 24.735 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.968 | 2.21 | 1.16 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.078 | 455.54 | 7.99 | -76 | 24.735 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.968 | 2.13 | 1.14 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.079 | 477.79 | 7.99 | -76 | 24.734 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.968 | 2.03 | 1.1 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.08 | 500.96 | 7.99 | -76 | 24.734 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.968 | 1.94 | 1.07 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.081 | 520.28 | 7.99 | -75.9 | 24.734 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.969 | 1.87 | 1.04 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.082 | 533.39 | 7.98 | -75.9 | 24.733 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.969 | 1.78 | 1.01 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.084 | 546.42 | 7.98 | -75.9 | 24.732 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.97 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.085 | 560.93 | 7.98 | -75.9 | 24.731 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.97 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.088 | 573.33 | 7.98 | -75.9 | 24.731 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.971 | 1.54 | 0.92 | 96.5 | 6.82 | 28.44 | 44.089 | 586.55 | 7.98 | -75.9 | 24.73 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.972 | 1.46 | 0.89 | 96.6 | 6.82 | 28.44 | 44.091 | 598.6 | 7.98 | -75.9 | 24.729 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.971 | 1.4 | 0.87 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.091 | 608.58 | 7.98 | -75.8 | 24.729 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.97 | 1.34 | 0.85 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 604.82 | 7.98 | -75.8 | 24.728 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.97 | 1.28 | 0.83 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 604.13 | 7.98 | -75.8 | 24.728 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.969 | 1.22 | 0.8 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 603.26 | 7.98 | -75.8 | 24.727 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.969 | 1.17 | 0.79 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 599.07 | 7.98 | -75.8 | 24.727 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.969 | 1.16 | 0.78 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 586.12 | 7.98 | -75.8 | 24.727 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.969 | 1.21 | 0.8 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 573.4 | 7.98 | -75.8 | 24.726 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.969 | 1.24 | 0.81 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 563.93 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.79 | 3.25 | 11.969 | 1.28 | 0.82 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 556.67 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.969 | 1.34 | 0.85 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 554.23 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.79 | 3.22 | 11.968 | 1.37 | 0.86 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 551.23 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.968 | 1.41 | 0.87 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.091 | 546.96 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.968 | 1.44 | 0.88 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.091 | 543.45 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.967 | 1.49 | 0.9 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.091 | 540.03 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.968 | 1.54 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 537.84 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.969 | 1.57 | 0.93 | 96.6 | 6.83 | 28.45 | 44.092 | 535.72 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.968 | 1.56 | 0.92 | 96.6 | 6.83 | 28.45 | 44.092 | 531.74 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.968 | 1.54 | 0.92 | 96.6 | 6.83 | 28.45 | 44.092 | 530.04 | 7.98 | -75.7 | 24.726 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.968 | 1.55 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 524.78 | 7.98 | -75.7 | 24.725 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.967 | 1.57 | 0.93 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 519.19 | 7.98 | -75.7 | 24.725 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.967 | 1.61 | 0.94 | 96.6 | 6.83 | 28.45 | 44.093 | 515.43 | 7.98 | -75.7 | 24.725 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.967 | 1.61 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 513.76 | 7.98 | -75.7 | 24.725 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.966 | 1.58 | 0.93 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 513.27 | 7.98 | -75.7 | 24.725 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.965 | 1.55 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 512.77 | 7.98 | -75.7 | 24.724 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.964 | 1.55 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 510.52 | 7.98 | -75.7 | 24.724 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.964 | 1.55 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 509.69 | 7.98 | -75.7 | 24.724 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.963 | 1.56 | 0.93 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 507.7 | 7.98 | -75.7 | 24.723 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.963 | 1.56 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 506.14 | 7.98 | -75.7 | 24.723 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.962 | 1.55 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 506.63 | 7.98 | -75.7 | 24.723 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.961 | 1.52 | 0.91 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 506.7 | 7.98 | -75.7 | 24.723 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.961 | 1.5 | 0.9 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 506.83 | 7.98 | -75.7 | 24.722 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.96 | 1.49 | 0.9 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.091 | 506.92 | 7.98 | -75.7 | 24.722 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.96 | 1.48 | 0.9 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.091 | 506.45 | 7.98 | -75.7 | 24.722 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.959 | 1.47 | 0.89 | 96.6 | 6.82 | 28.44 | 44.09 | 508.62 | 7.98 | -75.7 | 24.722 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.958 | 1.47 | 0.89 | 96.6 | 6.82 | 28.44 | 44.09 | 511.04 | 7.98 | -75.7 | 24.721 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.958 | 1.47 | 0.89 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.091 | 511.38 | 7.98 | -75.7 | 24.721 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.957 | 1.48 | 0.9 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.091 | 511.82 | 7.98 | -75.7 | 24.721 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.956 | 1.49 | 0.9 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 511.05 | 7.98 | -75.7 | 24.721 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.957 | 1.52 | 0.91 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 510.43 | 7.98 | -75.7 | 24.721 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.957 | 1.53 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 509.34 | 7.98 | -75.7 | 24.72 | 5.44
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.958 | 1.53 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.091 | 507.68 | 7.98 | -75.7 | 24.72 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.958 | 1.53 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 507.64 | 7.98 | -75.7 | 24.72 | 5.43
2021-10-22 | 8:18 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.959 | 1.56 | 0.93 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 505.49 | 7.98 | -75.7 | 24.72 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.96 | 1.6 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 503.17 | 7.98 | -75.7 | 24.72 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.961 | 1.64 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 501.21 | 7.98 | -75.6 | 24.72 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.96 | 1.65 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 501.87 | 7.98 | -75.6 | 24.72 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.96 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.092 | 502.47 | 7.98 | -75.6 | 24.72 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.959 | 1.64 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 502.81 | 7.98 | -75.6 | 24.719 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.959 | 1.66 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 502.59 | 7.98 | -75.6 | 24.719 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.96 | 1.66 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 500.75 | 7.98 | -75.6 | 24.719 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.96 | 1.67 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 500.57 | 7.98 | -75.6 | 24.719 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.962 | 1.69 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 498.53 | 7.98 | -75.6 | 24.718 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.961 | 1.71 | 0.98 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 496.97 | 7.98 | -75.6 | 24.718 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.961 | 1.71 | 0.98 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 494.96 | 7.98 | -75.6 | 24.718 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.961 | 1.7 | 0.98 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 493.71 | 7.98 | -75.6 | 24.717 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.961 | 1.68 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 494.21 | 7.98 | -75.6 | 24.717 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.961 | 1.67 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 495.61 | 7.98 | -75.6 | 24.717 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.962 | 1.68 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 494.98 | 7.98 | -75.6 | 24.716 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.963 | 1.67 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 494.31 | 7.98 | -75.6 | 24.716 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.963 | 1.64 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 494.03 | 7.98 | -75.6 | 24.716 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.964 | 1.62 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 493.43 | 7.98 | -75.6 | 24.716 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.964 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 491.57 | 7.98 | -75.6 | 24.715 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.965 | 1.64 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 489.38 | 7.98 | -75.6 | 24.715 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.966 | 1.64 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 488.04 | 7.98 | -75.6 | 24.715 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.966 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 485.99 | 7.98 | -75.6 | 24.714 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.968 | 1.61 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 485.08 | 7.98 | -75.6 | 24.714 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.969 | 1.61 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 485.82 | 7.98 | -75.6 | 24.714 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.97 | 1.61 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 487.97 | 7.98 | -75.6 | 24.714 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.972 | 1.61 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 489.55 | 7.98 | -75.6 | 24.713 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.972 | 1.62 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 490.49 | 7.98 | -75.6 | 24.713 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.973 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 489.98 | 7.98 | -75.6 | 24.713 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.974 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 488.9 | 7.98 | -75.6 | 24.713 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.974 | 1.64 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 489.87 | 7.98 | -75.6 | 24.713 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.974 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 492.22 | 7.98 | -75.6 | 24.713 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.974 | 1.62 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 493.38 | 7.98 | -75.6 | 24.712 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.974 | 1.66 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.093 | 495.56 | 7.98 | -75.6 | 24.712 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.975 | 1.7 | 0.98 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 498.42 | 7.98 | -75.6 | 24.712 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.974 | 1.69 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 498.96 | 7.98 | -75.6 | 24.712 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.79 | 3.25 | 11.974 | 1.65 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 499.36 | 7.98 | -75.6 | 24.712 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.974 | 1.66 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 500.45 | 7.98 | -75.6 | 24.712 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.973 | 1.69 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 500.97 | 7.98 | -75.6 | 24.711 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.973 | 1.68 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 500.18 | 7.98 | -75.6 | 24.711 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.972 | 1.64 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 498.23 | 7.98 | -75.6 | 24.711 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.971 | 1.62 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 497.57 | 7.98 | -75.6 | 24.711 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.972 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 496.33 | 7.98 | -75.6 | 24.711 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.973 | 1.64 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 495.73 | 7.98 | -75.6 | 24.71 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.973 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 496.49 | 7.98 | -75.6 | 24.71 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.973 | 1.61 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 496.18 | 7.98 | -75.6 | 24.71 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.972 | 1.6 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 494.49 | 7.98 | -75.6 | 24.71 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.971 | 1.61 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 494.51 | 7.98 | -75.6 | 24.71 | 5.44
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.971 | 1.61 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 491.87 | 7.98 | -75.6 | 24.709 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.972 | 1.59 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 489.47 | 7.98 | -75.6 | 24.709 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.972 | 1.56 | 0.93 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 489.13 | 7.98 | -75.6 | 24.709 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.972 | 1.57 | 0.93 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 488.09 | 7.98 | -75.6 | 24.709 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.971 | 1.59 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 487.22 | 7.98 | -75.6 | 24.708 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.97 | 1.58 | 0.93 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 485.62 | 7.98 | -75.6 | 24.708 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.969 | 1.56 | 0.92 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 485.65 | 7.98 | -75.6 | 24.708 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.968 | 1.57 | 0.93 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 486.97 | 7.98 | -75.6 | 24.708 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.968 | 1.61 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 485.93 | 7.98 | -75.6 | 24.707 | 5.45
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.968 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 486.63 | 7.98 | -75.6 | 24.707 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.967 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 485.81 | 7.98 | -75.6 | 24.707 | 5.43
2021-10-22 | 8:19 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.967 | 1.63 | 0.95 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 482.78 | 7.98 | -75.6 | 24.706 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.965 | 1.66 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 481.27 | 7.98 | -75.6 | 24.706 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.965 | 1.66 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 480.06 | 7.98 | -75.6 | 24.706 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.964 | 1.67 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 476.53 | 7.98 | -75.6 | 24.705 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.965 | 1.68 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 476.37 | 7.98 | -75.6 | 24.705 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.965 | 1.69 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 476.12 | 7.98 | -75.6 | 24.705 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.964 | 1.71 | 0.98 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 478.24 | 7.98 | -75.6 | 24.704 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.963 | 1.72 | 0.98 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 480.33 | 7.98 | -75.6 | 24.704 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.962 | 1.68 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 481.08 | 7.98 | -75.6 | 24.704 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.962 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 480.71 | 7.98 | -75.6 | 24.704 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.962 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 479.78 | 7.98 | -75.6 | 24.704 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.963 | 1.72 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 481.11 | 7.98 | -75.6 | 24.703 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.964 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 482.42 | 7.98 | -75.6 | 24.703 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.964 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 483.41 | 7.98 | -75.6 | 24.703 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.964 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 485.34 | 7.98 | -75.6 | 24.703 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.965 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 487.31 | 7.98 | -75.6 | 24.703 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.966 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 487.65 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.967 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 489.6 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.967 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 490.44 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.969 | 1.64 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 490.28 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.969 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 490.15 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.97 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 486.97 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.969 | 1.61 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 485.94 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.97 | 1.61 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 487 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.971 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 486.52 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.972 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 487.18 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.973 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 485.51 | 7.98 | -75.6 | 24.702 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.972 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 485.41 | 7.98 | -75.6 | 24.701 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.97 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 484.7 | 7.98 | -75.6 | 24.701 | 5.45
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.969 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 485.17 | 7.98 | -75.6 | 24.701 | 5.45
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.969 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 483.94 | 7.98 | -75.6 | 24.701 | 5.45
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.969 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 484.07 | 7.98 | -75.6 | 24.7 | 5.45 | 556.5828 | 0.74217 | 1.2993
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.97 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 483.34 | 7.98 | -75.6 | 24.7 | 5.45
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.971 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 484.07 | 7.98 | -75.6 | 24.7 | 5.45
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.971 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 483.67 | 7.98 | -75.6 | 24.7 | 5.45
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.971 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 482.72 | 7.98 | -75.6 | 24.699 | 5.45
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.972 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.094 | 483.56 | 7.98 | -75.6 | 24.699 | 5.45
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.972 | 1.69 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 482.82 | 7.98 | -75.6 | 24.699 | 5.45
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.972 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 482.17 | 7.98 | -75.6 | 24.699 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.974 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 481.23 | 7.98 | -75.6 | 24.699 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.975 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 481.63 | 7.98 | -75.6 | 24.698 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.975 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 481.85 | 7.98 | -75.6 | 24.698 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.975 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 480.71 | 7.98 | -75.6 | 24.698 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.975 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 481.69 | 7.98 | -75.6 | 24.698 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.976 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 481.81 | 7.98 | -75.6 | 24.698 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.977 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 482.54 | 7.98 | -75.6 | 24.698 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.977 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 482.42 | 7.98 | -75.6 | 24.697 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.977 | 1.6 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 483.16 | 7.98 | -75.6 | 24.697 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.977 | 1.56 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 483.17 | 7.98 | -75.6 | 24.697 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.977 | 1.57 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 483.36 | 7.98 | -75.6 | 24.697 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.976 | 1.57 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 484.71 | 7.98 | -75.6 | 24.696 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.976 | 1.55 | 0.92 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 484.99 | 7.98 | -75.6 | 24.696 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.976 | 1.55 | 0.92 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 485.12 | 7.98 | -75.6 | 24.696 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.976 | 1.58 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 485.43 | 7.98 | -75.6 | 24.696 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.976 | 1.59 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 485.22 | 7.98 | -75.6 | 24.695 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.976 | 1.57 | 0.93 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 484.13 | 7.98 | -75.6 | 24.695 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.976 | 1.6 | 0.94 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 483.78 | 7.98 | -75.6 | 24.695 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.976 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 483.87 | 7.98 | -75.6 | 24.695 | 5.43
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.976 | 1.59 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 482.76 | 7.98 | -75.6 | 24.694 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.976 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 482.84 | 7.98 | -75.6 | 24.694 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.976 | 1.65 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 482.33 | 7.98 | -75.6 | 24.694 | 5.44
2021-10-22 | 8:20 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.976 | 1.66 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 483.16 | 7.98 | -75.6 | 24.694 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.976 | 1.66 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 481.58 | 7.98 | -75.6 | 24.693 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.976 | 1.65 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 481.99 | 7.98 | -75.6 | 24.693 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.976 | 1.68 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 482.65 | 7.98 | -75.6 | 24.693 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.977 | 1.68 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 482.44 | 7.98 | -75.6 | 24.693 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.978 | 1.66 | 0.96 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 482.26 | 7.98 | -75.6 | 24.693 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.98 | 1.69 | 0.97 | 96.6 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 482.96 | 7.98 | -75.6 | 24.692 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.979 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 483.24 | 7.98 | -75.6 | 24.692 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.979 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 483.72 | 7.98 | -75.6 | 24.692 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.98 | 1.69 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 483.95 | 7.98 | -75.6 | 24.692 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.979 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 485.12 | 7.98 | -75.6 | 24.692 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.98 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 485.9 | 7.98 | -75.6 | 24.692 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.98 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 487.27 | 7.98 | -75.6 | 24.691 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.98 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 486.91 | 7.98 | -75.6 | 24.691 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.981 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 486.8 | 7.98 | -75.6 | 24.691 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.981 | 1.59 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 487.35 | 7.98 | -75.6 | 24.691 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.98 | 1.59 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 487.8 | 7.98 | -75.6 | 24.691 | 5.44
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.98 | 1.59 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 486.77 | 7.98 | -75.6 | 24.69 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.979 | 1.58 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 487.45 | 7.98 | -75.6 | 24.69 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.978 | 1.57 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 486.96 | 7.98 | -75.6 | 24.69 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.978 | 1.58 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 486.11 | 7.98 | -75.6 | 24.69 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.978 | 1.58 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 486.1 | 7.98 | -75.6 | 24.69 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.979 | 1.58 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 486.26 | 7.98 | -75.6 | 24.689 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.98 | 1.58 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 486.94 | 7.98 | -75.6 | 24.689 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.98 | 1.58 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 486.83 | 7.98 | -75.6 | 24.689 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.98 | 1.61 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 484.65 | 7.98 | -75.6 | 24.689 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.979 | 1.59 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 483.12 | 7.98 | -75.6 | 24.689 | 5.42
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.979 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 482.97 | 7.98 | -75.6 | 24.688 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.979 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 482.02 | 7.98 | -75.6 | 24.688 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.978 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 480.15 | 7.98 | -75.6 | 24.688 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.978 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 479.85 | 7.98 | -75.6 | 24.688 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.977 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 479.16 | 7.98 | -75.6 | 24.687 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.976 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 477.87 | 7.98 | -75.6 | 24.687 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.976 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 476.71 | 7.98 | -75.6 | 24.687 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.976 | 1.73 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 476.37 | 7.98 | -75.6 | 24.687 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.976 | 1.73 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 476.99 | 7.98 | -75.6 | 24.686 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.975 | 1.74 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 476.51 | 7.98 | -75.6 | 24.686 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.975 | 1.75 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 475.73 | 7.98 | -75.6 | 24.686 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.974 | 1.72 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 475.71 | 7.98 | -75.6 | 24.686 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.974 | 1.74 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 477.02 | 7.98 | -75.6 | 24.686 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.974 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 476.42 | 7.98 | -75.6 | 24.685 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.974 | 1.73 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 476.5 | 7.98 | -75.6 | 24.685 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.973 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 475.54 | 7.98 | -75.6 | 24.685 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.972 | 1.69 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 476.52 | 7.98 | -75.6 | 24.684 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.971 | 1.69 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 476.05 | 7.98 | -75.6 | 24.684 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.972 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 477.01 | 7.98 | -75.6 | 24.684 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.972 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 478.22 | 7.98 | -75.6 | 24.684 | 5.45
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.972 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 479.26 | 7.98 | -75.6 | 24.684 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.972 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 480.06 | 7.98 | -75.6 | 24.684 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.971 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 480 | 7.98 | -75.6 | 24.684 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.971 | 1.61 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 479.85 | 7.98 | -75.6 | 24.684 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.97 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 479.65 | 7.98 | -75.6 | 24.683 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.97 | 1.6 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 478.39 | 7.98 | -75.6 | 24.683 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.97 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 477.12 | 7.98 | -75.6 | 24.683 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.97 | 1.6 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 475.43 | 7.98 | -75.6 | 24.683 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.969 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 474.99 | 7.98 | -75.6 | 24.683 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.97 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 475.9 | 7.98 | -75.6 | 24.683 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.969 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 475.55 | 7.98 | -75.6 | 24.683 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.968 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 475.24 | 7.98 | -75.6 | 24.682 | 5.43
2021-10-22 | 8:21 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.968 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 474.98 | 7.98 | -75.6 | 24.682 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.966 | 1.69 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 474.44 | 7.98 | -75.6 | 24.681 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.966 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.095 | 473.34 | 7.98 | -75.6 | 24.681 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.966 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 472.69 | 7.98 | -75.6 | 24.681 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.966 | 1.73 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 473.14 | 7.98 | -75.5 | 24.68 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.966 | 1.72 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 472.96 | 7.98 | -75.6 | 24.68 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.967 | 1.76 | 1 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 474.05 | 7.98 | -75.6 | 24.68 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.967 | 1.74 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 474.48 | 7.98 | -75.6 | 24.68 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.967 | 1.76 | 1 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 475.14 | 7.98 | -75.6 | 24.679 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.967 | 1.76 | 1 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 476.51 | 7.98 | -75.6 | 24.679 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.967 | 1.76 | 1 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 477.58 | 7.98 | -75.6 | 24.679 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.968 | 1.77 | 1 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 477.39 | 7.98 | -75.6 | 24.679 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.968 | 1.74 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 478.45 | 7.98 | -75.6 | 24.679 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.968 | 1.74 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 478.84 | 7.98 | -75.6 | 24.678 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.968 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 478.87 | 7.98 | -75.6 | 24.678 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.969 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 478.74 | 7.98 | -75.6 | 24.678 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.969 | 1.69 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 478.74 | 7.98 | -75.6 | 24.678 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.969 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 479.53 | 7.98 | -75.6 | 24.678 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.969 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 479.03 | 7.98 | -75.6 | 24.678 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.969 | 1.64 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 478.35 | 7.98 | -75.6 | 24.678 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.969 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 479.06 | 7.98 | -75.6 | 24.677 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.97 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 479.24 | 7.98 | -75.6 | 24.677 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.971 | 1.61 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 480.45 | 7.98 | -75.6 | 24.677 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.97 | 1.61 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 481.09 | 7.98 | -75.6 | 24.677 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.97 | 1.59 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 480.16 | 7.98 | -75.6 | 24.677 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.97 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 480.89 | 7.98 | -75.6 | 24.677 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.97 | 1.59 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 481.41 | 7.98 | -75.6 | 24.677 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.97 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 481 | 7.98 | -75.6 | 24.677 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.97 | 1.6 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 482.28 | 7.98 | -75.6 | 24.677 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.971 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 482.54 | 7.98 | -75.6 | 24.676 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.972 | 1.6 | 0.94 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 483.12 | 7.98 | -75.6 | 24.676 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.972 | 1.62 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 482.91 | 7.98 | -75.6 | 24.676 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.973 | 1.63 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 483.64 | 7.98 | -75.6 | 24.676 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.973 | 1.64 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 483.43 | 7.98 | -75.6 | 24.676 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.973 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 483.37 | 7.98 | -75.6 | 24.676 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.973 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 481.78 | 7.98 | -75.6 | 24.676 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.973 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 480.94 | 7.98 | -75.6 | 24.675 | 5.43
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.974 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 479.43 | 7.98 | -75.6 | 24.675 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.974 | 1.72 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 479.03 | 7.98 | -75.6 | 24.675 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.974 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 478.72 | 7.98 | -75.6 | 24.675 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.974 | 1.73 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 478 | 7.98 | -75.6 | 24.674 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.975 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 477.19 | 7.98 | -75.6 | 24.674 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.975 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 477.18 | 7.98 | -75.6 | 24.674 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.974 | 1.69 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 475.98 | 7.98 | -75.6 | 24.673 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.973 | 1.69 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 475.04 | 7.98 | -75.6 | 24.673 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.973 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 473.55 | 7.98 | -75.6 | 24.673 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.973 | 1.68 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.096 | 472.95 | 7.98 | -75.6 | 24.672 | 5.42
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.973 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 473.56 | 7.98 | -75.6 | 24.672 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.972 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 473.59 | 7.98 | -75.6 | 24.672 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.972 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.097 | 474.23 | 7.98 | -75.6 | 24.672 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.972 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 473.81 | 7.98 | -75.6 | 24.671 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.97 | 1.64 | 0.95 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 472.94 | 7.98 | -75.6 | 24.671 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.969 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 472.65 | 7.98 | -75.6 | 24.671 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.967 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 473.2 | 7.98 | -75.6 | 24.671 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.967 | 1.67 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.098 | 473.87 | 7.98 | -75.6 | 24.67 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.966 | 1.64 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 474.03 | 7.98 | -75.6 | 24.67 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.964 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.099 | 473.15 | 7.98 | -75.6 | 24.67 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.962 | 1.65 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 472.28 | 7.98 | -75.6 | 24.67 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.959 | 1.67 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.101 | 471.71 | 7.98 | -75.6 | 24.669 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.958 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 472.41 | 7.98 | -75.6 | 24.669 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.958 | 1.69 | 0.97 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.101 | 472.37 | 7.98 | -75.6 | 24.669 | 5.44
2021-10-22 | 8:22 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.956 | 1.7 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.101 | 471.61 | 7.98 | -75.6 | 24.668 | 5.44
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.955 | 1.73 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.101 | 470.74 | 7.98 | -75.6 | 24.668 | 5.44
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.955 | 1.74 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 470.23 | 7.98 | -75.6 | 24.668 | 5.44
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.955 | 1.76 | 1 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 470.1 | 7.98 | -75.6 | 24.668 | 5.44
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.955 | 1.77 | 1 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 469.95 | 7.98 | -75.6 | 24.667 | 5.44
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.955 | 1.77 | 1 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 470.48 | 7.98 | -75.6 | 24.667 | 5.44
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.955 | 1.78 | 1.01 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 470.19 | 7.98 | -75.6 | 24.667 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.954 | 1.78 | 1.01 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 468.86 | 7.98 | -75.6 | 24.667 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.954 | 1.77 | 1 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 468.44 | 7.98 | -75.6 | 24.667 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.954 | 1.73 | 0.99 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.1 | 473.73 | 7.98 | -75.6 | 24.666 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.954 | 1.71 | 0.98 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.101 | 485.62 | 7.98 | -75.6 | 24.666 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.953 | 1.66 | 0.96 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.102 | 494.61 | 7.98 | -75.6 | 24.666 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.953 | 1.58 | 0.93 | 96.5 | 6.82 | 28.45 | 44.101 | 513.36 | 7.98 | -75.5 | 24.666 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.951 | 1.5 | 0.9 | 96.5 | 6.82 | 28.46 | 44.103 | 528.92 | 7.98 | -75.5 | 24.666 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.951 | 1.44 | 0.88 | 96.5 | 6.82 | 28.46 | 44.104 | 545.01 | 7.98 | -75.5 | 24.665 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.951 | 1.36 | 0.85 | 96.5 | 6.82 | 28.46 | 44.105 | 563.41 | 7.98 | -75.5 | 24.665 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.95 | 1.3 | 0.83 | 96.5 | 6.82 | 28.46 | 44.107 | 581.89 | 7.98 | -75.5 | 24.665 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.948 | 1.23 | 0.81 | 96.5 | 6.82 | 28.46 | 44.108 | 601.4 | 7.98 | -75.5 | 24.664 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.947 | 1.16 | 0.78 | 96.5 | 6.82 | 28.46 | 44.109 | 617.95 | 7.98 | -75.5 | 24.664 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.946 | 1.09 | 0.76 | 96.5 | 6.82 | 28.46 | 44.111 | 631.06 | 7.98 | -75.5 | 24.663 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.946 | 1.03 | 0.73 | 96.5 | 6.82 | 28.46 | 44.113 | 646.02 | 7.98 | -75.4 | 24.663 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.947 | 0.97 | 0.71 | 96.5 | 6.82 | 28.46 | 44.114 | 659.04 | 7.98 | -75.4 | 24.662 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.948 | 0.93 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.115 | 670.35 | 7.98 | -75.4 | 24.662 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.949 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.115 | 680.47 | 7.98 | -75.4 | 24.661 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.95 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.115 | 678.29 | 7.98 | -75.4 | 24.661 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.79 | 3.25 | 11.95 | 0.8 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.116 | 681.36 | 7.98 | -75.4 | 24.66 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.948 | 0.76 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 682.25 | 7.97 | -75.3 | 24.659 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.79 | 3.26 | 11.947 | 0.72 | 0.62 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 673.86 | 7.97 | -75.3 | 24.659 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.82 | 3.35 | 11.946 | 0.73 | 0.62 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 667.15 | 7.97 | -75.3 | 24.659 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.81 | 3.3 | 11.945 | 0.73 | 0.62 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 660.76 | 7.97 | -75.3 | 24.658 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.81 | 3.32 | 11.943 | 0.71 | 0.62 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 653.45 | 7.97 | -75.3 | 24.658 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.8 | 3.28 | 11.942 | 0.74 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 647.58 | 7.97 | -75.3 | 24.658 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.79 | 3.26 | 11.943 | 0.77 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 642.27 | 7.97 | -75.3 | 24.657 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.944 | 0.8 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 639.46 | 7.97 | -75.2 | 24.657 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.944 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.116 | 640.93 | 7.97 | -75.2 | 24.657 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.943 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.116 | 637.2 | 7.97 | -75.2 | 24.657 | 5.45
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.942 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.116 | 636.91 | 7.97 | -75.2 | 24.657 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.943 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 641.21 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.943 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 643.99 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.946 | 0.93 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 641.28 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.947 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 640.55 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.948 | 0.94 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 640.97 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.948 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 642.79 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.948 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 643.37 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 11.949 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 645.18 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.95 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.116 | 645.8 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.95 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 645.34 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.95 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 646.74 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.951 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 642.74 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.952 | 0.87 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 641.99 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.953 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 642.93 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.954 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 639.51 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.954 | 0.84 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 638.27 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.955 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 638.72 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.957 | 0.82 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 640.35 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.959 | 0.84 | 0.67 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 639.72 | 7.97 | -75.2 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.96 | 0.83 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 638.17 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.962 | 0.87 | 0.67 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 637.53 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:23 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.962 | 0.85 | 0.67 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 636.8 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.963 | 0.88 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 636.46 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.963 | 0.87 | 0.67 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 634.56 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.963 | 0.89 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 633.95 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.963 | 0.89 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 631.79 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.964 | 0.9 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.123 | 630.56 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.965 | 0.91 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.123 | 629.61 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.967 | 0.9 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 628.5 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.97 | 0.91 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 626.77 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.972 | 0.9 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 625.36 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.975 | 0.92 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 623.99 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.976 | 0.9 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 622.67 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.975 | 0.92 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 621.94 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.974 | 0.91 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 622.85 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.976 | 0.92 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 623.41 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.979 | 0.9 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 623.44 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.979 | 0.92 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 624.82 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.979 | 0.89 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 626.7 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.44
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.977 | 0.9 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.123 | 625.49 | 7.97 | -75.1 | 24.657 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.976 | 0.88 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.123 | 624.43 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.975 | 0.89 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 623.49 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.974 | 0.86 | 0.67 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 621.42 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.974 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 621.28 | 7.97 | -75.1 | 24.656 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.973 | 0.85 | 0.67 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 620.23 | 7.97 | -75 | 24.656 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.973 | 0.88 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 619.38 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.972 | 0.87 | 0.67 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 616.85 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.971 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 617.91 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.968 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 616.66 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.968 | 0.9 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 615.9 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.967 | 0.9 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 614.55 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.966 | 0.91 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 616.93 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.964 | 0.9 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 618.02 | 7.97 | -75 | 24.654 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.964 | 0.91 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 620.91 | 7.97 | -75 | 24.654 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.962 | 0.91 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 625.55 | 7.97 | -75 | 24.654 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.963 | 0.91 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 627.88 | 7.97 | -75 | 24.654 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.963 | 0.92 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 630.58 | 7.97 | -75 | 24.654 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.962 | 0.93 | 0.7 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 634.38 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.961 | 0.95 | 0.7 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 636.36 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.961 | 0.93 | 0.7 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 640.81 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.961 | 0.95 | 0.7 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 644.75 | 7.97 | -75 | 24.655 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.959 | 0.92 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 650.2 | 7.97 | -75 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.959 | 0.92 | 0.69 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 652.51 | 7.97 | -75 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.958 | 0.89 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 658.71 | 7.97 | -75 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.957 | 0.9 | 0.68 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 664.5 | 7.97 | -75 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.957 | 0.85 | 0.67 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 671.78 | 7.97 | -75 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.957 | 0.86 | 0.67 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 675.75 | 7.97 | -74.9 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.957 | 0.82 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 679.01 | 7.97 | -74.9 | 24.656 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.957 | 0.83 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 678.67 | 7.97 | -74.9 | 24.657 | 5.43
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.957 | 0.78 | 0.64 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 679.79 | 7.97 | -74.9 | 24.657 | 5.42
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.956 | 0.79 | 0.64 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 683.97 | 7.97 | -74.9 | 24.657 | 5.42
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.956 | 0.76 | 0.63 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 686.49 | 7.97 | -74.9 | 24.657 | 5.42
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.958 | 0.76 | 0.63 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 689.09 | 7.97 | -74.9 | 24.657 | 5.42
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.958 | 0.72 | 0.62 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 691.29 | 7.97 | -74.9 | 24.658 | 5.42
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.959 | 0.73 | 0.62 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 692.89 | 7.97 | -74.9 | 24.658 | 5.42
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.959 | 0.71 | 0.61 | 96.6 | 6.83 | 28.46 | 44.116 | 694.69 | 7.97 | -74.9 | 24.658 | 5.42
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.96 | 0.7 | 0.61 | 96.6 | 6.83 | 28.46 | 44.115 | 696.79 | 7.97 | -74.9 | 24.658 | 5.42
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.961 | 0.7 | 0.61 | 96.6 | 6.83 | 28.46 | 44.115 | 698.16 | 7.97 | -74.9 | 24.658 | 5.42
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.962 | 0.69 | 0.61 | 96.6 | 6.83 | 28.46 | 44.114 | 698.67 | 7.97 | -74.9 | 24.658 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.963 | 0.69 | 0.61 | 96.6 | 6.83 | 28.46 | 44.115 | 696.97 | 7.97 | -74.9 | 24.658 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.963 | 0.67 | 0.6 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.115 | 694.62 | 7.97 | -74.8 | 24.658 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.962 | 0.68 | 0.61 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.116 | 692.35 | 7.97 | -74.8 | 24.658 | 5.41
2021-10-22 | 8:24 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.962 | 0.69 | 0.61 | 96.5 | 6.83 | 28.46 | 44.117 | 689.89 | 7.97 | -74.8 | 24.657 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.963 | 0.72 | 0.62 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 689.93 | 7.97 | -74.8 | 24.657 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.963 | 0.73 | 0.62 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 691.82 | 7.97 | -74.8 | 24.657 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.964 | 0.75 | 0.63 | 96.6 | 6.83 | 28.46 | 44.116 | 690.79 | 7.97 | -74.8 | 24.657 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.966 | 0.76 | 0.63 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 690.64 | 7.97 | -74.8 | 24.657 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.966 | 0.78 | 0.64 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 689.99 | 7.97 | -74.8 | 24.657 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.966 | 0.79 | 0.64 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.117 | 690.82 | 7.97 | -74.8 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.967 | 0.8 | 0.65 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 689.06 | 7.97 | -74.8 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.967 | 0.81 | 0.65 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.118 | 686.98 | 7.97 | -74.8 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.968 | 0.81 | 0.65 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 684.94 | 7.97 | -74.8 | 24.656 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.969 | 0.83 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 680 | 7.97 | -74.8 | 24.655 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.969 | 0.83 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 678.67 | 7.97 | -74.8 | 24.655 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.968 | 0.84 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 676.47 | 7.97 | -74.8 | 24.655 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.968 | 0.83 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 674.83 | 7.97 | -74.8 | 24.655 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.968 | 0.83 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 673.22 | 7.97 | -74.8 | 24.655 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.969 | 0.82 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 671.72 | 7.97 | -74.8 | 24.654 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.969 | 0.83 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 668.81 | 7.97 | -74.8 | 24.654 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.97 | 0.84 | 0.66 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 666.39 | 7.97 | -74.8 | 24.654 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.97 | 0.81 | 0.65 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 664.42 | 7.97 | -74.8 | 24.653 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.971 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 662.45 | 7.97 | -74.8 | 24.653 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.972 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 658.36 | 7.97 | -74.8 | 24.652 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.972 | 0.8 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 655.27 | 7.97 | -74.8 | 24.652 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.972 | 0.76 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 652.82 | 7.97 | -74.8 | 24.652 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.972 | 0.77 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 650.75 | 7.97 | -74.8 | 24.651 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.972 | 0.74 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 652.15 | 7.97 | -74.8 | 24.651 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.972 | 0.75 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 653.8 | 7.97 | -74.8 | 24.651 | 5.43
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.973 | 0.74 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 651.93 | 7.96 | -74.8 | 24.65 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.973 | 0.75 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 649.15 | 7.96 | -74.8 | 24.65 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.973 | 0.75 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 647.56 | 7.96 | -74.8 | 24.65 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.974 | 0.74 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 646.08 | 7.96 | -74.8 | 24.649 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.973 | 0.75 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 645.62 | 7.96 | -74.8 | 24.649 | 5.41 | 628.3408 | 0.73428 | 0.73428
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.973 | 0.75 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 645.61 | 7.96 | -74.8 | 24.649 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.973 | 0.76 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 644.21 | 7.96 | -74.8 | 24.649 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.973 | 0.77 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 642.24 | 7.96 | -74.8 | 24.649 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.973 | 0.77 | 0.64 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.119 | 642.58 | 7.96 | -74.8 | 24.649 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.974 | 0.76 | 0.64 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 643.53 | 7.96 | -74.8 | 24.649 | 5.41
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.974 | 0.79 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.12 | 641.04 | 7.96 | -74.8 | 24.649 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.974 | 0.77 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 642.5 | 7.96 | -74.8 | 24.648 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.973 | 0.79 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 642.98 | 7.96 | -74.8 | 24.648 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.972 | 0.79 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 640.88 | 7.96 | -74.8 | 24.648 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.971 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 639.26 | 7.96 | -74.8 | 24.648 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.971 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.121 | 638.07 | 7.96 | -74.7 | 24.647 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.97 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 639.99 | 7.96 | -74.7 | 24.647 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.971 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 638.59 | 7.96 | -74.7 | 24.647 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.971 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 636.37 | 7.96 | -74.7 | 24.647 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.971 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.122 | 635.49 | 7.96 | -74.7 | 24.646 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.972 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.123 | 634.48 | 7.96 | -74.7 | 24.646 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.972 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.123 | 632.97 | 7.96 | -74.7 | 24.646 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.972 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.123 | 632.16 | 7.96 | -74.7 | 24.646 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.972 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 630.95 | 7.96 | -74.7 | 24.645 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.972 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 631.76 | 7.96 | -74.7 | 24.645 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.973 | 0.79 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.123 | 632.56 | 7.96 | -74.7 | 24.645 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.974 | 0.81 | 0.65 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 632.5 | 7.96 | -74.7 | 24.644 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.974 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 633.48 | 7.96 | -74.7 | 24.644 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.974 | 0.79 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 634.32 | 7.96 | -74.7 | 24.644 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.975 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 636.42 | 7.96 | -74.7 | 24.644 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.975 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 638.47 | 7.96 | -74.7 | 24.644 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.975 | 0.79 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 638.6 | 7.96 | -74.7 | 24.644 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.975 | 0.77 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 641.35 | 7.96 | -74.7 | 24.644 | 5.42
2021-10-22 | 8:25 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.975 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 642.27 | 7.96 | -74.7 | 24.643 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.975 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 643.03 | 7.96 | -74.7 | 24.643 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.975 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 642.75 | 7.96 | -74.7 | 24.643 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.975 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 643.32 | 7.96 | -74.7 | 24.643 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.975 | 0.81 | 0.65 | 96.6 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 644.88 | 7.96 | -74.7 | 24.643 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.975 | 0.79 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 645.24 | 7.96 | -74.7 | 24.643 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.976 | 0.82 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 644.39 | 7.96 | -74.7 | 24.643 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.975 | 0.8 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 644.25 | 7.96 | -74.7 | 24.642 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.975 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 641.95 | 7.96 | -74.7 | 24.642 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.976 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 641.3 | 7.96 | -74.7 | 24.642 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.977 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 638 | 7.96 | -74.7 | 24.642 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.977 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 635.63 | 7.96 | -74.7 | 24.641 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.977 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 633.36 | 7.96 | -74.7 | 24.641 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.978 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.129 | 632.89 | 7.96 | -74.7 | 24.641 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.979 | 0.87 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 631.69 | 7.96 | -74.7 | 24.64 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.979 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 630.94 | 7.96 | -74.7 | 24.64 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.98 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 631.09 | 7.96 | -74.7 | 24.64 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.98 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 631.54 | 7.96 | -74.7 | 24.64 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.982 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 631.05 | 7.96 | -74.7 | 24.64 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.984 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 630.16 | 7.96 | -74.7 | 24.639 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.984 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 629.1 | 7.96 | -74.7 | 24.639 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.985 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 629.7 | 7.96 | -74.7 | 24.639 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.986 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 629 | 7.96 | -74.7 | 24.639 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.986 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 628.2 | 7.96 | -74.7 | 24.639 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.987 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 629.58 | 7.96 | -74.7 | 24.638 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.987 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 629.54 | 7.96 | -74.7 | 24.638 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.988 | 0.8 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 630.08 | 7.96 | -74.7 | 24.638 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.988 | 0.77 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 629.28 | 7.96 | -74.7 | 24.638 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.989 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 628.96 | 7.96 | -74.7 | 24.638 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.989 | 0.76 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 627.81 | 7.96 | -74.7 | 24.638 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.989 | 0.77 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 627.69 | 7.96 | -74.7 | 24.637 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.988 | 0.76 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 626.1 | 7.96 | -74.7 | 24.637 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.988 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 625.6 | 7.96 | -74.7 | 24.637 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.988 | 0.77 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 625.21 | 7.96 | -74.7 | 24.637 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 624.39 | 7.96 | -74.7 | 24.637 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.988 | 0.79 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 624.52 | 7.96 | -74.7 | 24.636 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.988 | 0.8 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 623.34 | 7.96 | -74.7 | 24.636 | 5.43
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.988 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 623.05 | 7.96 | -74.7 | 24.636 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.989 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 622.3 | 7.96 | -74.7 | 24.635 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.989 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 621.77 | 7.96 | -74.7 | 24.635 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.989 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 622.23 | 7.96 | -74.7 | 24.635 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.989 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 620.65 | 7.96 | -74.7 | 24.635 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.99 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 619.74 | 7.96 | -74.7 | 24.634 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.99 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 619.93 | 7.96 | -74.7 | 24.634 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.991 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 620.33 | 7.96 | -74.7 | 24.634 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.991 | 0.9 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 618.52 | 7.96 | -74.7 | 24.634 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.991 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 619.86 | 7.96 | -74.7 | 24.633 | 5.41
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.991 | 0.9 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 619.02 | 7.96 | -74.7 | 24.633 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.991 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 618.62 | 7.96 | -74.7 | 24.633 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.991 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 619.89 | 7.96 | -74.7 | 24.633 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.991 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 620.29 | 7.96 | -74.7 | 24.633 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.991 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 621.78 | 7.96 | -74.7 | 24.632 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.992 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 621.96 | 7.96 | -74.7 | 24.632 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.992 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 621.67 | 7.96 | -74.7 | 24.632 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.992 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 621.12 | 7.96 | -74.7 | 24.632 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.992 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 620.28 | 7.96 | -74.7 | 24.632 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 11.992 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 621.68 | 7.96 | -74.7 | 24.632 | 5.4
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 11.992 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 622.15 | 7.96 | -74.7 | 24.631 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.69 | 2.83 | 11.992 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 622.76 | 7.96 | -74.7 | 24.631 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 11.991 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 622.66 | 7.96 | -74.7 | 24.631 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 11.991 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 622.96 | 7.96 | -74.7 | 24.631 | 5.42
2021-10-22 | 8:26 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 11.991 | 0.8 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 622.56 | 7.96 | -74.7 | 24.631 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 11.991 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 622.62 | 7.96 | -74.7 | 24.63 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.69 | 2.83 | 11.991 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 623.01 | 7.96 | -74.7 | 24.63 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 11.991 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 623.59 | 7.96 | -74.7 | 24.63 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.991 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 622.22 | 7.96 | -74.7 | 24.63 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.991 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 622.09 | 7.96 | -74.7 | 24.63 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.991 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 622.25 | 7.96 | -74.7 | 24.63 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.991 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 622.96 | 7.96 | -74.7 | 24.629 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.991 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 622.99 | 7.96 | -74.7 | 24.629 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.991 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 622.78 | 7.96 | -74.7 | 24.629 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.991 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 622.41 | 7.96 | -74.7 | 24.629 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.99 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 621.8 | 7.96 | -74.7 | 24.628 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.991 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 620.2 | 7.96 | -74.7 | 24.628 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.99 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 620.29 | 7.96 | -74.7 | 24.628 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.99 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 621.31 | 7.96 | -74.7 | 24.628 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.99 | 0.9 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 621.39 | 7.96 | -74.7 | 24.628 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.99 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 621.31 | 7.96 | -74.7 | 24.628 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.99 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 619.23 | 7.96 | -74.7 | 24.628 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.99 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 618.73 | 7.96 | -74.7 | 24.627 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.99 | 0.93 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 617.96 | 7.96 | -74.7 | 24.627 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.99 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 617.12 | 7.96 | -74.7 | 24.627 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.989 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 616.28 | 7.96 | -74.7 | 24.627 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.99 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 617.4 | 7.96 | -74.7 | 24.626 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.99 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 618.07 | 7.96 | -74.7 | 24.626 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.99 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 619.78 | 7.96 | -74.7 | 24.626 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.99 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 620.66 | 7.96 | -74.7 | 24.626 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.99 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 620.79 | 7.96 | -74.7 | 24.625 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.99 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 623.14 | 7.96 | -74.7 | 24.625 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.99 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 620.75 | 7.96 | -74.7 | 24.625 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.99 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 621.06 | 7.96 | -74.7 | 24.624 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.99 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 619.94 | 7.96 | -74.7 | 24.624 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.99 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 620.03 | 7.96 | -74.7 | 24.624 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.99 | 0.8 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 621.25 | 7.96 | -74.7 | 24.624 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.989 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 622 | 7.96 | -74.7 | 24.624 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.989 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 623.85 | 7.96 | -74.7 | 24.623 | 5.41
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.989 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 624.56 | 7.96 | -74.7 | 24.623 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.989 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 625.54 | 7.96 | -74.7 | 24.623 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.989 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 623.16 | 7.96 | -74.7 | 24.623 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.989 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 621.31 | 7.96 | -74.7 | 24.623 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.989 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 620.57 | 7.96 | -74.7 | 24.623 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.989 | 0.87 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 620.5 | 7.96 | -74.7 | 24.623 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 11.989 | 0.9 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 618.94 | 7.96 | -74.7 | 24.623 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 11.989 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 617.07 | 7.96 | -74.7 | 24.622 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 11.989 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 618 | 7.96 | -74.7 | 24.622 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.989 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 617.66 | 7.96 | -74.7 | 24.622 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.989 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 617.97 | 7.96 | -74.7 | 24.622 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 11.989 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 616.18 | 7.96 | -74.7 | 24.622 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.989 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 615.13 | 7.96 | -74.7 | 24.622 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.989 | 0.93 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 613.66 | 7.96 | -74.7 | 24.621 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.989 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 613.58 | 7.96 | -74.7 | 24.621 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.988 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 612.59 | 7.96 | -74.7 | 24.621 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.988 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 610.3 | 7.96 | -74.7 | 24.621 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.988 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 610.64 | 7.96 | -74.7 | 24.62 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.987 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 610.93 | 7.96 | -74.7 | 24.62 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.987 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 609.69 | 7.96 | -74.7 | 24.62 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.987 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 608.51 | 7.96 | -74.7 | 24.62 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.987 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 609.43 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.987 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 611.21 | 7.96 | -74.7 | 24.62 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.987 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 612.38 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.42
2021-10-22 | 8:27 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.987 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 612.87 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.42
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.986 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 613.44 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.42
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.986 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 613.95 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.42
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.985 | 0.82 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 612.66 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.42
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.985 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 612.58 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.42
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.985 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 612.57 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.42
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.985 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 614.91 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.984 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 618.1 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.984 | 0.87 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 618.45 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.983 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 619.2 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.983 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 618.56 | 7.96 | -74.7 | 24.619 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.983 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 620.12 | 7.96 | -74.7 | 24.618 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.983 | 0.94 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 622.16 | 7.96 | -74.7 | 24.618 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.983 | 0.94 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 622.53 | 7.96 | -74.7 | 24.618 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.983 | 0.96 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 622.39 | 7.96 | -74.7 | 24.618 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.983 | 0.97 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 622.99 | 7.96 | -74.7 | 24.617 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.983 | 0.99 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 623.7 | 7.96 | -74.7 | 24.617 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.983 | 0.98 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 625.52 | 7.96 | -74.7 | 24.617 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.982 | 1 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 629.85 | 7.96 | -74.7 | 24.616 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.982 | 0.99 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 632.84 | 7.96 | -74.7 | 24.616 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.982 | 0.99 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 633.08 | 7.96 | -74.7 | 24.616 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.982 | 0.97 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 632.56 | 7.96 | -74.7 | 24.616 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.982 | 0.97 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 632.89 | 7.96 | -74.7 | 24.615 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.982 | 0.94 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 633.7 | 7.96 | -74.7 | 24.615 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.981 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 636.32 | 7.96 | -74.7 | 24.615 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.981 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 639.87 | 7.96 | -74.7 | 24.615 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.981 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 640.35 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.981 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 638.9 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.981 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 640.47 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.982 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 640.4 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.982 | 0.81 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 642.1 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.982 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 642.5 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.982 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 642.32 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.982 | 0.79 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 640.3 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.982 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 639.55 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.982 | 0.76 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 639.39 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.981 | 0.76 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 637.92 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.981 | 0.75 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.123 | 637.4 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.981 | 0.75 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 636.83 | 7.96 | -74.7 | 24.614 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.981 | 0.78 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 634.77 | 7.96 | -74.7 | 24.613 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.981 | 0.79 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 633.31 | 7.96 | -74.7 | 24.613 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.981 | 0.8 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.124 | 631.11 | 7.96 | -74.7 | 24.613 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.981 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 628.31 | 7.96 | -74.7 | 24.613 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.981 | 0.83 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 626.27 | 7.96 | -74.7 | 24.612 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.98 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.125 | 624.84 | 7.96 | -74.7 | 24.612 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.981 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 622.67 | 7.96 | -74.7 | 24.612 | 5.39
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.981 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 620.81 | 7.96 | -74.7 | 24.611 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.981 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 618.19 | 7.96 | -74.7 | 24.611 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.981 | 0.9 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 617.36 | 7.96 | -74.7 | 24.611 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.981 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 617.11 | 7.96 | -74.7 | 24.61 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.981 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 616.78 | 7.96 | -74.7 | 24.61 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.981 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 616.79 | 7.96 | -74.7 | 24.609 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.98 | 0.9 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 615.68 | 7.96 | -74.7 | 24.609 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 11.979 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 615.89 | 7.96 | -74.7 | 24.609 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 11.979 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 615.97 | 7.96 | -74.7 | 24.608 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.69 | 2.84 | 11.979 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 615.36 | 7.96 | -74.7 | 24.608 | 5.4
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.7 | 2.86 | 11.979 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 614.79 | 7.96 | -74.7 | 24.608 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.979 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 615.28 | 7.96 | -74.7 | 24.608 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.979 | 0.87 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 613.81 | 7.96 | -74.7 | 24.607 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.978 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 613.5 | 7.96 | -74.7 | 24.607 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.69 | 2.85 | 11.978 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 614.34 | 7.96 | -74.7 | 24.607 | 5.41
2021-10-22 | 8:28 | 0 | Default | 0.7 | 2.88 | 11.978 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 615.13 | 7.96 | -74.7 | 24.606 | 5.41
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.977 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.126 | 615.61 | 7.96 | -74.7 | 24.606 | 5.41
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.977 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 612.77 | 7.96 | -74.7 | 24.606 | 5.41
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.976 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 611.28 | 7.96 | -74.7 | 24.606 | 5.41
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.976 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 611.93 | 7.96 | -74.6 | 24.605 | 5.41
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.976 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 610.22 | 7.96 | -74.7 | 24.605 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.976 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 608.75 | 7.96 | -74.7 | 24.605 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.976 | 0.85 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 608.7 | 7.96 | -74.7 | 24.605 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.977 | 0.86 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 608.55 | 7.96 | -74.7 | 24.604 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.976 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.129 | 609.26 | 7.96 | -74.7 | 24.604 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.974 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.129 | 610.39 | 7.96 | -74.7 | 24.604 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.974 | 0.93 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 610.09 | 7.96 | -74.7 | 24.604 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.974 | 0.95 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.129 | 610.17 | 7.96 | -74.7 | 24.603 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.974 | 0.97 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.129 | 609.62 | 7.96 | -74.7 | 24.603 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.974 | 0.98 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.129 | 609.5 | 7.96 | -74.7 | 24.603 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.973 | 0.99 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.129 | 609.24 | 7.96 | -74.7 | 24.603 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.973 | 1 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.129 | 609.18 | 7.96 | -74.7 | 24.602 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.972 | 1 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 609.55 | 7.96 | -74.7 | 24.602 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.973 | 1 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 609.3 | 7.96 | -74.7 | 24.602 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.973 | 1.02 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 609.06 | 7.96 | -74.7 | 24.602 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.973 | 1.03 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 610.29 | 7.96 | -74.7 | 24.601 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.973 | 1.01 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 610.33 | 7.96 | -74.7 | 24.601 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.974 | 1.03 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 608.03 | 7.96 | -74.6 | 24.601 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.974 | 1.03 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 607.33 | 7.96 | -74.7 | 24.601 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.974 | 1 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 607.3 | 7.96 | -74.7 | 24.6 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.974 | 1 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 605.6 | 7.96 | -74.6 | 24.6 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.974 | 0.99 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 606.63 | 7.96 | -74.7 | 24.6 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.974 | 0.96 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 607.46 | 7.96 | -74.7 | 24.6 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.974 | 0.94 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 607.91 | 7.96 | -74.6 | 24.6 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.975 | 0.94 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.133 | 607.29 | 7.96 | -74.6 | 24.599 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.975 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.133 | 607.81 | 7.96 | -74.6 | 24.599 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.975 | 0.9 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 608.5 | 7.96 | -74.6 | 24.599 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.975 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 608.63 | 7.96 | -74.6 | 24.599 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.976 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 609.33 | 7.96 | -74.6 | 24.599 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.976 | 0.87 | 0.67 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 607.33 | 7.96 | -74.6 | 24.599 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.976 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.129 | 608.15 | 7.96 | -74.6 | 24.598 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.976 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 608.99 | 7.96 | -74.6 | 24.598 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.976 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 609.73 | 7.96 | -74.6 | 24.598 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.976 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 608.45 | 7.96 | -74.6 | 24.598 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.977 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 608.14 | 7.96 | -74.6 | 24.597 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.978 | 0.94 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 607.4 | 7.96 | -74.6 | 24.597 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.979 | 0.94 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 606.9 | 7.96 | -74.6 | 24.597 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.979 | 0.96 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 606.57 | 7.96 | -74.6 | 24.597 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.979 | 0.96 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 607.79 | 7.96 | -74.6 | 24.597 | 5.4
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.979 | 0.98 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 608.35 | 7.96 | -74.6 | 24.596 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.978 | 1.01 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 608.61 | 7.96 | -74.6 | 24.596 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.978 | 1.02 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 609.06 | 7.96 | -74.6 | 24.596 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.979 | 1.01 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 609.62 | 7.96 | -74.7 | 24.596 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.98 | 1.04 | 0.74 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.133 | 609.95 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.98 | 1.05 | 0.74 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 611.28 | 7.96 | -74.6 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.98 | 1.03 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 610.96 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.98 | 1.03 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 611.25 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.981 | 1.03 | 0.73 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 610.73 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.981 | 1.01 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 611.02 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.982 | 1 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.129 | 611.77 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.982 | 1.01 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 612.25 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.981 | 0.99 | 0.72 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 613.39 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.981 | 0.96 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 613.16 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:29 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.98 | 0.97 | 0.71 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 611.66 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.98 | 0.94 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 610.35 | 7.96 | -74.7 | 24.595 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.979 | 0.92 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 609.19 | 7.96 | -74.7 | 24.594 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.979 | 0.93 | 0.7 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 609.07 | 7.96 | -74.7 | 24.594 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.979 | 0.91 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 608.01 | 7.96 | -74.7 | 24.594 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.978 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 608.51 | 7.96 | -74.7 | 24.594 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.978 | 0.9 | 0.69 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.129 | 608.55 | 7.96 | -74.7 | 24.594 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.978 | 0.89 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 607.17 | 7.96 | -74.7 | 24.593 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.978 | 0.87 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.127 | 606.69 | 7.96 | -74.7 | 24.593 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.977 | 0.88 | 0.68 | 96.5 | 6.83 | 28.47 | 44.128 | 607.98 | 7.96 | -74.7 | 24.593 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.978 | 0.84 | 0.66 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.129 | 615.21 | 7.96 | -74.7 | 24.592 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.977 | 0.79 | 0.65 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.13 | 623.25 | 7.96 | -74.6 | 24.592 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.977 | 0.77 | 0.64 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.131 | 632 | 7.96 | -74.6 | 24.592 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.977 | 0.74 | 0.63 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.132 | 641.68 | 7.96 | -74.6 | 24.592 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.976 | 0.69 | 0.61 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.133 | 652.61 | 7.96 | -74.6 | 24.591 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.976 | 0.67 | 0.6 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.134 | 663.3 | 7.96 | -74.6 | 24.591 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.976 | 0.67 | 0.6 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.135 | 673.99 | 7.96 | -74.6 | 24.591 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.976 | 0.62 | 0.58 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.136 | 683.36 | 7.96 | -74.6 | 24.59 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.976 | 0.59 | 0.57 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.138 | 692.91 | 7.96 | -74.6 | 24.59 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.976 | 0.57 | 0.56 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.139 | 704.34 | 7.96 | -74.5 | 24.589 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.977 | 0.52 | 0.55 | 96.5 | 6.83 | 28.48 | 44.142 | 713.52 | 7.96 | -74.5 | 24.589 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.976 | 0.48 | 0.53 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.143 | 726.41 | 7.96 | -74.5 | 24.588 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.976 | 0.45 | 0.52 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.145 | 739.34 | 7.96 | -74.5 | 24.588 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.977 | 0.4 | 0.5 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.146 | 750.54 | 7.96 | -74.5 | 24.587 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.977 | 0.35 | 0.49 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.148 | 760.49 | 7.96 | -74.5 | 24.587 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.977 | 0.33 | 0.48 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.148 | 764.41 | 7.96 | -74.4 | 24.586 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.977 | 0.28 | 0.46 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.148 | 768.85 | 7.96 | -74.4 | 24.586 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.977 | 0.24 | 0.45 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.148 | 772.55 | 7.96 | -74.4 | 24.585 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.977 | 0.2 | 0.43 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.15 | 775.64 | 7.96 | -74.4 | 24.585 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.978 | 0.17 | 0.42 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.15 | 779.7 | 7.96 | -74.4 | 24.585 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.978 | 0.15 | 0.41 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.15 | 786.48 | 7.96 | -74.3 | 24.584 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.978 | 0.14 | 0.41 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.15 | 794.94 | 7.96 | -74.3 | 24.584 | 5.39 | 798.972 | 0.74247 | 0.087033
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.979 | 0.13 | 0.41 | 96.5 | 6.83 | 28.49 | 44.151 | 802.98 | 7.96 | -74.3 | 24.584 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.98 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.83 | 28.49 | 44.151 | 809.27 | 7.96 | -74.3 | 24.584 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.98 | 0.1 | 0.39 | 96.6 | 6.83 | 28.49 | 44.152 | 814.96 | 7.96 | -74.3 | 24.584 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.981 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.152 | 822.08 | 7.96 | -74.2 | 24.584 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.981 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.152 | 827.13 | 7.96 | -74.2 | 24.584 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.982 | 0.04 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.151 | 828.67 | 7.96 | -74.2 | 24.584 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.983 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.151 | 832.95 | 7.96 | -74.2 | 24.584 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.984 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.152 | 836.44 | 7.96 | -74.2 | 24.583 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.985 | 0.01 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.153 | 841.53 | 7.96 | -74.2 | 24.583 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.985 | 0.02 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.153 | 846.19 | 7.95 | -74.2 | 24.583 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.986 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.153 | 846.29 | 7.95 | -74.2 | 24.583 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.986 | 0.02 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.154 | 847.04 | 7.95 | -74.2 | 24.583 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.986 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.154 | 848.17 | 7.95 | -74.1 | 24.583 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.986 | 0.04 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.154 | 844.01 | 7.95 | -74.1 | 24.583 | 5.41
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.987 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.154 | 840.53 | 7.95 | -74.1 | 24.583 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.987 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.154 | 839.14 | 7.95 | -74.1 | 24.582 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.988 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.49 | 44.154 | 838.45 | 7.95 | -74.1 | 24.582 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.988 | 0.07 | 0.38 | 96.7 | 6.84 | 28.49 | 44.155 | 835.59 | 7.95 | -74.1 | 24.582 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.988 | 0.08 | 0.38 | 96.7 | 6.84 | 28.49 | 44.156 | 832.14 | 7.95 | -74.1 | 24.581 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.988 | 0.1 | 0.39 | 96.7 | 6.84 | 28.5 | 44.157 | 829.28 | 7.95 | -74.1 | 24.581 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.988 | 0.08 | 0.39 | 96.7 | 6.84 | 28.5 | 44.157 | 829.2 | 7.95 | -74.1 | 24.581 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.79 | 3.24 | 11.989 | 0.08 | 0.38 | 96.7 | 6.84 | 28.5 | 44.157 | 827.69 | 7.95 | -74.1 | 24.58 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.988 | 0.1 | 0.39 | 96.7 | 6.84 | 28.5 | 44.158 | 824.33 | 7.95 | -74.1 | 24.58 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.988 | 0.11 | 0.4 | 96.7 | 6.84 | 28.5 | 44.159 | 819.87 | 7.95 | -74.1 | 24.579 | 5.4
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 11.989 | 0.09 | 0.39 | 96.7 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 816.72 | 7.95 | -74.1 | 24.579 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.989 | 0.1 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 817.14 | 7.95 | -74 | 24.579 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.989 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 814.9 | 7.95 | -74 | 24.579 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.988 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 814.4 | 7.95 | -74 | 24.579 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.987 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 813.25 | 7.95 | -74 | 24.578 | 5.39
2021-10-22 | 8:30 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.987 | 0.1 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 811.11 | 7.95 | -74 | 24.578 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.987 | 0.08 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 808.82 | 7.95 | -74 | 24.578 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.987 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 807.34 | 7.95 | -74 | 24.578 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.986 | 0.04 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 805.22 | 7.95 | -74 | 24.578 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.987 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.159 | 804.29 | 7.95 | -74 | 24.578 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.987 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 803.2 | 7.95 | -74 | 24.578 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.987 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 801.69 | 7.95 | -74 | 24.577 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.987 | 0.05 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.159 | 798.71 | 7.95 | -74 | 24.577 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.987 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.159 | 797.42 | 7.95 | -74 | 24.577 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.986 | 0.04 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.159 | 798.77 | 7.95 | -74 | 24.577 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.985 | 0.07 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 800.12 | 7.95 | -74 | 24.576 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.985 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.159 | 801.06 | 7.95 | -74 | 24.576 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.983 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 801.55 | 7.95 | -74 | 24.576 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.981 | 0.08 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 801.22 | 7.95 | -74 | 24.576 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.979 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 800.74 | 7.95 | -74 | 24.575 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.977 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 799.65 | 7.95 | -74 | 24.575 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.975 | 0.1 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 798.63 | 7.95 | -74 | 24.575 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.973 | 0.11 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 798.85 | 7.95 | -74 | 24.575 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.971 | 0.11 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 799.01 | 7.95 | -74 | 24.575 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.969 | 0.11 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 798.09 | 7.95 | -74 | 24.574 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.968 | 0.11 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 798.3 | 7.95 | -74 | 24.574 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.966 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 798.28 | 7.95 | -74 | 24.574 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.965 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 799.29 | 7.95 | -73.9 | 24.574 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.964 | 0.13 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 800.08 | 7.95 | -73.9 | 24.574 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.962 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 798.79 | 7.95 | -73.9 | 24.573 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.961 | 0.13 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 796.81 | 7.95 | -73.9 | 24.573 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.96 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 795.52 | 7.95 | -73.9 | 24.573 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.96 | 0.1 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 795.83 | 7.95 | -73.9 | 24.573 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.96 | 0.1 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.163 | 795.08 | 7.95 | -73.9 | 24.572 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.959 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 794.15 | 7.95 | -73.9 | 24.572 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.958 | 0.05 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.163 | 795.07 | 7.95 | -73.9 | 24.572 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.958 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 794.13 | 7.95 | -73.9 | 24.572 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.958 | 0.04 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 792.98 | 7.95 | -73.9 | 24.572 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.957 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 792.53 | 7.95 | -73.9 | 24.571 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.956 | 0.02 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.163 | 792.85 | 7.95 | -73.9 | 24.571 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.956 | 0 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.163 | 791.1 | 7.95 | -73.9 | 24.571 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.956 | 0.01 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 790.71 | 7.95 | -73.9 | 24.571 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.957 | 0 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.163 | 789.06 | 7.95 | -73.9 | 24.571 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.958 | -0.02 | 0.35 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 785.73 | 7.95 | -73.9 | 24.571 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.958 | 0 | 0.35 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.163 | 784.03 | 7.95 | -73.9 | 24.57 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.959 | 0.01 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.163 | 784.84 | 7.95 | -73.9 | 24.57 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.96 | 0 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 781.99 | 7.95 | -73.9 | 24.57 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.96 | 0 | 0.35 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 780.35 | 7.95 | -73.9 | 24.569 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.959 | 0.02 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 780.45 | 7.95 | -73.9 | 24.569 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.96 | 0.02 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 780.54 | 7.95 | -73.9 | 24.569 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.96 | 0.01 | 0.36 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 781.61 | 7.95 | -73.9 | 24.568 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.96 | 0.03 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 782.09 | 7.95 | -73.9 | 24.568 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.96 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 781.96 | 7.95 | -73.9 | 24.568 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.96 | 0.05 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 783.56 | 7.95 | -73.9 | 24.568 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.961 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 780.92 | 7.95 | -73.9 | 24.567 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.962 | 0.08 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 780.99 | 7.95 | -73.9 | 24.567 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.963 | 0.08 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 779.59 | 7.95 | -73.9 | 24.567 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.964 | 0.1 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 779.63 | 7.95 | -73.9 | 24.567 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.965 | 0.11 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.16 | 781.3 | 7.95 | -73.9 | 24.566 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.967 | 0.11 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 782.24 | 7.95 | -73.9 | 24.566 | 5.39
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.968 | 0.13 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 780.23 | 7.95 | -73.9 | 24.566 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.97 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 780.86 | 7.95 | -73.9 | 24.566 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.971 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 778.59 | 7.95 | -73.9 | 24.566 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.972 | 0.13 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 777.19 | 7.95 | -73.9 | 24.566 | 5.41
2021-10-22 | 8:31 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.973 | 0.11 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 776.24 | 7.95 | -73.9 | 24.566 | 5.41
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.974 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.161 | 775.16 | 7.95 | -73.9 | 24.565 | 5.41
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.975 | 0.11 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 774.69 | 7.95 | -73.9 | 24.565 | 5.41
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.976 | 0.1 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.163 | 772.78 | 7.95 | -73.9 | 24.565 | 5.41
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.977 | 0.08 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.162 | 772.14 | 7.95 | -73.9 | 24.564 | 5.41
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.978 | 0.08 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.163 | 772.81 | 7.95 | -73.9 | 24.564 | 5.41
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.978 | 0.08 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 772.42 | 7.95 | -73.9 | 24.564 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.979 | 0.07 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 772.96 | 7.95 | -73.9 | 24.563 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.98 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 774.15 | 7.95 | -73.9 | 24.563 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.981 | 0.07 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 773.62 | 7.95 | -73.9 | 24.563 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.981 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 774.2 | 7.95 | -73.9 | 24.563 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.982 | 0.05 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 775.28 | 7.95 | -73.9 | 24.563 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.983 | 0.06 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 776.46 | 7.95 | -73.9 | 24.562 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.983 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 778.76 | 7.95 | -73.9 | 24.562 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.984 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 780.4 | 7.95 | -73.9 | 24.562 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.984 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 781.51 | 7.95 | -73.9 | 24.561 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.984 | 0.11 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 782.41 | 7.95 | -73.8 | 24.561 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.984 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 784.09 | 7.95 | -73.8 | 24.561 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.984 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 785.1 | 7.95 | -73.8 | 24.561 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 11.984 | 0.13 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 785.97 | 7.95 | -73.8 | 24.561 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.984 | 0.16 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 787.13 | 7.95 | -73.8 | 24.561 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.984 | 0.15 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 788.52 | 7.95 | -73.8 | 24.561 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.984 | 0.17 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 787.34 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 11.983 | 0.17 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 787.48 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.983 | 0.18 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 787.08 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.983 | 0.17 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 786.94 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.984 | 0.15 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 787.45 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.984 | 0.16 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 787.61 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.984 | 0.16 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 785.98 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.985 | 0.16 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 784.06 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.985 | 0.14 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 783.33 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.986 | 0.13 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 781.83 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.986 | 0.13 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.164 | 781.67 | 7.95 | -73.8 | 24.56 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.987 | 0.11 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 780.55 | 7.95 | -73.8 | 24.559 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.988 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 780.71 | 7.95 | -73.8 | 24.559 | 5.4
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 779.88 | 7.95 | -73.8 | 24.559 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.989 | 0.09 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 778.59 | 7.95 | -73.8 | 24.559 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.989 | 0.08 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 779.64 | 7.95 | -73.8 | 24.558 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.989 | 0.07 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 779.62 | 7.95 | -73.8 | 24.558 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.989 | 0.07 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 778.19 | 7.95 | -73.8 | 24.558 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.989 | 0.05 | 0.37 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 775.77 | 7.95 | -73.8 | 24.558 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | 0.05 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.169 | 772.03 | 7.95 | -73.8 | 24.557 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.989 | 0.07 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.169 | 771.03 | 7.95 | -73.8 | 24.557 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.988 | 0.08 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.169 | 771.16 | 7.95 | -73.8 | 24.557 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.988 | 0.07 | 0.38 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.169 | 772.73 | 7.95 | -73.8 | 24.556 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.988 | 0.1 | 0.39 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.169 | 772.37 | 7.95 | -73.8 | 24.556 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.988 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 771.71 | 7.95 | -73.8 | 24.556 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.988 | 0.12 | 0.4 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 772.52 | 7.95 | -73.8 | 24.556 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.988 | 0.14 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 771.68 | 7.95 | -73.8 | 24.555 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.988 | 0.16 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 771.61 | 7.95 | -73.8 | 24.555 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.988 | 0.17 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 771.81 | 7.95 | -73.8 | 24.555 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.988 | 0.17 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 772.46 | 7.95 | -73.8 | 24.555 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.989 | 0.19 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 772.98 | 7.95 | -73.8 | 24.555 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.989 | 0.18 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 771.59 | 7.95 | -73.8 | 24.555 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.988 | 0.19 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 772.57 | 7.95 | -73.8 | 24.554 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.988 | 0.2 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 772.79 | 7.95 | -73.8 | 24.554 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.989 | 0.21 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 773.63 | 7.95 | -73.8 | 24.554 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.989 | 0.2 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 775.74 | 7.95 | -73.8 | 24.554 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.988 | 0.2 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 774.87 | 7.95 | -73.8 | 24.554 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.988 | 0.21 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 772.5 | 7.95 | -73.8 | 24.553 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.988 | 0.21 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 772.79 | 7.95 | -73.8 | 24.553 | 5.39
2021-10-22 | 8:32 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.988 | 0.2 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 773.15 | 7.95 | -73.8 | 24.553 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.988 | 0.19 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 772.93 | 7.95 | -73.8 | 24.553 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.988 | 0.19 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 772.56 | 7.95 | -73.8 | 24.552 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.988 | 0.18 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.165 | 772.35 | 7.95 | -73.8 | 24.552 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | 0.14 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 772.62 | 7.95 | -73.8 | 24.552 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | 0.15 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 772.67 | 7.95 | -73.8 | 24.552 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.987 | 0.14 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 772.21 | 7.95 | -73.8 | 24.552 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.987 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 772.21 | 7.95 | -73.8 | 24.551 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.987 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 770.68 | 7.95 | -73.8 | 24.551 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.987 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 771.13 | 7.95 | -73.8 | 24.551 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.987 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 771.07 | 7.95 | -73.8 | 24.551 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.987 | 0.08 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 769.57 | 7.95 | -73.8 | 24.55 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.986 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 770.66 | 7.95 | -73.8 | 24.551 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.986 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 771.72 | 7.95 | -73.8 | 24.55 | 5.4
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.986 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 772 | 7.95 | -73.8 | 24.55 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.986 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 769.48 | 7.95 | -73.8 | 24.55 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.986 | 0.15 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 768.22 | 7.95 | -73.8 | 24.55 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.986 | 0.16 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 769.61 | 7.95 | -73.8 | 24.55 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.987 | 0.16 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 768.84 | 7.95 | -73.8 | 24.549 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.987 | 0.17 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 766.93 | 7.95 | -73.8 | 24.549 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.988 | 0.2 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 767.17 | 7.95 | -73.8 | 24.549 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.988 | 0.2 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 766.84 | 7.95 | -73.8 | 24.548 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.988 | 0.2 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 767.79 | 7.95 | -73.8 | 24.548 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.988 | 0.23 | 0.44 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 769.24 | 7.95 | -73.8 | 24.548 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.987 | 0.21 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 770.29 | 7.95 | -73.8 | 24.547 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | 0.22 | 0.44 | 96.6 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 771.11 | 7.95 | -73.8 | 24.547 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.987 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 771.59 | 7.95 | -73.8 | 24.547 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.987 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 771.38 | 7.95 | -73.8 | 24.547 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.986 | 0.22 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 771.54 | 7.95 | -73.8 | 24.547 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.986 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.169 | 774.69 | 7.95 | -73.8 | 24.547 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.986 | 0.22 | 0.44 | 96.6 | 6.84 | 28.51 | 44.169 | 776.07 | 7.95 | -73.8 | 24.547 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.986 | 0.22 | 0.44 | 96.6 | 6.84 | 28.51 | 44.169 | 775.83 | 7.95 | -73.8 | 24.547 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.986 | 0.21 | 0.43 | 96.6 | 6.84 | 28.51 | 44.169 | 776.14 | 7.95 | -73.8 | 24.546 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.986 | 0.2 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.169 | 775.73 | 7.95 | -73.8 | 24.546 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.985 | 0.19 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 776.56 | 7.95 | -73.8 | 24.546 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.986 | 0.17 | 0.42 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 776.49 | 7.95 | -73.8 | 24.546 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.986 | 0.14 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.169 | 777.46 | 7.95 | -73.8 | 24.546 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.985 | 0.14 | 0.41 | 96.6 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 776.64 | 7.95 | -73.8 | 24.546 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.985 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 775.36 | 7.95 | -73.8 | 24.545 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.985 | 0.09 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 775.45 | 7.95 | -73.8 | 24.545 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.985 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.166 | 774.78 | 7.95 | -73.8 | 24.545 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.985 | 0.09 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.167 | 775.21 | 7.95 | -73.8 | 24.545 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.985 | 0.08 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 774.53 | 7.95 | -73.8 | 24.544 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.985 | 0.08 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 771.71 | 7.95 | -73.8 | 24.544 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.985 | 0.09 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.168 | 769.65 | 7.95 | -73.8 | 24.544 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.985 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.169 | 769.8 | 7.95 | -73.8 | 24.544 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.985 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 770.06 | 7.95 | -73.8 | 24.543 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.985 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 769.05 | 7.95 | -73.8 | 24.543 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.985 | 0.14 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 769.7 | 7.95 | -73.8 | 24.543 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.985 | 0.15 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 768.85 | 7.95 | -73.8 | 24.543 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.985 | 0.14 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 767.7 | 7.95 | -73.8 | 24.543 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.985 | 0.16 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 767.72 | 7.95 | -73.8 | 24.543 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.985 | 0.18 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 767.08 | 7.95 | -73.8 | 24.542 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.986 | 0.18 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 766.59 | 7.95 | -73.8 | 24.542 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.79 | 3.23 | 11.986 | 0.17 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 764.72 | 7.95 | -73.8 | 24.542 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.8 | 3.26 | 11.986 | 0.19 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 763.25 | 7.95 | -73.8 | 24.542 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.986 | 0.21 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 762.48 | 7.95 | -73.8 | 24.541 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.987 | 0.21 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 764.87 | 7.95 | -73.8 | 24.541 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.987 | 0.22 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.169 | 764.54 | 7.95 | -73.8 | 24.541 | 5.39
2021-10-22 | 8:33 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.987 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.5 | 44.169 | 765.19 | 7.95 | -73.8 | 24.54 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.987 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 764.02 | 7.95 | -73.8 | 24.54 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.987 | 0.2 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.169 | 762.86 | 7.95 | -73.8 | 24.54 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.987 | 0.19 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 763.52 | 7.95 | -73.8 | 24.539 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.987 | 0.19 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 761.59 | 7.95 | -73.8 | 24.539 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.988 | 0.17 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 762.03 | 7.95 | -73.8 | 24.539 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.988 | 0.15 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 761.99 | 7.95 | -73.8 | 24.538 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.988 | 0.16 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 763.69 | 7.95 | -73.8 | 24.538 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.988 | 0.16 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 764.45 | 7.95 | -73.8 | 24.538 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.988 | 0.12 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 764.6 | 7.95 | -73.8 | 24.538 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.988 | 0.12 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 766.12 | 7.95 | -73.8 | 24.537 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.988 | 0.13 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 767.01 | 7.95 | -73.8 | 24.537 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.988 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.173 | 766.89 | 7.95 | -73.8 | 24.537 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.988 | 0.09 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.173 | 766.59 | 7.95 | -73.8 | 24.537 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.988 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 767.19 | 7.95 | -73.8 | 24.537 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 767.74 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.988 | 0.09 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 769.89 | 7.95 | -73.8 | 24.537 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.988 | 0.09 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 769.57 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | 0.11 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 769.68 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.989 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 770.15 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.989 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 771.42 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.99 | 0.13 | 0.4 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 770.44 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.989 | 0.15 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 769.23 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.988 | 0.16 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 768.3 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.987 | 0.19 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 768.64 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.4
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.986 | 0.21 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 769.73 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.78 | 3.2 | 11.986 | 0.21 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 771.7 | 7.95 | -73.8 | 24.536 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.986 | 0.21 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 768.89 | 7.95 | -73.8 | 24.535 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.987 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 767.61 | 7.95 | -73.8 | 24.535 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.987 | 0.24 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 767.88 | 7.95 | -73.8 | 24.535 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.988 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 766.55 | 7.95 | -73.8 | 24.535 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.988 | 0.22 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 766.75 | 7.95 | -73.8 | 24.535 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.988 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 767.69 | 7.95 | -73.8 | 24.535 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.988 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 769.05 | 7.95 | -73.8 | 24.534 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.988 | 0.22 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 769.02 | 7.95 | -73.8 | 24.534 | 5.38
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.989 | 0.22 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.169 | 767.75 | 7.95 | -73.8 | 24.534 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.989 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 767.27 | 7.95 | -73.8 | 24.534 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.989 | 0.21 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.17 | 766.7 | 7.95 | -73.8 | 24.533 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.99 | 0.19 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 766.81 | 7.95 | -73.8 | 24.533 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.99 | 0.19 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 766.05 | 7.95 | -73.8 | 24.533 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.99 | 0.18 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 765.25 | 7.95 | -73.8 | 24.533 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.99 | 0.15 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 763.57 | 7.95 | -73.8 | 24.532 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.991 | 0.16 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 765.08 | 7.95 | -73.8 | 24.532 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.991 | 0.16 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 765.47 | 7.95 | -73.8 | 24.532 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.992 | 0.14 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 765.51 | 7.95 | -73.8 | 24.532 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.992 | 0.14 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 766.63 | 7.95 | -73.8 | 24.532 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.992 | 0.15 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 766.24 | 7.95 | -73.8 | 24.531 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.993 | 0.15 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 765.92 | 7.95 | -73.8 | 24.531 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.993 | 0.14 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 764.59 | 7.95 | -73.8 | 24.531 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.994 | 0.16 | 0.41 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 764.9 | 7.95 | -73.8 | 24.531 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.71 | 2.9 | 11.994 | 0.18 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 764.86 | 7.95 | -73.8 | 24.531 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.994 | 0.18 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 766 | 7.95 | -73.8 | 24.531 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.995 | 0.19 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 766.03 | 7.95 | -73.8 | 24.53 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.995 | 0.22 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 765.42 | 7.95 | -73.8 | 24.53 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.996 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 764.09 | 7.95 | -73.8 | 24.53 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.996 | 0.22 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 763.55 | 7.95 | -73.8 | 24.53 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.996 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.173 | 766.46 | 7.95 | -73.8 | 24.53 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.996 | 0.25 | 0.45 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.173 | 768.7 | 7.95 | -73.8 | 24.53 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.996 | 0.25 | 0.45 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 769.5 | 7.95 | -73.8 | 24.529 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.996 | 0.24 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 767.41 | 7.95 | -73.8 | 24.529 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.996 | 0.24 | 0.45 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.173 | 766.62 | 7.95 | -73.8 | 24.529 | 5.39
2021-10-22 | 8:34 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.998 | 0.24 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.174 | 766.85 | 7.95 | -73.8 | 24.529 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.998 | 0.23 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.173 | 766.21 | 7.95 | -73.8 | 24.529 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12 | 0.22 | 0.44 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.172 | 766.42 | 7.95 | -73.8 | 24.529 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.001 | 0.2 | 0.43 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.171 | 767.3 | 7.95 | -73.8 | 24.528 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.001 | 0.17 | 0.42 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.173 | 774.15 | 7.95 | -73.8 | 24.528 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.001 | 0.1 | 0.39 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.175 | 800.35 | 7.95 | -73.7 | 24.528 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.001 | 0.03 | 0.37 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.178 | 830.77 | 7.95 | -73.7 | 24.528 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 12.001 | -0.02 | 0.35 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.18 | 856.31 | 7.95 | -73.7 | 24.528 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12 | -0.07 | 0.33 | 96.5 | 6.84 | 28.51 | 44.182 | 880.49 | 7.95 | -73.7 | 24.527 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.001 | -0.13 | 0.31 | 96.5 | 6.84 | 28.52 | 44.183 | 902.11 | 7.95 | -73.7 | 24.527 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.001 | -0.17 | 0.29 | 96.5 | 6.84 | 28.52 | 44.185 | 922.91 | 7.95 | -73.6 | 24.526 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12 | -0.22 | 0.28 | 96.5 | 6.84 | 28.52 | 44.187 | 939.97 | 7.95 | -73.6 | 24.525 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.999 | -0.27 | 0.26 | 96.5 | 6.84 | 28.52 | 44.189 | 959.58 | 7.94 | -73.6 | 24.525 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.999 | -0.31 | 0.24 | 96.5 | 6.84 | 28.52 | 44.191 | 980 | 7.94 | -73.6 | 24.524 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.998 | -0.33 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.52 | 44.193 | 995.58 | 7.94 | -73.5 | 24.523 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.997 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.52 | 44.196 | 1010.83 | 7.94 | -73.5 | 24.522 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.996 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 1029.98 | 7.94 | -73.5 | 24.521 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.995 | -0.44 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 1047.54 | 7.94 | -73.5 | 24.52 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.993 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 1065.29 | 7.94 | -73.5 | 24.52 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.991 | -0.48 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.53 | 44.198 | 1062.01 | 7.94 | -73.4 | 24.519 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.989 | -0.5 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1050.4 | 7.94 | -73.4 | 24.518 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.987 | -0.53 | 0.16 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1039.47 | 7.94 | -73.4 | 24.518 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.985 | -0.55 | 0.16 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1035.11 | 7.94 | -73.4 | 24.518 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.984 | -0.56 | 0.15 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.198 | 1032 | 7.94 | -73.3 | 24.517 | 5.4
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.983 | -0.54 | 0.16 | 96.5 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1025.56 | 7.94 | -73.3 | 24.517 | 5.4
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.982 | -0.5 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1022.59 | 7.94 | -73.3 | 24.517 | 5.4
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.982 | -0.49 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1022.15 | 7.94 | -73.3 | 24.517 | 5.4
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.981 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1021.07 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.4
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.98 | -0.47 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1018.15 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.4
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.979 | -0.47 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1019.01 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.4
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.979 | -0.47 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1021.34 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.4 | 956.8932 | 0.7504 | -0.43569
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.979 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.197 | 1021.06 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.4
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.978 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.198 | 1019.97 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.4
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.977 | -0.47 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.198 | 1018 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.975 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.198 | 1016.69 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.974 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 1012.84 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.972 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.198 | 1013.44 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.971 | -0.5 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.198 | 1009.52 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.969 | -0.5 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 1004.95 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.967 | -0.5 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 1005.09 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.966 | -0.52 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 1002.49 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.964 | -0.52 | 0.16 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.2 | 999.24 | 7.94 | -73.2 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.962 | -0.51 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 996.05 | 7.94 | -73.1 | 24.517 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.96 | -0.52 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 993.09 | 7.94 | -73.1 | 24.516 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.958 | -0.54 | 0.16 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.199 | 989.27 | 7.94 | -73.1 | 24.516 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.956 | -0.53 | 0.16 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.2 | 986.86 | 7.94 | -73.1 | 24.516 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.954 | -0.52 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.2 | 985 | 7.94 | -73.1 | 24.516 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.953 | -0.52 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.201 | 981.24 | 7.94 | -73.1 | 24.515 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.952 | -0.52 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.201 | 978.47 | 7.94 | -73.1 | 24.515 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.952 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.202 | 978.06 | 7.94 | -73.1 | 24.515 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.952 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.202 | 977.86 | 7.94 | -73.1 | 24.515 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.951 | -0.49 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.201 | 975.22 | 7.94 | -73.1 | 24.514 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.951 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.202 | 971.61 | 7.94 | -73.1 | 24.514 | 5.38
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.951 | -0.44 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.202 | 969.49 | 7.94 | -73.1 | 24.514 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.951 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.202 | 966.26 | 7.94 | -73.1 | 24.514 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.952 | -0.45 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.203 | 965.47 | 7.94 | -73.1 | 24.513 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.953 | -0.42 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.203 | 964.51 | 7.94 | -73.1 | 24.513 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.954 | -0.42 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.203 | 965.75 | 7.94 | -73.1 | 24.513 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.955 | -0.43 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.203 | 967.64 | 7.94 | -73.1 | 24.513 | 5.39
2021-10-22 | 8:35 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.957 | -0.41 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.204 | 966.79 | 7.94 | -73 | 24.512 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.958 | -0.41 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.203 | 964.99 | 7.94 | -73 | 24.512 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.959 | -0.42 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.204 | 964.77 | 7.94 | -73 | 24.512 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.959 | -0.44 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.204 | 965.22 | 7.94 | -73 | 24.512 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.959 | -0.44 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.204 | 965.67 | 7.94 | -73 | 24.511 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.96 | -0.44 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.204 | 964.82 | 7.94 | -73 | 24.511 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.959 | -0.45 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.204 | 965.31 | 7.93 | -73 | 24.51 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.96 | -0.45 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.204 | 965.75 | 7.93 | -73 | 24.51 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.96 | -0.47 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.204 | 967.23 | 7.93 | -73 | 24.51 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.96 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.205 | 967.73 | 7.93 | -73 | 24.51 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.959 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.205 | 966.96 | 7.93 | -73 | 24.51 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.959 | -0.5 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.205 | 964.36 | 7.93 | -73 | 24.51 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.958 | -0.51 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.206 | 963.93 | 7.93 | -73 | 24.509 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.7 | 2.87 | 11.959 | -0.51 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.206 | 962.83 | 7.93 | -73 | 24.509 | 5.4
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.7 | 2.89 | 11.96 | -0.49 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.206 | 963.37 | 7.93 | -73 | 24.509 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.961 | -0.5 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.206 | 965.81 | 7.93 | -73 | 24.509 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.961 | -0.5 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.207 | 965.01 | 7.93 | -73 | 24.508 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.962 | -0.47 | 0.18 | 96.6 | 6.85 | 28.53 | 44.207 | 963.24 | 7.93 | -73 | 24.508 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.963 | -0.49 | 0.18 | 96.6 | 6.85 | 28.53 | 44.207 | 962.52 | 7.93 | -73 | 24.508 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.964 | -0.49 | 0.18 | 96.6 | 6.85 | 28.53 | 44.208 | 960.71 | 7.93 | -73 | 24.507 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.965 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 960.76 | 7.93 | -73 | 24.507 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.966 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.85 | 28.53 | 44.209 | 959.84 | 7.93 | -73 | 24.507 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.969 | -0.44 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 958.68 | 7.93 | -73 | 24.506 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.969 | -0.41 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 957.45 | 7.93 | -73 | 24.506 | 5.37
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.971 | -0.4 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 957.66 | 7.93 | -73 | 24.506 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.973 | -0.41 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 959.62 | 7.93 | -73 | 24.506 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.974 | -0.4 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 958.62 | 7.93 | -73 | 24.505 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.974 | -0.37 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 956.66 | 7.93 | -73 | 24.505 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.974 | -0.38 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 953.11 | 7.93 | -73 | 24.505 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.974 | -0.38 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 950.13 | 7.93 | -73 | 24.505 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.974 | -0.38 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 946.72 | 7.93 | -73 | 24.505 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.975 | -0.38 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 946.2 | 7.93 | -72.9 | 24.504 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.975 | -0.39 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 945.87 | 7.93 | -72.9 | 24.504 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.975 | -0.39 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.207 | 944.91 | 7.93 | -72.9 | 24.504 | 5.38
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.975 | -0.4 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 943.92 | 7.93 | -72.9 | 24.504 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.975 | -0.42 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 943.71 | 7.93 | -72.9 | 24.504 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.975 | -0.42 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 943.17 | 7.93 | -72.9 | 24.503 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.976 | -0.43 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.207 | 942.98 | 7.93 | -72.9 | 24.503 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.977 | -0.45 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 943.19 | 7.93 | -72.9 | 24.503 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.978 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.208 | 942.54 | 7.93 | -72.9 | 24.503 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.979 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 941.49 | 7.93 | -72.9 | 24.503 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.979 | -0.49 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 942.58 | 7.93 | -72.9 | 24.503 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.98 | -0.49 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 944.19 | 7.93 | -72.9 | 24.502 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.98 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 944.1 | 7.93 | -72.9 | 24.502 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.981 | -0.51 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 945.92 | 7.93 | -72.9 | 24.502 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.981 | -0.5 | 0.17 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 946.53 | 7.93 | -72.9 | 24.502 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.982 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 946.49 | 7.93 | -72.9 | 24.502 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.982 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 947.26 | 7.93 | -72.9 | 24.502 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.983 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 949.14 | 7.93 | -72.9 | 24.501 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.984 | -0.44 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 951.12 | 7.93 | -72.9 | 24.501 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.986 | -0.42 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 951.3 | 7.93 | -72.9 | 24.501 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.986 | -0.43 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 949.73 | 7.93 | -72.9 | 24.501 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.987 | -0.41 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 949.93 | 7.93 | -72.9 | 24.501 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.988 | -0.39 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 949.72 | 7.93 | -72.9 | 24.501 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.989 | -0.4 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 949.98 | 7.93 | -72.9 | 24.501 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.99 | -0.37 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 949.84 | 7.93 | -72.9 | 24.5 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.991 | -0.36 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.53 | 44.209 | 950.09 | 7.93 | -72.9 | 24.5 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.991 | -0.37 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.209 | 950.53 | 7.93 | -72.9 | 24.5 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.992 | -0.37 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 951.24 | 7.93 | -72.9 | 24.5 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.993 | -0.34 | 0.23 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 949.19 | 7.93 | -72.9 | 24.5 | 5.39
2021-10-22 | 8:36 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.992 | -0.36 | 0.23 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 947.42 | 7.93 | -72.9 | 24.499 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.993 | -0.35 | 0.23 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 948.53 | 7.93 | -72.9 | 24.499 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.994 | -0.34 | 0.23 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 947.81 | 7.93 | -72.9 | 24.499 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.994 | -0.37 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 945.02 | 7.93 | -72.9 | 24.499 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.994 | -0.36 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 942.28 | 7.93 | -72.9 | 24.498 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.994 | -0.35 | 0.23 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 940.81 | 7.93 | -72.9 | 24.498 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.994 | -0.37 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 942.23 | 7.93 | -72.9 | 24.497 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.994 | -0.4 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 940.68 | 7.93 | -72.9 | 24.497 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.993 | -0.4 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 937.96 | 7.93 | -72.9 | 24.497 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.994 | -0.43 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 937.41 | 7.93 | -72.9 | 24.497 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.994 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 935.94 | 7.93 | -72.9 | 24.496 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.993 | -0.45 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 934.35 | 7.93 | -72.9 | 24.496 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.993 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 934.05 | 7.93 | -72.9 | 24.496 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.992 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 933.92 | 7.93 | -72.9 | 24.496 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.992 | -0.45 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 934.35 | 7.93 | -72.9 | 24.496 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.99 | -0.46 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 934.38 | 7.93 | -72.9 | 24.495 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.989 | -0.48 | 0.18 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 935.12 | 7.93 | -72.9 | 24.495 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.988 | -0.47 | 0.19 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 936.07 | 7.93 | -72.9 | 24.495 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.987 | -0.44 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 934.81 | 7.93 | -72.9 | 24.495 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.986 | -0.46 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 935.25 | 7.93 | -72.9 | 24.495 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.984 | -0.44 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 936.07 | 7.93 | -72.9 | 24.495 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.983 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 936.19 | 7.93 | -72.9 | 24.494 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.983 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.21 | 938.55 | 7.93 | -72.9 | 24.494 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.982 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 939.96 | 7.93 | -72.9 | 24.494 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.982 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 940.3 | 7.93 | -72.9 | 24.494 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.981 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 940.75 | 7.93 | -72.9 | 24.494 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.98 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 940.23 | 7.93 | -72.9 | 24.494 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.979 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 940.57 | 7.93 | -72.8 | 24.494 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.978 | -0.36 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 940.95 | 7.93 | -72.8 | 24.494 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.978 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 940.25 | 7.93 | -72.8 | 24.493 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.978 | -0.36 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 938.42 | 7.93 | -72.8 | 24.493 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.978 | -0.34 | 0.23 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 937.58 | 7.93 | -72.8 | 24.493 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.978 | -0.36 | 0.23 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 938.06 | 7.93 | -72.8 | 24.493 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.978 | -0.35 | 0.23 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 938.48 | 7.93 | -72.8 | 24.493 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.978 | -0.35 | 0.23 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 936.88 | 7.93 | -72.8 | 24.492 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.979 | -0.37 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 938.17 | 7.93 | -72.8 | 24.492 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.979 | -0.37 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 937.1 | 7.93 | -72.8 | 24.492 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.979 | -0.38 | 0.22 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 937.33 | 7.93 | -72.8 | 24.491 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.979 | -0.4 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 938.78 | 7.93 | -72.8 | 24.491 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.979 | -0.41 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 936.4 | 7.93 | -72.8 | 24.491 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.979 | -0.41 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 939.94 | 7.93 | -72.8 | 24.49 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.979 | -0.43 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 942.56 | 7.93 | -72.8 | 24.49 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.979 | -0.42 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 944.05 | 7.93 | -72.8 | 24.49 | 5.38
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 11.979 | -0.43 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 945.36 | 7.93 | -72.8 | 24.49 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.98 | -0.44 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 945.93 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.981 | -0.41 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 945.3 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.981 | -0.42 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 945.88 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.982 | -0.43 | 0.2 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 946.48 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.983 | -0.4 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 947.24 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.983 | -0.41 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.211 | 947.49 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.984 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 946.82 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.985 | -0.4 | 0.21 | 96.6 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 945.68 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.986 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 945.94 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.39
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.987 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 945.69 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.988 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 945.62 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.989 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 943.39 | 7.93 | -72.8 | 24.489 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.99 | -0.36 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 941.2 | 7.93 | -72.8 | 24.488 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.992 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 939.83 | 7.93 | -72.8 | 24.488 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.993 | -0.34 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 938.74 | 7.93 | -72.8 | 24.488 | 5.4
2021-10-22 | 8:37 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.994 | -0.34 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 938.79 | 7.93 | -72.8 | 24.488 | 5.4
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.994 | -0.33 | 0.24 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 941.02 | 7.93 | -72.8 | 24.488 | 5.4
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.995 | -0.33 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 939.69 | 7.93 | -72.8 | 24.488 | 5.4
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.995 | -0.33 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 938.55 | 7.93 | -72.8 | 24.487 | 5.4
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.996 | -0.33 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 938.69 | 7.93 | -72.8 | 24.487 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.997 | -0.34 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 938.27 | 7.93 | -72.8 | 24.487 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.998 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 938.71 | 7.93 | -72.8 | 24.487 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.998 | -0.36 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 938.16 | 7.93 | -72.8 | 24.487 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.998 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 937.62 | 7.93 | -72.8 | 24.487 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.998 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 936.09 | 7.93 | -72.8 | 24.487 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.998 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 936.55 | 7.93 | -72.8 | 24.486 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.998 | -0.39 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 936.36 | 7.93 | -72.8 | 24.486 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.998 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 935.47 | 7.93 | -72.8 | 24.486 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.998 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 934.8 | 7.93 | -72.8 | 24.485 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.998 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 935.54 | 7.93 | -72.8 | 24.485 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.998 | -0.44 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 933.94 | 7.93 | -72.8 | 24.485 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.998 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 931.78 | 7.93 | -72.8 | 24.485 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.998 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 931.56 | 7.93 | -72.8 | 24.484 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.998 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 933.43 | 7.93 | -72.8 | 24.484 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.998 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 932.22 | 7.93 | -72.8 | 24.484 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.998 | -0.44 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 932.55 | 7.93 | -72.8 | 24.483 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.998 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 932.17 | 7.93 | -72.8 | 24.483 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.998 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 933.43 | 7.93 | -72.8 | 24.483 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.997 | -0.44 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 934.95 | 7.93 | -72.8 | 24.483 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.998 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 937.23 | 7.93 | -72.8 | 24.483 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.997 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 937.03 | 7.93 | -72.8 | 24.483 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.997 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 937.05 | 7.93 | -72.8 | 24.482 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.996 | -0.39 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 937.9 | 7.93 | -72.8 | 24.482 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.996 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 937.34 | 7.93 | -72.8 | 24.482 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.996 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 937.85 | 7.93 | -72.8 | 24.482 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.996 | -0.36 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 939.6 | 7.93 | -72.8 | 24.482 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.995 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 937.35 | 7.93 | -72.8 | 24.481 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.995 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 935.92 | 7.93 | -72.8 | 24.481 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.995 | -0.36 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 933.21 | 7.93 | -72.8 | 24.481 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.995 | -0.39 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 933.09 | 7.93 | -72.8 | 24.481 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.994 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 931.18 | 7.93 | -72.8 | 24.48 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.22 | 11.994 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 931.7 | 7.93 | -72.8 | 24.48 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.993 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 931.53 | 7.93 | -72.8 | 24.48 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.993 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 931.58 | 7.93 | -72.8 | 24.48 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.993 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 930.81 | 7.93 | -72.8 | 24.48 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.992 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 929.54 | 7.93 | -72.8 | 24.479 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.992 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 930.29 | 7.93 | -72.8 | 24.479 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.992 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 930.49 | 7.93 | -72.8 | 24.479 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.991 | -0.44 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 931.37 | 7.93 | -72.8 | 24.479 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.99 | -0.44 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 931.66 | 7.93 | -72.8 | 24.479 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.989 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 932.84 | 7.93 | -72.8 | 24.479 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.989 | -0.46 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 932.85 | 7.93 | -72.8 | 24.479 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.989 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 933.64 | 7.93 | -72.8 | 24.479 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.989 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 933.47 | 7.93 | -72.8 | 24.478 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.989 | -0.46 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 932.98 | 7.93 | -72.8 | 24.478 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.84 | 3.43 | 11.989 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 931.92 | 7.93 | -72.8 | 24.478 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.84 | 3.43 | 11.988 | -0.44 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 932.87 | 7.93 | -72.8 | 24.478 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.84 | 3.44 | 11.988 | -0.44 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 933.17 | 7.93 | -72.8 | 24.478 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.86 | 3.51 | 11.988 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 935.02 | 7.93 | -72.8 | 24.478 | 5.39
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.85 | 3.47 | 11.988 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 935.96 | 7.93 | -72.8 | 24.478 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.84 | 3.44 | 11.988 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 936.4 | 7.93 | -72.8 | 24.478 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.85 | 3.47 | 11.988 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 934.79 | 7.93 | -72.8 | 24.478 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.84 | 3.44 | 11.988 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 932.7 | 7.93 | -72.8 | 24.477 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.84 | 3.45 | 11.988 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 931.01 | 7.93 | -72.8 | 24.477 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 11.988 | -0.36 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 931.25 | 7.93 | -72.8 | 24.477 | 5.38
2021-10-22 | 8:38 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.987 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 930.22 | 7.93 | -72.8 | 24.477 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.988 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 932.45 | 7.93 | -72.8 | 24.477 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.988 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 932.31 | 7.93 | -72.8 | 24.476 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.988 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 933.17 | 7.93 | -72.8 | 24.476 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.988 | -0.36 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 934.56 | 7.93 | -72.8 | 24.476 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.987 | -0.39 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 934.23 | 7.93 | -72.8 | 24.476 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.986 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 932.63 | 7.93 | -72.8 | 24.475 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.985 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 930.81 | 7.93 | -72.8 | 24.475 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.984 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 929.18 | 7.93 | -72.8 | 24.475 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.983 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 929.7 | 7.93 | -72.8 | 24.475 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.983 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 928.99 | 7.93 | -72.8 | 24.475 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.984 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 929.06 | 7.93 | -72.8 | 24.474 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.983 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 930.56 | 7.93 | -72.8 | 24.474 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.71 | 2.94 | 11.983 | -0.48 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 930.89 | 7.93 | -72.8 | 24.474 | 5.4
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.983 | -0.46 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 930.35 | 7.93 | -72.8 | 24.474 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.982 | -0.47 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 931.01 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.982 | -0.49 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 928.71 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.981 | -0.47 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 928.55 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.98 | -0.49 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 929.85 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.979 | -0.48 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 930.85 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.979 | -0.47 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 931.19 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.98 | -0.48 | 0.18 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 930.4 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.98 | -0.46 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 932.15 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.981 | -0.46 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 930.87 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.981 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.212 | 929.99 | 7.93 | -72.8 | 24.473 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.981 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 929.42 | 7.93 | -72.8 | 24.472 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.981 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 929.85 | 7.93 | -72.8 | 24.472 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.981 | -0.39 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 930.54 | 7.93 | -72.8 | 24.472 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.981 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 931.59 | 7.93 | -72.8 | 24.472 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.981 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 930.57 | 7.93 | -72.8 | 24.472 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.98 | -0.33 | 0.24 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 932.26 | 7.93 | -72.8 | 24.472 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.98 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.213 | 936.16 | 7.93 | -72.8 | 24.472 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.98 | -0.32 | 0.24 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 939.13 | 7.93 | -72.8 | 24.471 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.981 | -0.31 | 0.24 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 940.52 | 7.93 | -72.8 | 24.471 | 5.38
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.981 | -0.33 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.214 | 938.77 | 7.93 | -72.8 | 24.471 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.98 | -0.31 | 0.24 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 940.88 | 7.93 | -72.8 | 24.471 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.98 | -0.33 | 0.24 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 943.11 | 7.93 | -72.8 | 24.471 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.98 | -0.32 | 0.24 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 944.53 | 7.93 | -72.7 | 24.47 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.98 | -0.33 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 946.9 | 7.93 | -72.8 | 24.47 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.981 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 947.12 | 7.93 | -72.7 | 24.47 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.981 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 946.45 | 7.93 | -72.7 | 24.469 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.98 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 946.42 | 7.93 | -72.7 | 24.469 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.981 | -0.39 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 945.83 | 7.93 | -72.7 | 24.469 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.982 | -0.41 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 946.39 | 7.93 | -72.7 | 24.469 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.983 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 949 | 7.93 | -72.7 | 24.469 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.984 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 948.64 | 7.93 | -72.7 | 24.469 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.986 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 945.31 | 7.93 | -72.7 | 24.469 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.987 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 942.4 | 7.93 | -72.7 | 24.469 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.988 | -0.44 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 940.36 | 7.93 | -72.8 | 24.468 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.988 | -0.45 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.217 | 937.67 | 7.93 | -72.8 | 24.468 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.989 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.217 | 933.88 | 7.93 | -72.8 | 24.468 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.99 | -0.44 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.217 | 931.1 | 7.93 | -72.8 | 24.468 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.991 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.217 | 926.71 | 7.93 | -72.8 | 24.468 | 5.39
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.992 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.218 | 925.07 | 7.93 | -72.8 | 24.468 | 5.37
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.993 | -0.43 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 926.72 | 7.93 | -72.8 | 24.468 | 5.37
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.994 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.217 | 926.28 | 7.93 | -72.8 | 24.467 | 5.37
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.995 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.217 | 926.06 | 7.93 | -72.8 | 24.467 | 5.37
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.996 | -0.39 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 924.68 | 7.93 | -72.8 | 24.467 | 5.37
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.997 | -0.39 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 923.27 | 7.93 | -72.8 | 24.466 | 5.37
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.997 | -0.38 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 922.99 | 7.93 | -72.8 | 24.466 | 5.37
2021-10-22 | 8:39 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.998 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 922.3 | 7.93 | -72.8 | 24.466 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.998 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 922.96 | 7.93 | -72.8 | 24.466 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.998 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 925.2 | 7.93 | -72.8 | 24.465 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.998 | -0.36 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 926.36 | 7.93 | -72.8 | 24.465 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.77 | 3.17 | 11.999 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 927.87 | 7.93 | -72.8 | 24.465 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.998 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 928.16 | 7.93 | -72.8 | 24.464 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.997 | -0.37 | 0.22 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.215 | 928.86 | 7.93 | -72.8 | 24.464 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.997 | -0.35 | 0.23 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.216 | 928.68 | 7.93 | -72.7 | 24.464 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.998 | -0.4 | 0.21 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.217 | 934.04 | 7.93 | -72.7 | 24.464 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.999 | -0.42 | 0.2 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.218 | 949.57 | 7.93 | -72.7 | 24.463 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.999 | -0.46 | 0.19 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.219 | 966.91 | 7.93 | -72.7 | 24.463 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.999 | -0.51 | 0.17 | 96.5 | 6.84 | 28.54 | 44.221 | 983.98 | 7.93 | -72.7 | 24.463 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.999 | -0.53 | 0.16 | 96.5 | 6.84 | 28.55 | 44.224 | 1006.12 | 7.93 | -72.7 | 24.462 | 5.38
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12 | -0.59 | 0.14 | 96.5 | 6.84 | 28.55 | 44.226 | 1026.28 | 7.93 | -72.7 | 24.462 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12 | -0.61 | 0.14 | 96.5 | 6.84 | 28.55 | 44.228 | 1043.69 | 7.93 | -72.6 | 24.461 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.84 | 28.55 | 44.23 | 1061.31 | 7.93 | -72.6 | 24.46 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.001 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.84 | 28.55 | 44.232 | 1078.93 | 7.93 | -72.6 | 24.46 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.001 | -0.69 | 0.11 | 96.5 | 6.84 | 28.55 | 44.234 | 1095.14 | 7.93 | -72.6 | 24.459 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.001 | -0.72 | 0.09 | 96.5 | 6.84 | 28.55 | 44.235 | 1110.23 | 7.93 | -72.6 | 24.458 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.002 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.84 | 28.55 | 44.236 | 1124.11 | 7.93 | -72.5 | 24.457 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.002 | -0.74 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1138.33 | 7.93 | -72.5 | 24.457 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.002 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1154.73 | 7.93 | -72.5 | 24.456 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.002 | -0.74 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1168.35 | 7.93 | -72.5 | 24.456 | 5.4
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.003 | -0.73 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1170.86 | 7.93 | -72.5 | 24.455 | 5.33
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.003 | -0.74 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1162.7 | 7.93 | -72.5 | 24.455 | 5.33
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.003 | -0.75 | 0.08 | 96.6 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1158.44 | 7.93 | -72.4 | 24.455 | 5.33
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.003 | -0.74 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1151.6 | 7.93 | -72.4 | 24.455 | 5.33
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.003 | -0.77 | 0.07 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1144.9 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.33
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.003 | -0.73 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.231 | 1143.52 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.33
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.003 | -0.73 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.228 | 1140.12 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.33
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.003 | -0.71 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.228 | 1140.46 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.33
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.003 | -0.7 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.228 | 1134.92 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.33 | 1044.2099 | 0.74124 | -0.65368
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.003 | -0.69 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.228 | 1129.2 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.33
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.003 | -0.67 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.227 | 1125.96 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.003 | -0.68 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.226 | 1126.94 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.003 | -0.64 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.225 | 1126.88 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.003 | -0.66 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.224 | 1125.62 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.003 | -0.66 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.224 | 1125.98 | 7.92 | -72.4 | 24.456 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.003 | -0.67 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.224 | 1125.51 | 7.92 | -72.4 | 24.456 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 12.003 | -0.69 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.223 | 1126.92 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.003 | -0.69 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.223 | 1125.91 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 12.003 | -0.71 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.224 | 1124.79 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 12.003 | -0.71 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.227 | 1116.52 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.005 | -0.72 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.226 | 1109.88 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.006 | -0.74 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.226 | 1105.04 | 7.92 | -72.4 | 24.455 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.006 | -0.73 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.226 | 1103.36 | 7.92 | -72.3 | 24.454 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.006 | -0.75 | 0.08 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.227 | 1103.19 | 7.92 | -72.3 | 24.454 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.006 | -0.74 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.227 | 1104.21 | 7.92 | -72.3 | 24.454 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.006 | -0.74 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.227 | 1102.89 | 7.92 | -72.3 | 24.453 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.006 | -0.72 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.228 | 1098.42 | 7.92 | -72.3 | 24.453 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.006 | -0.72 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.228 | 1097.14 | 7.92 | -72.3 | 24.453 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.007 | -0.71 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.229 | 1094.21 | 7.92 | -72.3 | 24.453 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.007 | -0.7 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.228 | 1090.84 | 7.92 | -72.3 | 24.452 | 5.37
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.007 | -0.69 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.229 | 1087.64 | 7.92 | -72.3 | 24.452 | 5.39
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.007 | -0.68 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.23 | 1084.97 | 7.92 | -72.3 | 24.452 | 5.39
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.007 | -0.67 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.229 | 1082.26 | 7.92 | -72.3 | 24.452 | 5.39
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.007 | -0.65 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.229 | 1081.56 | 7.92 | -72.3 | 24.452 | 5.39
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.007 | -0.65 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.23 | 1082.25 | 7.92 | -72.3 | 24.451 | 5.39
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.007 | -0.64 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.229 | 1081.1 | 7.92 | -72.3 | 24.451 | 5.39
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.007 | -0.62 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.23 | 1078.35 | 7.92 | -72.3 | 24.451 | 5.39
2021-10-22 | 8:40 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.007 | -0.63 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.231 | 1076 | 7.92 | -72.3 | 24.451 | 5.39
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.007 | -0.64 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.231 | 1075.32 | 7.92 | -72.3 | 24.451 | 5.39
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.007 | -0.63 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.231 | 1068.89 | 7.92 | -72.3 | 24.45 | 5.39
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.007 | -0.63 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1065.6 | 7.92 | -72.3 | 24.45 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.007 | -0.63 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.231 | 1063.48 | 7.92 | -72.3 | 24.45 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.007 | -0.63 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.231 | 1060.03 | 7.92 | -72.3 | 24.45 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.006 | -0.65 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1057.39 | 7.92 | -72.3 | 24.449 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.007 | -0.65 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1055.32 | 7.92 | -72.3 | 24.449 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 12.007 | -0.66 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1052.46 | 7.92 | -72.3 | 24.449 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.007 | -0.69 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1052.18 | 7.92 | -72.3 | 24.449 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.007 | -0.69 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1051.95 | 7.92 | -72.3 | 24.448 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.007 | -0.71 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1049.29 | 7.92 | -72.3 | 24.448 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.007 | -0.7 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1045.79 | 7.92 | -72.3 | 24.448 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.007 | -0.73 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1045.42 | 7.92 | -72.3 | 24.447 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.007 | -0.71 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1043.39 | 7.92 | -72.3 | 24.447 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.007 | -0.74 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1044.76 | 7.92 | -72.2 | 24.446 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.007 | -0.74 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1045.08 | 7.92 | -72.2 | 24.446 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.007 | -0.74 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1048.59 | 7.92 | -72.2 | 24.445 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.007 | -0.74 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1048.99 | 7.92 | -72.2 | 24.445 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.007 | -0.74 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1049.01 | 7.92 | -72.2 | 24.445 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.007 | -0.73 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1048.92 | 7.92 | -72.2 | 24.444 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.007 | -0.72 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1050.31 | 7.92 | -72.2 | 24.444 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.007 | -0.73 | 0.09 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1052.26 | 7.92 | -72.2 | 24.444 | 5.36
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.006 | -0.71 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1052.31 | 7.92 | -72.2 | 24.444 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.006 | -0.71 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1052.86 | 7.92 | -72.2 | 24.444 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.006 | -0.7 | 0.1 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1054.81 | 7.92 | -72.2 | 24.443 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.006 | -0.68 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1055.83 | 7.92 | -72.2 | 24.443 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.006 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1057.83 | 7.92 | -72.2 | 24.443 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.006 | -0.66 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1060.41 | 7.92 | -72.2 | 24.443 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.006 | -0.66 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1061.2 | 7.92 | -72.2 | 24.443 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.006 | -0.63 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1061.47 | 7.92 | -72.2 | 24.443 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 12.005 | -0.63 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1059.4 | 7.92 | -72.2 | 24.443 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 12.005 | -0.62 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1057.38 | 7.92 | -72.2 | 24.443 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 12.005 | -0.63 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1056.92 | 7.92 | -72.2 | 24.443 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.005 | -0.64 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1058.77 | 7.92 | -72.2 | 24.442 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.005 | -0.63 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1059.84 | 7.92 | -72.2 | 24.442 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.005 | -0.64 | 0.12 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1059.42 | 7.92 | -72.2 | 24.442 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.005 | -0.62 | 0.13 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1059.86 | 7.92 | -72.2 | 24.442 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.005 | -0.66 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1060.69 | 7.92 | -72.2 | 24.442 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.005 | -0.66 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1059.79 | 7.92 | -72.2 | 24.442 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.005 | -0.67 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1059.68 | 7.92 | -72.2 | 24.442 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.005 | -0.68 | 0.11 | 96.6 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1057.42 | 7.92 | -72.2 | 24.442 | 5.38
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.005 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1057.11 | 7.92 | -72.2 | 24.441 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.005 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.232 | 1055.56 | 7.92 | -72.2 | 24.441 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.005 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1053.41 | 7.92 | -72.2 | 24.441 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.005 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1052.65 | 7.92 | -72.2 | 24.441 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.005 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1053.76 | 7.92 | -72.2 | 24.441 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.005 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.233 | 1052.36 | 7.92 | -72.2 | 24.441 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.005 | -0.72 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1049.96 | 7.92 | -72.2 | 24.44 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.005 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1047.9 | 7.92 | -72.2 | 24.44 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.005 | -0.73 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1046.7 | 7.92 | -72.2 | 24.44 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.005 | -0.72 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1044.3 | 7.92 | -72.2 | 24.44 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.004 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1041.5 | 7.92 | -72.2 | 24.439 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.004 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1039.05 | 7.92 | -72.2 | 24.439 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.004 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1038.01 | 7.92 | -72.2 | 24.439 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.004 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1036.56 | 7.92 | -72.2 | 24.438 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.004 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1037.7 | 7.92 | -72.2 | 24.438 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.004 | -0.66 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1036.27 | 7.92 | -72.2 | 24.438 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 12.004 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1034.1 | 7.92 | -72.2 | 24.438 | 5.37
2021-10-22 | 8:41 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.004 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1034.45 | 7.92 | -72.2 | 24.438 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.004 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1033.23 | 7.92 | -72.2 | 24.437 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.004 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1031.07 | 7.92 | -72.2 | 24.437 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.004 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.234 | 1030.66 | 7.92 | -72.2 | 24.437 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 12.004 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1031.43 | 7.92 | -72.2 | 24.437 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 12.004 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1031.08 | 7.92 | -72.2 | 24.436 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.78 | 3.21 | 12.004 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1030.45 | 7.92 | -72.2 | 24.436 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 12.004 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1031.52 | 7.92 | -72.2 | 24.436 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 12.004 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1030.55 | 7.92 | -72.2 | 24.436 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.77 | 3.18 | 12.004 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1031.05 | 7.92 | -72.2 | 24.436 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.004 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1031.02 | 7.92 | -72.2 | 24.435 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 12.004 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1030.57 | 7.92 | -72.2 | 24.435 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.78 | 3.19 | 12.004 | -0.63 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1031.67 | 7.92 | -72.2 | 24.435 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.004 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1031.61 | 7.92 | -72.2 | 24.434 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.004 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1031.61 | 7.92 | -72.2 | 24.434 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.004 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1031.31 | 7.92 | -72.2 | 24.434 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12.004 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1031.55 | 7.92 | -72.2 | 24.434 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.004 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1033.96 | 7.92 | -72.1 | 24.434 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.004 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1034.46 | 7.92 | -72.1 | 24.434 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.004 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1035.37 | 7.92 | -72.1 | 24.434 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.004 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1036.08 | 7.92 | -72.1 | 24.433 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.003 | -0.69 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1037.19 | 7.92 | -72.1 | 24.433 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.003 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.235 | 1038.66 | 7.92 | -72.1 | 24.433 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.003 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1040.93 | 7.92 | -72.1 | 24.433 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.003 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1039.9 | 7.92 | -72.1 | 24.433 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.003 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1040.96 | 7.92 | -72.1 | 24.433 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.002 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1040.42 | 7.92 | -72.1 | 24.433 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 12.002 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1040.46 | 7.92 | -72.1 | 24.433 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.002 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1041.83 | 7.92 | -72.1 | 24.432 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.002 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1042.5 | 7.92 | -72.1 | 24.432 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.002 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.55 | 44.235 | 1042.46 | 7.92 | -72.1 | 24.432 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.001 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1042.31 | 7.92 | -72.1 | 24.432 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.001 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1040.26 | 7.92 | -72.1 | 24.432 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 12.002 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1039.85 | 7.92 | -72.1 | 24.432 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 12.002 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1038.3 | 7.92 | -72.1 | 24.432 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.002 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1036.72 | 7.92 | -72.1 | 24.431 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.002 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1036.22 | 7.92 | -72.1 | 24.431 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.002 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1035.01 | 7.92 | -72.1 | 24.431 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 12.002 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1034.21 | 7.92 | -72.1 | 24.431 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 12.002 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1036.6 | 7.92 | -72.1 | 24.431 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.002 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1036.19 | 7.92 | -72.1 | 24.431 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 12.002 | -0.66 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1035.69 | 7.92 | -72.1 | 24.431 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.002 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1035.9 | 7.92 | -72.1 | 24.431 | 5.36
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 12.002 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1035.97 | 7.92 | -72.1 | 24.43 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.002 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1036.29 | 7.92 | -72.1 | 24.43 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.002 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1037.95 | 7.92 | -72.1 | 24.43 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.002 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1040.68 | 7.92 | -72.1 | 24.43 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.002 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1044.53 | 7.92 | -72.1 | 24.43 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 12.002 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1046.88 | 7.92 | -72.1 | 24.43 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 12.002 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1047.87 | 7.92 | -72.1 | 24.429 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 12.003 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1048.47 | 7.92 | -72.1 | 24.429 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 12.003 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1044.67 | 7.92 | -72.1 | 24.429 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.003 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1043.14 | 7.92 | -72.1 | 24.428 | 5.39
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.003 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1041.52 | 7.92 | -72.1 | 24.428 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.003 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1042.22 | 7.92 | -72.1 | 24.428 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.003 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1046.24 | 7.92 | -72.1 | 24.428 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.003 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1044.63 | 7.92 | -72.1 | 24.427 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.003 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1041.86 | 7.92 | -72.1 | 24.427 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.003 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1041.95 | 7.92 | -72.1 | 24.427 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 12.003 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1041.88 | 7.92 | -72.1 | 24.427 | 5.37
2021-10-22 | 8:42 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.003 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1040 | 7.92 | -72.1 | 24.427 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 12.003 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1038.63 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12.003 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1036.95 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12.003 | -0.59 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1035.39 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.003 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1036.48 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.003 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1036.53 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 12.003 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1039.72 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.003 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1042.14 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 12.003 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1045.07 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 12.003 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1043.76 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 12.002 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1042.83 | 7.92 | -72.1 | 24.426 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12.002 | -0.66 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1043.28 | 7.92 | -72.1 | 24.425 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 12.001 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1043.26 | 7.92 | -72.1 | 24.425 | 5.36
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 12.001 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1041.72 | 7.92 | -72.1 | 24.425 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.001 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.236 | 1041.42 | 7.92 | -72.1 | 24.425 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 12.001 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1041.57 | 7.92 | -72.1 | 24.425 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 12 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1039 | 7.92 | -72.1 | 24.425 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 12 | -0.72 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1035.9 | 7.92 | -72.1 | 24.425 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 12 | -0.73 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1036.56 | 7.92 | -72.1 | 24.425 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 12 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1036.45 | 7.92 | -72.1 | 24.424 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.999 | -0.72 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1036.7 | 7.92 | -72.1 | 24.424 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.999 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1036.36 | 7.92 | -72.1 | 24.424 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.998 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1033.32 | 7.92 | -72.1 | 24.424 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.998 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1030.88 | 7.92 | -72.1 | 24.423 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.998 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1030.88 | 7.92 | -72.1 | 24.423 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.997 | -0.66 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1029.92 | 7.92 | -72.1 | 24.423 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.997 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1031.39 | 7.92 | -72.1 | 24.422 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.997 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1031.48 | 7.92 | -72.1 | 24.422 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.14 | 11.997 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1030.84 | 7.92 | -72.1 | 24.422 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.996 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1029.73 | 7.92 | -72.1 | 24.421 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.996 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1030 | 7.92 | -72.1 | 24.421 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.995 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1032.17 | 7.92 | -72.1 | 24.421 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.995 | -0.59 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1032.88 | 7.92 | -72.1 | 24.421 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.995 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1031.22 | 7.92 | -72.1 | 24.42 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.995 | -0.57 | 0.15 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1030.13 | 7.92 | -72.1 | 24.42 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.995 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1029.01 | 7.92 | -72.1 | 24.42 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.994 | -0.57 | 0.15 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1028.7 | 7.92 | -72.1 | 24.42 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.994 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1030.5 | 7.92 | -72.1 | 24.419 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.994 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1029.58 | 7.92 | -72.1 | 24.419 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.993 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1028.49 | 7.92 | -72.1 | 24.419 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.992 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1029.42 | 7.92 | -72.1 | 24.419 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.993 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1028.65 | 7.92 | -72.1 | 24.419 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.993 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1028.72 | 7.92 | -72.1 | 24.418 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.993 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1032.02 | 7.92 | -72.1 | 24.418 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.993 | -0.66 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1033.18 | 7.92 | -72.1 | 24.418 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.992 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1032.92 | 7.92 | -72.1 | 24.418 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.991 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1031.36 | 7.92 | -72.1 | 24.418 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.991 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1031.72 | 7.92 | -72.1 | 24.418 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.991 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1033.81 | 7.92 | -72.1 | 24.418 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.991 | -0.69 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1037.97 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.992 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1041.68 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.992 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1041.29 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.37
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.992 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1038.93 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.992 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1038.3 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.993 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1036.12 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.993 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1035.72 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.993 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1037.13 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.994 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1035.58 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.994 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1034.57 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.78 | 3.18 | 11.994 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1035.03 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.38
2021-10-22 | 8:43 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.994 | -0.58 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1034.78 | 7.92 | -72.1 | 24.417 | 5.38
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.77 | 3.16 | 11.993 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1036.66 | 7.92 | -72.1 | 24.416 | 5.38
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.993 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1034.99 | 7.92 | -72.1 | 24.416 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.77 | 3.14 | 11.992 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1031.36 | 7.92 | -72.1 | 24.416 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.77 | 3.15 | 11.992 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1030.87 | 7.92 | -72.1 | 24.416 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.991 | -0.58 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1030.03 | 7.92 | -72.1 | 24.416 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.99 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1030.16 | 7.92 | -72.1 | 24.416 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.75 | 3.06 | 11.989 | -0.58 | 0.15 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1034.52 | 7.92 | -72.1 | 24.415 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.988 | -0.61 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1034.33 | 7.92 | -72.1 | 24.415 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.988 | -0.58 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1034.41 | 7.92 | -72.1 | 24.415 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.987 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1035.01 | 7.92 | -72.1 | 24.415 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.986 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1034.71 | 7.92 | -72.1 | 24.415 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.985 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1032.96 | 7.92 | -72.1 | 24.414 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.983 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1031.83 | 7.92 | -72.1 | 24.414 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.982 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1031.82 | 7.92 | -72.1 | 24.414 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.981 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1033.04 | 7.92 | -72.1 | 24.414 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.98 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1031.28 | 7.92 | -72.1 | 24.414 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.979 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1030.89 | 7.92 | -72.1 | 24.414 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.979 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1031.29 | 7.92 | -72.1 | 24.413 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.978 | -0.69 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1028.64 | 7.92 | -72.1 | 24.413 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.977 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1028.27 | 7.92 | -72.1 | 24.413 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.976 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1027.59 | 7.92 | -72.1 | 24.413 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.975 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1026.44 | 7.92 | -72.1 | 24.413 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.975 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1027.71 | 7.92 | -72.1 | 24.413 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.975 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1028.04 | 7.92 | -72.1 | 24.412 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.974 | -0.69 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1026.95 | 7.92 | -72.1 | 24.412 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.972 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1025.6 | 7.92 | -72.1 | 24.412 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.97 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1026.82 | 7.92 | -72.1 | 24.412 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.968 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1027.43 | 7.92 | -72.1 | 24.412 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.967 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1027.24 | 7.92 | -72.1 | 24.412 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.965 | -0.59 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1025.33 | 7.92 | -72.1 | 24.411 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.963 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1025.04 | 7.92 | -72.1 | 24.411 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.962 | -0.58 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1024.7 | 7.92 | -72.1 | 24.411 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.96 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1024.66 | 7.92 | -72.1 | 24.411 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.958 | -0.58 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1025.37 | 7.92 | -72.1 | 24.411 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.957 | -0.58 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1024.33 | 7.92 | -72.1 | 24.41 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.954 | -0.55 | 0.16 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1025.08 | 7.92 | -72.1 | 24.41 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.952 | -0.56 | 0.15 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.244 | 1023.91 | 7.92 | -72.1 | 24.41 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.951 | -0.56 | 0.15 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1023.27 | 7.92 | -72.1 | 24.41 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.949 | -0.56 | 0.15 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1022.62 | 7.92 | -72.1 | 24.409 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.948 | -0.59 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1022.85 | 7.92 | -72.1 | 24.409 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.71 | 2.93 | 11.946 | -0.58 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1023 | 7.92 | -72.1 | 24.409 | 5.37
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.72 | 2.94 | 11.945 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1023.62 | 7.92 | -72.1 | 24.409 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.945 | -0.58 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1023.72 | 7.92 | -72.1 | 24.409 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.945 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1021.65 | 7.92 | -72.1 | 24.408 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.944 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1024.49 | 7.92 | -72.1 | 24.408 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.945 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1024.84 | 7.92 | -72.1 | 24.408 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.945 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1025.3 | 7.92 | -72.1 | 24.408 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.945 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1025.69 | 7.92 | -72.1 | 24.408 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.945 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1025.79 | 7.92 | -72.1 | 24.408 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.946 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1025.41 | 7.92 | -72.1 | 24.408 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.946 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1026.76 | 7.92 | -72.1 | 24.407 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.947 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1027.93 | 7.92 | -72.1 | 24.407 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.947 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1029.64 | 7.92 | -72.1 | 24.407 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.948 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1030.35 | 7.92 | -72.1 | 24.407 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.948 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1028.3 | 7.92 | -72.1 | 24.407 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.948 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1025.72 | 7.92 | -72.1 | 24.407 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.948 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1023.82 | 7.92 | -72.1 | 24.407 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.948 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1024.37 | 7.92 | -72.1 | 24.407 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.949 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1024.2 | 7.92 | -72.1 | 24.406 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.95 | -0.55 | 0.16 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1025.41 | 7.92 | -72.1 | 24.406 | 5.36
2021-10-22 | 8:44 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.95 | -0.57 | 0.15 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1027.98 | 7.92 | -72.1 | 24.406 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.95 | -0.53 | 0.16 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1027.95 | 7.92 | -72.1 | 24.405 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.951 | -0.55 | 0.15 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1026.79 | 7.92 | -72.1 | 24.405 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.952 | -0.53 | 0.16 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1026.09 | 7.92 | -72.1 | 24.405 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.953 | -0.53 | 0.16 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1024.56 | 7.92 | -72.1 | 24.404 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.953 | -0.52 | 0.17 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1022.81 | 7.92 | -72.1 | 24.404 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.954 | -0.53 | 0.16 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1019.89 | 7.92 | -72 | 24.404 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.955 | -0.53 | 0.16 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1020.71 | 7.92 | -72 | 24.404 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.956 | -0.55 | 0.16 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1021.47 | 7.92 | -72 | 24.403 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.956 | -0.56 | 0.15 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1024.44 | 7.92 | -72 | 24.403 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.75 | 3.08 | 11.958 | -0.58 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1028.29 | 7.92 | -72 | 24.403 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.959 | -0.59 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1030.22 | 7.92 | -72 | 24.402 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.96 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1030.83 | 7.92 | -72 | 24.402 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.961 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1028.47 | 7.92 | -72 | 24.402 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.962 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1026.63 | 7.92 | -72 | 24.402 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.963 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1022.54 | 7.92 | -72 | 24.402 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.965 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1022.86 | 7.92 | -72 | 24.402 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.966 | -0.66 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1022.23 | 7.92 | -72 | 24.402 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.967 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1024.02 | 7.92 | -72 | 24.401 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.968 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1027.26 | 7.92 | -72 | 24.401 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.969 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1031.95 | 7.92 | -72 | 24.401 | 5.36
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.97 | -0.69 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1037.03 | 7.92 | -72 | 24.401 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.97 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1039.13 | 7.92 | -72 | 24.401 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.971 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1038.46 | 7.92 | -72 | 24.401 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.972 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1040.12 | 7.92 | -72 | 24.401 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.974 | -0.69 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1041.01 | 7.92 | -72 | 24.401 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.974 | -0.66 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1042.7 | 7.92 | -72.1 | 24.401 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.975 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1042.83 | 7.92 | -72.1 | 24.401 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.975 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1044.33 | 7.92 | -72.1 | 24.4 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.976 | -0.64 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1047.65 | 7.92 | -72.1 | 24.4 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.977 | -0.63 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1052.26 | 7.92 | -72.1 | 24.401 | 5.37 | 1050.7303 | 0.73322 | -0.66356
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.977 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1056.6 | 7.92 | -72.1 | 24.4 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.978 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1061.95 | 7.92 | -72.1 | 24.4 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.979 | -0.64 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1063.85 | 7.92 | -72.1 | 24.4 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.98 | -0.62 | 0.13 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1063.63 | 7.92 | -72.1 | 24.4 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.98 | -0.64 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1061.45 | 7.92 | -72.1 | 24.4 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.98 | -0.61 | 0.13 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1058.8 | 7.92 | -72.1 | 24.4 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.98 | -0.64 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1058.45 | 7.92 | -72.1 | 24.4 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.981 | -0.62 | 0.13 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1058.6 | 7.92 | -72 | 24.399 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.982 | -0.64 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1055.7 | 7.92 | -72 | 24.399 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.983 | -0.63 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1055.25 | 7.92 | -72 | 24.399 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.983 | -0.67 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1056.02 | 7.92 | -72 | 24.398 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.983 | -0.66 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1058.75 | 7.92 | -72 | 24.398 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.983 | -0.69 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1059.6 | 7.92 | -72 | 24.398 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.983 | -0.69 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1058.34 | 7.92 | -72 | 24.398 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.984 | -0.71 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.237 | 1054.99 | 7.92 | -72 | 24.397 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.983 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1052.8 | 7.92 | -72 | 24.397 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.983 | -0.72 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1048.57 | 7.92 | -72 | 24.397 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.983 | -0.73 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1046.94 | 7.92 | -72 | 24.396 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.984 | -0.74 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1044.74 | 7.92 | -72 | 24.396 | 5.38
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.984 | -0.72 | 0.09 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1044.34 | 7.92 | -72 | 24.396 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.985 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1042.76 | 7.92 | -72 | 24.395 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.985 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1043.13 | 7.92 | -72 | 24.395 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.986 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.238 | 1043.93 | 7.92 | -72 | 24.395 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.986 | -0.71 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1043.9 | 7.92 | -72 | 24.395 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.986 | -0.7 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1043.96 | 7.92 | -72 | 24.394 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.986 | -0.69 | 0.1 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1043.1 | 7.92 | -72 | 24.394 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.986 | -0.69 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1041.29 | 7.92 | -72 | 24.394 | 5.37
2021-10-22 | 8:45 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.986 | -0.67 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1041.65 | 7.92 | -72 | 24.394 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.985 | -0.68 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1044.52 | 7.92 | -72 | 24.394 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 3.02 | 11.985 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1045.56 | 7.92 | -72 | 24.393 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.984 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1048.35 | 7.92 | -72 | 24.393 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.983 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.239 | 1050.59 | 7.92 | -72 | 24.393 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.982 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1050 | 7.92 | -72 | 24.392 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.981 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1048.55 | 7.92 | -72 | 24.392 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.76 | 3.1 | 11.981 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1047.34 | 7.92 | -72 | 24.392 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.981 | -0.59 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1047.88 | 7.92 | -72 | 24.392 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.981 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1050.8 | 7.92 | -72 | 24.391 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.76 | 3.11 | 11.981 | -0.6 | 0.14 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1052.26 | 7.92 | -72 | 24.391 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.981 | -0.62 | 0.13 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1054.11 | 7.92 | -72 | 24.391 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.75 | 3.09 | 11.981 | -0.61 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1056.68 | 7.92 | -72 | 24.391 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.76 | 3.12 | 11.981 | -0.64 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1056.81 | 7.92 | -72 | 24.39 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.76 | 3.13 | 11.981 | -0.62 | 0.13 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1057.05 | 7.92 | -72 | 24.39 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.982 | -0.67 | 0.11 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1057.4 | 7.92 | -72 | 24.39 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.982 | -0.65 | 0.12 | 96.5 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1056.42 | 7.92 | -72 | 24.39 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.982 | -0.7 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1056.22 | 7.92 | -72 | 24.39 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.982 | -0.67 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1053.05 | 7.92 | -72 | 24.39 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.981 | -0.72 | 0.09 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1053.79 | 7.92 | -72 | 24.39 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.982 | -0.7 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1053.44 | 7.92 | -72 | 24.389 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.982 | -0.73 | 0.09 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1052.56 | 7.92 | -72 | 24.389 | 5.38
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.983 | -0.7 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1053.12 | 7.92 | -72 | 24.389 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.984 | -0.72 | 0.09 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1052.67 | 7.92 | -72 | 24.389 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.985 | -0.71 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1049.35 | 7.92 | -72 | 24.389 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.985 | -0.73 | 0.09 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1048.62 | 7.92 | -72 | 24.389 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.986 | -0.71 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1048.23 | 7.92 | -72 | 24.388 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.986 | -0.72 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1046.71 | 7.92 | -72 | 24.388 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.987 | -0.69 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1045.83 | 7.92 | -72 | 24.388 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.987 | -0.68 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1044.75 | 7.92 | -72 | 24.388 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.75 | 3.1 | 11.987 | -0.68 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1043.81 | 7.92 | -72 | 24.387 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.06 | 11.987 | -0.66 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1043.7 | 7.92 | -72 | 24.387 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.75 | 3.07 | 11.988 | -0.68 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1044.7 | 7.92 | -72 | 24.387 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.988 | -0.65 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1045.5 | 7.92 | -72 | 24.387 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.989 | -0.64 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1044.03 | 7.92 | -72 | 24.387 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.05 | 11.989 | -0.59 | 0.14 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1047.84 | 7.92 | -72 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.04 | 11.99 | -0.62 | 0.13 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1051.31 | 7.92 | -72 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.99 | -0.58 | 0.14 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1054.37 | 7.92 | -72 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.991 | -0.6 | 0.14 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1055.07 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.991 | -0.58 | 0.15 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1057.27 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 3.01 | 11.992 | -0.6 | 0.14 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1055.58 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.993 | -0.6 | 0.14 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1052.92 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.994 | -0.62 | 0.13 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1052.44 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.995 | -0.63 | 0.13 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1051.17 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.995 | -0.62 | 0.13 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1052.39 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.996 | -0.64 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1054.17 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.996 | -0.64 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.24 | 1054.18 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.997 | -0.65 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1054.49 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.998 | -0.69 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1053.64 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.98 | 11.997 | -0.67 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1052.4 | 7.92 | -71.9 | 24.386 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.96 | 11.997 | -0.69 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1047.99 | 7.92 | -71.9 | 24.385 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.71 | 2.92 | 11.997 | -0.68 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.241 | 1045.15 | 7.92 | -71.9 | 24.385 | 5.37
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.71 | 2.91 | 11.998 | -0.67 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1043.55 | 7.92 | -71.9 | 24.385 | 5.39
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.998 | -0.71 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1041.88 | 7.92 | -71.9 | 24.385 | 5.39
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.97 | 11.998 | -0.7 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1040.57 | 7.92 | -71.9 | 24.385 | 5.39
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.03 | 11.999 | -0.74 | 0.08 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1043.16 | 7.92 | -71.9 | 24.384 | 5.39
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.98 | 11.999 | -0.69 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1045.1 | 7.92 | -71.9 | 24.384 | 5.39
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.999 | -0.71 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1046.91 | 7.92 | -71.9 | 24.383 | 5.39
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.74 | 3.02 | 11.999 | -0.69 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1049.39 | 7.92 | -71.9 | 24.383 | 5.39
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 2.99 | 11.998 | -0.68 | 0.11 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.243 | 1048.23 | 7.92 | -71.9 | 24.383 | 5.39
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.73 | 3 | 11.998 | -0.69 | 0.1 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1046.93 | 7.92 | -71.9 | 24.383 | 5.39
2021-10-22 | 8:46 | 0 | Default | 0.72 | 2.95 | 11.998 | -0.64 | 0.12 | 96.4 | 6.85 | 28.56 | 44.242 | 1047.88 | 7.92 | -71.9 | 24.383 | 5.39

## Avgs
Avg Start time | Average Turb (FNU) | Average Chl (RFU) | Average FDOM (QSU)
7:46 | 2.3362 | 2.3362 | 13.5751
7:50 | 9.1573 | 0.72649 | 13.0494
7:55 | 51.6166 | 0.74651 | 10.4676
8:00 | 134.9336 | 0.7439 | 7.32
8:05 | 229.5664 | 0.74599 | 4.8824
8:10 | 695.7124 | 0.74666 | 3.3799
8:15 | 445.5513 | 0.75047 | 2.0877
8:20 | 556.5828 | 0.74217 | 1.2993
8:25 | 628.3408 | 0.73428 | 0.73428
8:30 | 798.972 | 0.74247 | 0.087033
8:35 | 956.8932 | 0.7504 | -0.43569
8:40 | 1044.2099 | 0.74124 | -0.65368
8:45 | 1050.7303 | 0.73322 | -0.66356

## Extracted Chl
Trilogy calibration | 2021-04-08
Standard (FSU) | Abs | Abs (corr)
313.75 | 228.4 | 228.3
235.31 | 169.7 | 169.6
156.88 | 113.4 | 113.3
78.44 | 57.1 | 57
31.38 | 22.4 | 22.3
0 | 0.1 | 0
Interference Test
Initial (2.21 FNU) | vol filt | acetone | reading | Chl RFU | Chl ug/L | Avg
1 | 50 | 10 | 18.18 | 18.08 | 5.0621 | 4.9841
2 | 50 | 10 | 17.1 | 17 | 4.7646
3 | 50 | 10 | 18.41 | 18.31 | 5.1255
Mid (617.27 FNU) | vol filt | acetone | reading | Chl RFU | Chl ug/L | Avg
1 | 25 | 10 | 18.01 | 17.91 | 10.0306 | 9.6376
2 | 25 | 10 | 16.54 | 16.44 | 9.2208
3 | 25 | 10 | 17.34 | 17.24 | 9.6615
End (1051.43 FNU) | vol filt | acetone | reading | Chl RFU | Chl ug/L | Avg
1 | 25 | 10 | 15.62 | 15.52 | 8.714 | 8.927
2 | 25 | 10 | 16.05 | 15.95 | 8.9508
3 | 25 | 10 | 16.35 | 16.25 | 9.1161